## 第六章 招标项目技术、服务及其他商务要求

一：采购标的数量

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 600M核磁共振波谱仪 | 套 | 1 |
| 2 | 质谱仪 | 套 | 1 |

二、采购标的详细技术指标及功能需求

| 序号 | 名称 | 详细技术指标及功能需求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 600M核磁共振波谱仪 | 1. 综述 600MHz核磁共振系统主要用于有机化合物、天然产物、蛋白质结构鉴定、生物分子间相互作用等方面的研究，以及有机化学、生物化学、药物化学等方面的结构分析和性能研究；可用于液体、可溶性有机物、无机物、聚合物、生物物质的分子结构和相互作用研究；可进行多种核素的单、双共振实验，1H同核相关，NOE实验，以正常和反向方式进行异核相关检测。 2. 设备工作条件 2.1. 电源电压：AC 220V±10%，50Hz单相 2.2. 环境温度：17-25℃ 2.3. 相对湿度：< 70% 2.4. 仪器运行的持久性：长时间连续运行 3. 技术指标与要求（“★”为重要指标） 3.1. 600兆核磁共振波谱仪 谱仪应含2个射频通道，每个射频通道有独立的发射、接收、模数转换功能，能以正常、反向及并行采样方式进行检测的全频段接收通道、该设备要含有氘核锁场及氘核梯度自动匀场附件、 Z脉冲梯度场，具有高精度变温实验功能，具有获得最佳一维、二维及多维谱图的数据处理速度与存贮能力。可使用软件实现谱仪主机的开机和关机，谱仪主机内置控制器带有不小于1TB的硬盘 3.1.1. 超导磁体和防震装置 3.1.1.1. 磁体：14.09 Tesla，具有低液氦与液氮消耗、高稳定性、高均匀性、抗干扰超-超屏蔽超导磁体 3.1.1.2. 室温腔直径：45-70mm 3.1.1.3. 磁场漂移：≤ 6Hz/h 3.1.1.4. 5高斯强度处横向距离：≤0.7米；5高斯强度处纵向距离：≤1.4米 3.1.1.5. 低温匀场线圈： ≥9组 ★ 3.1.1.6. 室温匀场线圈：≥36组 3.1.1.7. 液氦保持时间： ≥150天 ★3.1.1.8. 液氦消耗量： ≤ 16ml/h 3.1.1.9. 防震气垫装置:可以降低3.8Hz以上频率的地面振动对磁体的影响 3.1.1.10. 液氦液面监视和液氦最小液面报警：必须配备液氦\液氮自动监视、自动报警系统 3.1.2. 射频系统 3.1.2.1. 射频发射系统 3.1.2.1.1. 射频通道数：2个 ★3.1.2.1.2.各通道具有的功能：各通道有独立的观测、去偶、信号接收、模数转换功能； 3.1.2.1.3. 每个通道合成频率范围5-1280MHz 3.1.2.1.4. 频率分辨率：≤0.005Hz 3.1.2.1.5. 相位分辨率：≤0.006度 3.1.2.1.6. 第一通道1H功放最大输出功率：≥100W 3.1.2.1.7. 第二通道X多核功放最大输出功率：≥500W 3.1.2.1.8 频率，相位，幅度的设置时间：≤12.5纳秒 3.1.2.1.9. 幅度控制≥90dB 3.1.2.2.接收及采样系统 3.1.2.2.1. 最大谱宽： ≥7.5MHz 3.1.2.2.2. 接收中频： ≥1.852 GHz ★3.1.2.2.3.每个通道有独立的高速ADC，采样速率≥ 240兆/秒 3.1.2.2.4. 包括与探头匹配的多用途前置放大器 3.1.3.氘数字锁场、梯度场系统及温控单元等 3.1.3.1. 氘数字锁场及梯度匀场系统 3.1.3.1.1. 包括自动／手动匀场系统 3.1.3.1.2. 包括精确的氘梯度自动匀场 3.1.3.1.3 支持多溶剂峰（如吡啶）自动锁场 3.1.3.2. 高精度变温控制单元 3.1.3.2.1. 智能多通道控温系统，配有数字化变温传感器和气流监控 3.1.3.2.2. 温度范围：-150℃-+600℃ （低温实验需要另配低温附件） 3.1.3.2.3. 精度：≤±0.1℃ ★3.1.3.2.4配置核磁共振热电偶功能，准确测量并自动控制样品温度 3.1.4 探头 ★3.1.4.1 1H/19F,31P-15N/1H 5mm Z梯度宽频二合一探头 ★3.1.4.2 检测核：1H，19F及共振频率在15N-31P之间的核 ★3.1.4.3 1H灵敏度 ≥ 900:1(0.1％ EB，200Hz 噪声区间) ★3.1.4.4 13C 灵敏度 ≥ 330:1(ASTM, 40 ppm噪声区间) ★3.1.4.5 31P灵敏度 ≥ 250:1(TPP，5ppm 噪声区间) ★3.1.4.6 15N灵敏度 ≥ 45:1 (90% Formamide，2ppm 噪声区间) ★3.1.4.7 19F灵敏度 ≥ 950:1 (TFT，1ppm 噪声区间) 3.1.4.8 1H脉冲宽度≤10μs 3.1.4.9 13C脉冲宽度≤12μs 3.1.4.10 19F脉冲宽度≤12μs 3.1.4.11 31P脉冲宽度≤12μs 3.1.4.12 15N脉冲宽度≤18μs 3.1.4.13 13C线型 （旋转） ≤ 3／5 Hz； 3.1.4.14 13C分辨率（旋转） ≤ 0.2 Hz； 3.1.4.15 1H线型（不旋转）≤ 7／14 Hz 3.1.4.16 1H分辨率（不旋转）≤ 0.8 Hz 3.1.4.17 探头变温范围： -120℃— +150℃ （低温实验需要另配低温附件） ★3.1.4.18梯度强度 ≥ 50高斯/CM ★3.1.4.19探头带ATM全自动调谐和匹配附件 ★ 3.1.4.20 探头可以检测1H去偶的19F图谱 3.1.5 计算机工作站：配置应以安装当月的主流配置为准，并保证该仪器的所有软件都能在计算机上正常安装运行。 3.1.5.1 CPU主频:四核3.5GHz处理器 3.1.5.2 内存：≥16GB 3.1.5.3 硬盘：≥2 TB 3.1.5.4 显示器：≥24英寸宽屏液晶彩色显示器 3.1.5.5 网卡、DVD刻录机 3.1.5.6 打印机，激光打印机一台 3.1.6 NMR软件 3.1.6.1 一维至三维NMR数据采集，谱仪控制及处理软件 3.1.6.2 自动NMR操作界面 3.1.6.3 一维谱定量分析 3.1.6.4 脉冲程序模拟软件 3.1.6.5 用于自动和远程谱仪状况检查，故障诊断和排除软件。 3.1.6.6 在线服务软件：包括在线使用帮助、NMR技术指导、实验手册等 3.1.6.7 一维和二维谱去卷积功能 3.1.6.8 弛豫分析功能（T1/T2） 3.1.6.9 多维核磁快速采样处理软件许可证一个 ★3.1.6.10分子结构自动确认软件许可证1个, 可以在规定时间内自动选择实验程序已最大程度确认分子结构。支持自动进样器模式 3.1.6.11 自动测试谱仪性能：包括自动运行标准样品的梯度匀场、校准脉冲宽度、测试灵敏度 3.2 附件、零配件及消耗品(包括专用工具) 3.2.1非液氮制冷单元，用于高分辨液体探头样品冷却，样品最低温度可接近0摄氏度 3.2.2随机必备的标准附件专用工具 3.2.3标准样品1套 3.2.4液氦真空传输管1套 3.2.5高温陶瓷转子1个 3.2.6 UPS电源6KVA，1小时 3.2.7蜗旋式空压机一台，带干燥器、过滤器和200升储气罐 3.2.8 进口液氮管一根 3.2.9 液氮低温附件一套，带25升液氮杜瓦，可将液体样品温度降至约零下120摄氏度 3.2.10 氮气发生器一个 3.3技术文件 主机和各功能部件的性能指标、基本结构和使用说明书，软件的操作手册，主机和各功能部件的全套维修保养说明书 |  |
| 2 | 质谱仪 | 1 名称：质谱仪 2 用途：用于样品的定性、定量及确证分析；符合国际、国内相关标准和法规的要求。 3 一般规格和要求： 3.1 仪器由计算机控制、配有API离子源。 3.2 质量分析器必须均带有预过滤器和后过滤器。 4 质谱仪主要技术和性能规格要求 4.1 离子源 4.1.1 离子源流速范围1µl～2ml/min，100%H2O 无需分流. 4.1.2大气压离子源是双正交设计，有效防止大量脏样品对仪器的污染。 ★ 4.1.3离子源传输部分采用锥孔设计，不使用毛细管接口，有效防止热裂解、冷凝而导致的样品分解和堵塞，维护简单，无需卸真空，使用成本低。提供仪器构造图证明 4.1.4离子源透镜： “离轴离子传输”设计大幅度提升可电离组分的响应。“离轴”设计可有效排除中性干扰基质所带来的基质效应。 4.1.5 仪器待机过程时，不消耗氮气。 4.2 真空系统：特殊设计的抽溶剂大抽速机械泵和长寿命涡轮分子泵组合差分抽气高真空系统, 无需额外水冷却系统，自动断电保护功能。且真空系统可以即时开关而不影响真空系统寿命。 4.3 检测器：光电倍增器密封在真空玻璃内，满足长期大量脏样品定量分析的数据可靠性和重复性。 4.4 质谱检测器性能指标 4.4.1 质量范围: 30－1250amu; 4.4.2 分辨率：2.5M (半峰宽≤0.4Da); 4.4.3质量数稳定性：平均标准偏差≤0.1Da /24Hr，全质量范围偏差≤0.01%; 4.4.4 ESI正离子灵敏度：ESI+ 0.1ng 磺胺二甲基哒嗪 ≥10000：1; 4.4.5 扫描速率 ≥10000 amu/s ，步进0.1 amu ; ★4.4.6质量分析器均带有预过滤器和后过滤器，可有效防止主分析器污染，从而从根本上保证了仪器的长期稳定性和数据的长期重复性。 4.4.7正负切换≤25ms； 4.4.8双重扫描模式：在一针进样的同时完成选择离子扫描定量通道和全扫描的样品信息扫描模式--一种富含信息的扫描模式，可以在高选择性准确定量目标物的同时提供有价值的其它组分的信息。 ★4.4.9仪器开机到完成抽真空过程小于10分钟，6.5分钟可以开始定性工作，22分钟可以开始定量工作. 大大提高实验室工作效率。 ★4.4.10质谱内置质量轴校正液，质量轴校正过程自动完成，无需任何人工，提高工作效率同时保证准确性. 4.5 软件: 4.5.1 仪器参数的检测及校正功能：系统参数检测及预警；集成的样品/校正液传输系统，可编程控制的切换阀；自动质量校正；自动样品调谐；自动选择离子扫描方法开发 4.5.1.1 系统参数的检测及其预警 4.5.1.2自动调谐参数（质谱分辨率、质谱校准、离子源优化） 4.5.1.3自动生成选择离子扫描方法 4.5.1.4 监测系统长期稳定性，能根据分析操作的情况绘制短、中、长期的批间趋势图，长期监测系统健康 4.5.2 目标化合物分析软件： 4.5.3 符合法规的定量软件。 |  |

三、服务要求

| 序号 | 服务要求项目 | 服务要求标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务内容 | 1、技术服务 1.1设备安装、调试 安装调试及所需材料工具：投标方到买方合同设备现场进行安装、调试、技术指导。安装调试所需工具由投标方自备。安装设备所需液氦、氦气、液氮、氮气及其它费用由投标方承担。 1.2技术培训 1.2.1投标方安装调试时负责操作人员的现场基本操作培训，时间为3天。 1.2.2两人一周免费国内培训1次(培训费全免，差旅及住宿费自理) 1.3保修期及维修 1.3.1主机及配套设备免费保修期1年(自设备验收合格之日起计算)。保修期内提供全免费保修。 1.3.2卖方在中国大陆应设有维修站。投标时需提供负责售后服务的部门或单位的名称及联系方法以及维修人员的姓名和联系电话。 1.3.3 卖方厂家需在西部地区设有常驻的专业核磁共振售后服务人员。 |
| 2 | 服务期限 | 服务期限：主机保修1年（自设备验收合格之日起计算），国外生产制造厂家在中国有常驻工程师，并且可提供直接售后服务及技术应用支持。 |
| 3 | 服务效率 | 投标人故障现场服务时间要求：仪器出现问题，保证24小时内有应答。如能电话指导解决的在电话中解决；如必须现场解决的，厂方派专业工程师1个工作日内到达现场(与用户协商后)；如有特殊情况与用户协调，应以最短时间到达现场或提出明确的解决方案。 |

四、验收方法和标准

| 验收方法和标准 | - 货物到达现场后，供应商应在采购人在场情况下当面开包，共同清点、检查外观，作出验货记录，双方签字确认后开始安装调试。 - 成交供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。 - 成交供应商应提供完备的技术资料、装箱单、授权文件和生产厂商提供的原厂正品出货证明材料（非装箱清单组成材料）等，并派遣专业技术人员进行现场部署调试。验收合格条件如下： - 产品技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准； - 产品技术资料、装箱单、授权文件等资料齐全； - 在产品（系统）试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常； - 在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。 - 产品在部署调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。 - 采购人对供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认，并出具书面验收意见。 |
| --- | --- |