## 第六章 招标项目技术、服务及其他商务要求

一：采购标的数量

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 400M核磁共振波谱仪 | 套 | 1 |
| 2 | 高压灭菌锅 | 台 | 1 |
| 3 | 二氧化碳培养箱 | 个 | 3 |
| 4 | 电动助吸器 | 台 | 2 |

二、采购标的详细技术指标及功能需求

| 序号 | 名称 | 详细技术指标及功能需求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 400 M核磁共振波谱仪 | 设备用途和技术要求： 1、工作条件： 1.1电源电压 AC 220V，±10％，50Hz，单相 1.2环境温度 15−30℃ 1.3相对湿度 ＜80％ 1.4长时间连续工作 2、用途： 主要用于有机化学、生物化学、药物化学、天然产物等方面的结构分析和性能研究，可用于液体、可溶性有机物、无机物、聚合物、生物物质的分子结构和相互作用研究；物质的核磁特性研究。可进行多种核素的单、双共振实验：1H同核相关，NOE实验，以正常和反向方式进行异核相关检测。 3、主要技术规格与要求： 谱仪具有最新核磁共振实验功能，应含2个射频发射通道，每个射频通道有独立的发射、接收、模数转换功能，能以正常、反向及并行采样方式进行检测的全频段接收通道、该设备要含有氘核锁场及氘核梯度自动匀场附件、 Z脉冲梯度场，具有高精度变温实验功能，具有获得最佳一维、二维及多维谱图的数据处理速度与存贮能力。可使用软件实现谱仪主机的开机和关机，谱仪主机内置控制器带有不小于1TB的硬盘。 3.1超导磁体 3.1.1具有低液氦与液氮消耗、高稳定性、高均匀性、抗干扰超超屏蔽超导磁体或自屏蔽磁体，磁场强度：9.39特斯拉 3.1.2低温匀场线圈：≥9组 ★3.1.3室温匀场线圈：≥36组 3.1.4磁场漂移： ≤ 4 Hz／小时 3.1.5液氦维持时间：≥ 300天 ★3.1.6液氦消耗量＜13ml/h 3.1.7 5高斯强度处横向距离：＜ 0.5 米 3.1.8液氦液面自动监视和最小液面自动报警装置：有 3.2射频发射系统 3.2.1射频通道数：2个 3.2.2各通道具有的功能：各通道有独立的观测、去偶、信号接收、模数转换功能； 3.2.3双通道频率发生器数字频率合成，每个通道频率范围 5-1200 MHz； 3.2.4频率分辨率：≤0.005Hz 3.2.5相位分辨率：≤0.006度 3.2.6双通道功放系统：两套高性能的线性宽带功放，每套均可在14-400 MHz范围内进行观察及去偶 3.2.7质子最大输出功率：≥100W 3.2.8多核最大输出功率：≥500W 3.2.9频率,相位,幅度的同时设置时间：≤ 12.5纳秒 3.2.10幅度控制≥90dB 3.3接收及采样 3.3.1最大谱宽： ≥7.5 MHz 3.3.2 每个通道有独立的高速ADC，采样速率≥ 240兆/秒 3.4氘数字锁场及梯度匀场系统 3.4.1自动／手动匀场系统 3.4.2精确的氘梯度自动匀场 3.5 Z方向射频脉冲梯度场 3.5.1梯度最大电流≥10A 3.6高精度变温控制单元 3.6.1控温范围：-150℃―+200℃。 3.6.2精度 ＜±0.1℃ ★3.6.3液氮蒸发式低温附件，低温极限约为 -120℃ ★3.6.4 具有磁共振热电偶自动控温功能 3.7探头 ★3.7.1 1H/19F-（109Ag-31P）5mm Z梯度场多核二合一探头 ★3.7.2 检测核：1H和19F, 共振频率在109Ag-31P之间的所有核 3.7.3 1H分辨率 ≤ 0.6 Hz (1％ CHCl3) 3.7.4 13C分辨率 ≤ 0.2 Hz ★3.7.5灵敏度 1H灵敏度 ≥ 480:1(0.1％ EB) 13C 灵敏度 ≥ 200:1(ASTM) 31P灵敏度 ≥ 150:1(TPP) 15N灵敏度 ≥ 25:1 (90% formamide) 19F灵敏度(1H去耦) ≥ 500:1（TFT） 3.7.6 90度脉冲宽度 1H ≤ 10μs (0.1% EB sample) 19F ≤ 18μs (TFT sample) 13C ≤ 10μs (ASTM sample) 31P ≤ 8μs (TPP sample) 15N ≤ 21μs (90% formamide sample) ★3.7.7加Z-方向梯度场线圈≥50高斯/cm 3.7.8探头变温范围: -120℃— +150℃ ★3.7.9探头全自动调谐和匹配附件：必须配备能调所有观测核的全自动调谐和匹配附件 ★3.7.10探头具备观测1H去偶后的19F图谱和H&F相关谱图的功能 3.8工作站及打印机 3.8.1 PC工作站1台 CPU：双核高端 内存：不小于4GB 硬盘：≥ 1000GB 显示器：≥24英寸宽屏液晶彩色显示器 网卡、DVD刻录机 3.8.2 打印机：激光打印机1台 3.9 NMR软件 3.9.1任意维NMR数据采集，控制及处理软件 3.9.2简易型NMR操作软件 3.9.3 一维谱定量分析 3.9.4在线服务软件：包括在线使用帮助、NMR技术指导、实验手册等,包括杀毒软件 3.9.5脉冲程序模拟软件 3.9.6用于自动和远程谱仪状况检查，故障诊断和排除软件 3.9.7脉冲序列编辑：直接写屏方式或C语言编辑 3.9.8实验数据（原始数据及分析结果）可存为通用格式，能被其它NMR软件读取，并能导入Microsoft Office 软件。 ★3.9.9 自动测试谱仪性能：包括自动运行标准样品的梯度匀场、校准脉冲宽度、测试灵敏度 ★3.9.10 计算机辅助谱图解析软件 ★3.9.11 快速二维谱采样软件 4、附件、零配件及消耗品(包括专用工具) 4.1随机必备的标准附件专用工具(在基本报价内) 4.1.1谱仪维修工具1套 4.1.2标准样品 1套 4.1.3超导磁体用液氦真空输液管1个 4.1.4 1个高温陶瓷转子 4.2其他附件： 4.2.1 无油无水、带空气干燥器的无油空气压缩机1套 4.2.2 UPS电源, 3KVA，1小时 4.2.3 5 mm进口样品管400支 4.2.4 进口氘代试剂：CDCL3-D (0.6mlX10) 10盒；DMSO-D6 (0.6mlX10) 10盒；Acedone-D6 (0.6mlX10) 10盒；D2O (0.55mlX10) 10盒 5、技术文件 5.1主机、各功能部件的基本结构和使用说明书1套 5.2软件的操作手册和使用说明书1套 5.3主机和各功能部件的全套维修保养说明书1套 |  |
| 2 | 高压灭菌锅 | 1、液晶面板显示设备参数、运行过程、报警信息等 2、顶盖采用抗热塑料材料，流线型复合式设计，开门简单方便 3、快开式安全门控联锁装置：手动式快开环形联锁配备电子安全锁扣 4、循环加热系统：提高对过剩热量利用，减少灭菌升温时间，保证灭菌恒温时减少设备大功率输出； 5、精准控制：基本零过冲 6、具有全自动程序控制：灭菌、溶解、保温、快速冷却、内循环排气、自动进水和干燥功能； 7、具有6种针对不同样品的灭菌流程； 8、容积：≥38L 9、灭菌温度范围：104~135℃ 干燥温度范围：85~125℃ |  |
| 3 | 二氧化碳培养箱 | 1、液晶显示，按键式操作精确可靠； 2、玻璃内部观察门设计； 3、水平调节脚轮； 4、设备配有双重安全预警系统； 5、外接气体减压装置； 6、模糊控制，更为简单； 7、外门加热，减少玻璃门上水气凝结； 8、内胆材料选用不锈钢，大圆角设计； 9、外接存储器通过连接保存数据； 10、全系列标配过滤器，快捷拆装，无需工具； 11、循环热量系统：适当的减少加热管的热力输出， 并有效的增加箱体内湿度； 12、设备配置USB接口和RS232接口； 13、温度范围：RT+5℃~60℃ 14、温度均匀度（37℃）：±0.3℃ 15、二氧化碳浓度范围：0~20Vol.% 16、二氧化碳设定精度：0.1%Vol.% 17、湿度范围：≥95% 18、外壳尺寸：（640-680）x（570-610）x（950-960）mm 内胆尺寸：（410-430）x（390-410）x（540-560）mm 容积：70-90L | …… |
| 4 | 电动助吸器 | 1、实验室通用型电动移液器，可解决移液管移液的繁琐问题，适合各种常规性实验； 2、操作及充电温度：＋10℃到＋35℃ 3、移液速度：10秒内移取50ml移液 4、量程范围：0.1-200ml |  |

三、服务要求

| 序号 | 服务要求项目 | 服务要求标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务要求 | 1、技术服务 1.1设备安装、调试 安装调试及所需材料工具：投标方到买方合同设备现场进行安装、调试、技术指导。安装调试所需工具由投标方自备。安装设备所需液氦、氦气、液氮、氮气及其它费用由投标方承担。 1.2技术培训 1.2.1投标方安装调试时负责操作人员的现场基本操作培训，时间为3天。 1.2.2两人一周免费国内培训1次(培训费全免，差旅及住宿费自理) 1.3保修期及维修 1.3.1主机及配套设备免费保修期1年(自设备验收合格之日起计算)。保修期内提供全免费保修。 1.3.2卖方在中国大陆应设有维修站。投标时需提供负责售后服务的部门或单位的名称及联系方法以及维修人员的姓名和联系电话。 1.3.3 卖方厂家需在西部地区设有常驻的专业核磁共振售后服务人员。 |
| 2 | 服务期限 | 服务期限：主机保修1年（自设备验收合格之日起计算），国外生产制造厂家在中国有常驻工程师，并且可提供直接售后服务及技术应用支持。 |
| 3 | 服务效率 | 投标人故障现场服务时间要求：仪器出现问题，保证24小时内有应答。如能电话指导解决的在电话中解决；如必须现场解决的，厂方派专业工程师1个工作日内到达现场(与用户协商后)；如有特殊情况与用户协调，应以最短时间到达现场或提出明确的解决方案。 |

四、验收方法和标准

| 验收方法和标准 | 货物到达现场后，供应商应在采购人在场情况下当面开包，共同清点、检查外观，作出验货记录，双方签字确认后开始安装调试。 成交供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。 成交供应商应提供完备的技术资料、装箱单、授权文件和生产厂商提供的原厂正品出货证明材料（非装箱清单组成材料）等，并派遣专业技术人员进行现场部署调试。验收合格条件如下： 产品技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准； 产品技术资料、装箱单、授权文件等资料齐全； 在产品（系统）试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常； 在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。 产品在部署调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。 采购人对供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认，并出具书面验收意见。 |
| --- | --- |