# 技术、商务及其他要求

5.1采购清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 傅立叶变换红外光谱仪 | 套 | 1 |
| 2 | 电感耦合等离子体串接质谱仪 | 套 | 1 |
| 3 | 超高效液相色谱仪 | 套 | 1 |

5.2技术参数及要求

| 序号 | 名称 | 详细技术指标及功能需求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 傅立叶变换红外光谱仪 | 一、技术参数 用途：主要用于固体液体气体的快速定性定量分析，如材料、矿物、高分子、气体污染等 1、主机性能及配置 1.1★红外主机：镀金光学系统。光学台可以同时安装3个检测器、3个分束器；可以同时安装中红外光源、可见/近红外光源、拉曼光源和外光源4种光源。所有的检测器、分束器和光源都可以自动切换、自动准直；现场升级。 1.2★光谱分辨率：优于0.09cm-1 1.3干涉仪：平面镜（非立体角镜）电磁驱动，具有每秒13万次以上连续动态高精度调整功能。 1.4 光谱范围：12000-350cm-1中远红外配置，可同时扩展至27000 cm-1- 15 cm-1； 1.5 灵敏度：优于55000：1（峰-峰值，4cm-1 分辨率，1分钟扫描） 1.6 红外光源：标准配置新一代高能量长寿命模式中远红外光源和白光光源，软件自动切换，； 1.7 检测器：标准配置DTGS检测器;可升级至同时安装三个检测器，且能自动切换； 1.8 ★分束器自动切换系统：配置KBr分束器和CaF2分束器,软件自动切换。还可现场升级至同时安装三个分束器，“一键式”自动切换分束器以适配光谱范围需要，无需手动切换。安静快速，切换稳定时间小于20秒。 1.9 波数精度：0.005cm-1 1.10ASTM线性度（ASTME1421方法）：小于0.07%（使用3 mil Polystyrene，4cm-1 分辨率）。 1.11自动认证轮系统：配置NG-11玻璃片用于进行线性测定，NIST可溯源的1.5mil(38微米)聚苯乙烯片，认证轮必须标记序列号和有效期等信息，可自动进行系统性能认证。 1.12扩展功能：可以连接气相色谱、红外显微镜、热分析、拉曼光谱仪；配置独立NIR模块和独立ATR 模块，无需占用主样品仓。 1.13 ★智能内置高灵敏度金刚石ATR附件，不占用主样品仓，带专属检测器；中远光谱范围，下限低于80cm-1，一键式按键自动切换采集模式。 2、原装中文软件： 2.1必须与Windows XP和 Windows 7兼容，实时显示系统当前所处的状态，并实时给出主要元器件的电流、电压、温度值，指示出故障问题并指导使用者如何解决故障问题。 2.2全中文红外控制及数据处理软件：提供仪器控制、谱图显示、提供各类光谱处理函数，如基线校正、标峰、光谱差减等和定量分析；数据采集、数据处理、谱库检索等；可用中文对谱图进行标注。 2.3 阵列数据采集软件，可以批量处理谱图和数据；分峰拟合软件； 2.4高灵敏度谱图鉴别软件：无需模型可以鉴别物质的不同晶型、不同种类的天然产物、组分含量不同的物质。 2.5 化学计量学软件包括定量、定性和多组分算法软件、PCA算法。 2.6 二维相关光谱处理软件。 2.7 ★配置混合物分析专用的多组分混合物鉴别软件，具有自动光谱分离解谱功能，可以对混合物不同物质进行自动鉴别。采用友好的用户界面，大大提高未知混合样品的解析效率，mixtures算法可以对混合物分析后直接得到组分物质名称。包括2万张以上通用化学品库（含碳氢化合物、醇类、酚类、醛类、酮类、酯类、酐类、内酯类、染料类，指示剂类、炔类、硝基和含氮化合物类、含磷硫化合物、无机物、硅烷类等谱图），可以进行归一化半定量测定。标准化合物谱库大于2万张。 3、红外采样附件： 3.1原装固体和采样工具包，包括：压片器;3/4"联合扳手;100克KBr粉;4盎司石蜡糊，1盎司荧光糊，35mm玛瑙研钵,8 inch刮刀,25mm锁式样品架,25x4mm溴化钾窗片,32x3mm打孔液体池KBr窗片,32x3mm非打孔液体池KBr窗片,可拆卸液体池池架,石英池10mm,石英池架,磁性样品架。1套； 3.2 智能内置金刚石晶体ATR附件：不占用主样品仓，带专属的ATR检测室，一键式按键自动切换； 3.3 高精度红外偏振附件：0-90度可变角，最小1度可调节，ZnSe； 3.4 热压膜压机和控制器（国产）1套； 3.5 TGA-IR联用分析模块： 3.5.1全镀金气体池，光程100mm，双光路设计，维护成本低； 3.5.2 加热器和温控仪，温度范围室温-325摄氏度；保温管路长度150cm; 3.5.3 与热分析连接的加热传输线，采用气体惰性的玻璃内镀不锈钢合金材料，保证逸出气体在进入流动池的过程中组分稳定； 3.5.4 热分析与红外联用软件包，Series软件可同时显示热重分析曲线与红外谱图； 二、配置清单及国内配套设备： - 傅立叶变换红外光谱仪主机及红外系统软件 1套； - 混合物分析软件 1套； - 智能内置金刚石晶体ATR附件 1套； - 采样工具包（液体和固体） 1套； - 0-90度可变角红外偏振附件 1套； - TGA/IR联用分析模块及TGA/IR联用动力学软件 1套； - 热压膜压机和控制器(国内采购)1套； - 品牌商务机(i5处理器，4G内存，500G硬盘，独立显卡，21寸显示器)和激光打印机[打印速度:18页每分钟(A4);内存:2MB;打印负荷:5000页（每月，A4）]1套； - 除湿机(国内采购) 1套； - 12吨压片机及相关模具1套； |  |
| 2 | 电感耦合等离子体串接质谱仪 | 一、技术技术要求 - 仪器应用要求 本仪器要求能适用于应用领域广泛的各种样品的元素分析、同位素分析和元素形态分析任务，满足环保、食品、地质、金属、生物样品、化工材料分析等等。 - 仪器工作环境 2.1工作环境温度： 15-30℃. 2.2工作环境湿度：< 80% (无冷凝) - 电源：单相200-240V ，50 Hz 3. 仪器技术要求: 3.1 仪器硬件 3.1.1产品应采用三重四极杆结构设计，即分析腔内具备三套可实现质量数筛选功能的四极杆：通过第一重四极杆去除进入碰撞反应池内的非目标离子；利用第二重四极杆——碰撞反应池内发生的碰撞或化学反应去除多原子干扰；经过第三重四极杆质量分析器进一步保证目标离子的通过，以实现干扰物的充分消除。 3.1.2雾化器：具备高雾化效率和耐高盐性能的同心雾化器。 3.1.3雾化室：配备具有半导体制冷功能的小体积旋流型雾化室，制冷能力应小于-8℃。（提供软件设置证明） 3.1.4蠕动泵：采用非金属材质的惰性四通道蠕动泵，最高可调转动速度45rpm（每分钟45转）（可要求提供仪器该部分的图片证明） 3.1.5炬管：采用无需手动连接等离子气，辅助气气路的卡式推入炬管设计，以方便日常更换维护且避免多次维护导致的漏气现象；可配置多种口径中心管的分体式石英炬管，用以降低炬管的后期使用成本。 3.1.6中心管：可拆卸式中心管设计，方便用户针对不同样品类型选择并更换合适尺寸的中心管。 3.1.7等离子体可视系统：具有Plasma TV功能，可以实时通过电脑显示器监控等离子体及锥口和中心管的状态，便于及时判断仪器是否需要维护。方便将ICPMS主机与控制电脑分开放置的用户直接通过控制电脑观察仪器运行情况并进行参数优化。 3.1.8仪器主机的气路部分均采用高精度的质量流量计控制（包括等离子部分气路和碰撞反应池部分气路）。 ★3.1.9离子源：为获得更高的等离子体中心通道温度提高样品的离子化效率，仪器应采用≤28MHz工作频率驱动的自激式全固态RF发生器；功率在400-1600W范围内连续可调，调节精度0.5W； ★3.1.10具有工作线圈和接口的二次放电消除功能，采用无需屏蔽炬设计的虚拟接地技术，保证仪器最佳性能的同时减少不必要的消耗品——屏蔽炬。（对使用屏蔽炬技术的产品，建议需配备5套屏蔽炬以备更换。） 3.1.11接口：接口部分的设计应兼顾保护分析腔真空度和耐盐两个方面，避免采用对分析腔真空度有明显影响的大锥孔设计，采样锥口径应控制在0.9-1.2mm，截取锥口径应控制在0.5-0.7mm；同时配有不损失样品灵敏度的接口耐盐设计。 3.1.12 正交离子偏转聚焦系统：该系统应具备两个功能： 3.1.12.1仪器应在接口后部配置一套正交离子偏转聚焦系统。通过电场作用使样品离子产生90°偏转并与未解离的中性粒子和光子实现完全分离，以降低仪器背景噪音；中性粒子和光子应通过分子泵排出而无需采用任何挡板技术阻挡，避免后期对该系统的维护，提供仪器设计和分离原理图证明； 3.1.12.2该偏转聚焦系统应具备抑制离子束展宽的功能。可在系统内形成空间三维电场分布，保证样品离子在进行90°偏转的同时实现三维方向的离子束聚焦，抑制空间电荷效应带来的展宽，提高样品离子的传递效率进而保证仪器的灵敏度水平，提供仪器设计和三维压缩原理图证明。 3.1.13第一重四极杆：质量分析器 3.1.13.1应采用与检测器前的双曲面四极杆具有一致功能的设计，用于实现精确的质量数筛选。 ★3.1.13.2离子传递方向应与第一重四极杆放置的轴线方向一致，而非垂直于该轴线方向。 3.1.13.3四极杆的驱动频率≥4.0MHz。 3.1.14第二重四极杆：四极杆碰撞反应池 ★3.1.14.1碰撞反应池应具有实现质量筛选功能的四极杆结构设计。针对不同的被测元素，该四极杆结构可通过控制软件分别自动给出相应元素所需的质量筛选区段，更好的去除二次多原子离子干扰或反应副产物； 3.1.14.2池内可使用标准模式（STD模式）、碰撞模式（KED模式）和反应模式（CCT模式）进行干扰的消除和样品分析，每种模式都可通过平面四极杆设置带宽进行质量数的区段筛选以达到更优异的干扰消除效果； ★3.1.14.3碰撞反应池系统必须具备4路气体质量流量控制器以实现多种类型工作气体的同时接入。 3.1.14.4碰撞反应池可使用包括纯He气，纯H2气，纯NH3气及纯O2气在内的多种工作气体。 3.1.15第三重四极杆：质量分析器 3.1.15.1采用纯Mo材料的长杆结构设计，提供双曲面电势场保证最佳的质量轴分辨率、丰度灵敏度； 3.1.15.2四极杆驱动频率≤2.0MHz以获得更宽的质谱分析范围和更优异的质量轴稳定性； ★3.1.15.3质谱范围：2-290amu，且仪器应具备分析286UOOO+离子的能力，并提供文献证明。 3.1.16DA透镜：样品离子在通过碰撞反应池后可被DA透镜进行离轴偏转，将池内可能产生的二次中性干扰消除。 3.1.17四极杆具有可调分辨率功能，可以在同一方法中针对不同元素进行不同分辨率的设定，要求在一次样品测试中，四极杆在不同分辨率下自动切换， 3.1.18脉冲模拟双模式同时型电子倍增器两种模式可以自动切换，必须可以在一次进样过程中同时完成扫描和跳峰分析（定性和定量分析），线性动态范围不低于10个数量级且两种模式分析过程中的驻留时间可达0.1ms。 3.1.19等离子体炬位调整：由计算机控制步进电机进行三维(X,Y, Z方向)位置控制，步长调节精度0.05mm，参数存储于计算机软件中。 3.1.20仪器应能够使用500W的冷等离子体进行样品分析，进行冷焰分析时无需使用屏蔽炬亦可保证冷等离子体的稳定工作及信号的灵敏度。要求在一次样品分析中能自动切换冷焰模式和标准模式，保证样品中所有分析元素（在二种不同模式中）一次进样完成分析。标准模式下无需使用碰撞反应池或冷焰技术，即可保证56Fe的方法检出限符合国际水质分析标准小于3ppb的要求。 3.1.21对于高Cl和高Ca样品（5% HCl，200ppm Ca）中As元素的分析，可直接利用碰撞模式消除ArCl+和CaCl+离子对As元素的干扰并获得0.5ppt的检出限水平，无需使用O2或其他反应气体以及复杂的反应模式。 3.1.22可以通过碰撞模式直接消除ArAr+多原子离子对Se元素的干扰，无需使用CH4或H2气的反应模式即可获得3ppt的Se元素检出限水平。 3.1.23具有使用反应模式分析P和S元素的能力，在同一个方法中可通过氧气的反应性，把P和S元素反应到PO47，SO48位置，并获得优于0.05ppb和1ppb的检出限水平。 3.1.24配千思板台面、全钢结构的设备台。 3.2 软件： 3.2.1 操作系统：商用电脑， Microsoft ® Windows xp或 Win10 ,多任务,多用户系统软件。 3.2.2 全自动分析功能(启动关闭仪器 ,炬位调整, 等离子体参数, 离子透镜, 标准等离子体条件与冷等离子体条件切换,标准技术与碰撞池技术切换等) 3.2.3包含色谱连用的瞬间信号分析软件以便与色谱或激光进样系统等连用。可以满足色谱连用中的数据采集，色谱积分计算，报告输出等功能。 3.2.4 实时数据显示,和实时报告显示。 3.2.5 要求拥有智能化软件包括：智能进样时间和智能冲洗时间，QAQC 软件，可以满足EPA方法的QC要求，智能谱图解释软件. 3.2.6 ICPMS操作软件可以安装于个人计算机上，样品分析数据可以使用此软件进行离线数据处理并生成报告。 3.2.7提供智能化的反应模式辅助功能 3.3自动进样器 3.3.1样品架容量：240位，适用于大批量样品的自动分析 3.3.2样品架： 4个60位样品盘。 3.3.3分辨率：0.1mm±4% 3.3.4采用非金属样品流路, 涂有防腐材料的仪器表面, 在最苛刻的化学环境下可确保卓越的精密度 3.3.5具有稳定可靠的设计, 易于使用，由ICPMSMS的软件控制操作 4仪器性能要求 4.1 标准模式下灵敏度，以仪器制造商官方网站可供下载的本仪器产品的英文样本上公布的数据为准且该仪器性能参数应与仪器安装验收参数相同。 4.1.1 中质量数(Y或In): > 300Mcps/ppm 4.1.2 高质量数(Tl或U): > 330Mcps/ppm 4.2 标准模式下（No Gas）随机背景：＜1 cps (4.5amu),He 模式随机背景：＜0.5 cps (4.5amu) 4.3 标准模式下，仪器信噪比>220M(1ppm中质量元素溶液，灵敏度/随机背景) 4.3 氧化物及双电荷 氧化物离子(CeO+/Ce+)＜2%； 双电荷粒子（Ba++/Ba+）＜3%。 4.4 仪器检出限 4.4.1 轻质量元素:＜0.5ppt 4.4.2 中质量数元素:＜0.1ppt 4.4.3 高质量数元素:＜0.1ppt 4.5短期稳定性 10min (RSD): <2% 。（以仪器制造商官方网站可供下载的本仪器产品的英文样本上公布的数据为准。） 4.6长期稳定性 2 hr(RSD): < 3% 。（以仪器制造商官方网站可供下载的本仪器产品的英文样本上公布的数据为准。） 4.7质谱校正稳定性: < 0.025 amu/24hr 二、配置清单 1．三重四极杆ICP-MS-MS质谱仪主机 1套 包括：固态RF-发生器1套 同心雾化器1套 半导体制冷石英漩流雾化室1套 4通道蠕动泵 1套 石英炬管1套 石英中心管 1套 采样锥和截取锥 1套 嵌片 1套 三重四极杆质量分析器 1套 电子倍增管 1套 全氟聚醚润滑油 1L 2.质谱分析软件1套 3.冷却循环水装置 1套 4.在线内标加入三通0.5mm孔径PEEK材质 1套 5.内标泵管，（12根/包） 1包 6.转接头 2套 7.电源线 1根 8.进样泵管 12根/包 2包 9.废液泵管 12根/包 2包 10.特氟隆材质毛细管，引入样品/内标用，1包， 11. 石英矩管2套 12.石英中心管 1套 13.采样锥和截取锥1套 14. 移液器（10uL、100uL、1000uL）1套 15. 调谐溶液 1套 16. 质量轴校正溶液1套 17. 内标物 2套 18.自动进样器 1套 19. 同心雾化器 1套 20. 半导体制冷石英漩流雾1套 21. 打印机 1套 22. UPS电源1台 23. 实验用冰箱 1套 24. 离心机 1套 |  |
| 3 | 超高效液相色谱仪 | 一、运行环境 1.1. 环境温度：5℃～40℃ 1.2. 相对湿度：4～55% 1.3. 工作电压：AC220V±10%，50Hz 二、技术参数 1 高压二元泵 1.1 ★串联双柱塞往复泵，专利伺服控制主动入口阀可变冲程（20μL ～100μL）设计；用户自主溶剂压缩因子设置，保证在不同流速及不同流动相组成的最佳速稳定性。自动柱塞清洗装置，有效防止高盐浓度流动相对柱塞的磨损，实时维护泵的使用性能 1.2 流速精密度：≤0.075% RSD 1.3 流速准确度：±1% 1.4 压力脉动：< 1% 1.5 pH范围：1.0-12.5 1.6 流速范围：0.001-5.0mL/min, 300 pL步进；覆盖分析至半制备全流速分析能力 1.7 操作压力：流速0-2mL/min时可耐压1300bar或18850psi；流速2-5mL/min时可耐压800bar 1.8 混合范围：可设置的范围：0.0-100.0 % 1.9 梯度组成精密度：<0.15% RSD 1.10 梯度混合准确度：绝对值±0.4 % 1.11 ★延迟体积：<100 μL，配置jet weaver混合器 1.12 标配主动柱塞清洗功能，可实时清洗柱塞杆密封垫。 1.13 集成的多功能阀实现了拓展的自动功能，方便了自动化的过滤器反冲、排空和额外混合体积切换 2 高效自动进样器 2.1 进样体积：0.1-500μL, 增量为0.1μL 2.2 进样准确度：<0.15 % RSD 2.3 进样度：通常< 0.7 % RSD 2.4 进样循环时间：10s 2.5 ★交叉污染：<0.0009 % (9 ppm) 2.6 压力范围：全流路耐压1200 bar 2.7 控制功能：柱前自动衍生程序，自动洗针程序，柱前样品自动稀释，自动混合，取样及进样速率 2.8 样品粘度范围: 0.2–5cp 2.9 ★可实现柱前衍生、自动稀释、氨基酸分析（氨基酸提供公开发表文献）等功能 2.10 样品位数：≥118位2ml标准样品瓶位，可扩充至437位2ml标准样品瓶位或最高6144位384孔板位。 3 智能化柱温箱 3.1 控温范围：4℃ - 110℃，具备升温/降温功能 3.2 温度稳定性：±0.05℃ 3.3 控温准确度：±0.5℃ 3.4 加热/制冷到设定温度的时间：从室温到40 °C，需要5 分钟；从40 °C 到20 °C 需要10 分钟 3.5 柱容量：可同时安装至少2根30cm长色谱柱； 3.6 内体积：1.0uL或1.6uL或3.0uL 3.7 低扩散热交换器，并具有柱后降温功能，保证快速检测时基线平稳 3.8 GLP性能：柱识别器记录色谱柱的使用次数及使用方法 4 二极管阵列检测器 4.1 ★检测类型1024个光电二极管 4.2 波长范围190 - 640 nm 4.3 基线噪音<± 3 x10-6 AU 4.4 漂移：在230 nm波长下< 0.5 x 10-3 AU/hr 4.5 线性吸收范围在265 nm波长下> 2.0 AU(5 %) 一般2.5 AU (5 %) 4.6 波长准确度± 1 nm 4.7 狭缝宽度：1、 2、 4 、8 nm 可编程狭缝，快速优化灵敏度、线性和光谱分辨率 4.8 信号数据采集速率 120 Hz 4.9 光谱数据采集速率 120 Hz 4.10 流通池标准型：体积1μL，10mm光程，最大压力60 bar (870psi)，光纤材料 5 荧光检测器 5.1 检测器类型4信号荧光检测器，具有快速在线扫描能力和光谱数据分析功能。 5.2 性能单波长运行: 5.3 Raman (H2O) > 500 (在信号端测量的噪声参比) Ex 350 nm, Em 397 nm, dark value 450 nm, 标准流通池 5.4 Raman (H2O) > 3000 (在dark value 处测量的噪声参比) Ex 350 nm, Em 397 nm, dark value 450 nm, 标准流通池 5.4.1 双波长运行: 5.5 Raman (H2O) > 300 Ex 350 nm, Em 397 nm 和Ex 350 nm, Em 450 nm, 标准流通池 5.6 光源氙闪灯，普通模式(20 W)，经济模式(5 W)，寿命长达4000 小时 5.7 波长重现性± 0.2 nm 5.8 波长准确度± 3 nm 5.9 数据采集速率74 Hz 5.10 流通池标准型：体积8 μL，最大压力20 bar (2 MPa)，石英 6 液相色谱工作站软件 6.1 符合FDA 21CFR标准，可以处理如GC、LC、LC/MS、CE 和CE/MS等各种分离技术。基于局域网（LAN）仪器的尖端5级控制和监测保证实现快速而灵活的数据采集，并配以最高效率的数据分析和报告功能。可根据用户要求选择中文和英文色谱原版工作站，并提供中文/英文操作手册。 6.2 可控制液相色谱仪所有参数和运行，可实施编辑功能，自动进行序列样品分析；实时在线显示色谱图，积分并报告出分析结果，绘制标准曲线；光谱工具数据分析软件，用于光谱评估，包括谱库和峰纯度分析功能具有在线帮助的自学操作教程；具有自我诊断程序。 7 附件及耗材 7.1 Intel I5以上CPU，4G内存，500G硬盘，22寸，正版Windows 7 64bit操作系统电脑1台，激光打印机1台； 7.2 耗材：200个2mL样品瓶包含瓶盖和垫片，过滤白头5包，手紧接头30个，在线过滤器一套；C-18 4.6x100mm, 2.7um 1根, C-18 2.1*100mm,1.8um, 1根，C-18 2.1*50mm,1.8um，1根；保护柱芯及卡套各1套 7.3 溶剂过滤系统一套，包括抽滤器一台，真空泵一台，甲醇一瓶 |  |

5.3项目履约时间、地点

履约时间：国产产品：合同签订后45天内交货；进口产品：开具信用证后90日内交货；

履约地点：西南交通大学九里校区分析测试中心。

5.4付款方式

国产设备：

1.分期付款，第一期，合同签署后支付合同总额的60%；第二期，货到验收合格，在中标人支付招标人5%的质保金后十个工作日内，招标人支付合同总额的40%；第三期，正常运行一年后退还质保金；

2.中标人需提供增值税普通发票。

进口产品：

采用信用证L/C方式支付，不迟于装运前60天开具以卖方为受益人、金额为装运货物全额的不可撤销信用证。凭运单收取90%，余款凭甲方签字盖章的验收报告收取。

5.5服务要求

| 序号 | 服务要求项目 | 服务要求标准 |
| --- | --- | --- |
|  | 服务要求 | 1. 傅立叶变换红外光谱仪服务要求 1.1整机系统质保1年，中远红外光源保修五年，激光器，干涉仪保修五年。 1.2包括在用户现场安装调试验收的费用。 1.3在仪器安装调试验收过程中，需现场免费进行基本培训，培训内容包括仪器结构介绍、操作软件使用、仪器操作使用、简单制样操作、智能附件及消耗品更换、日常保养及维护等。 1.4包括2人次国内学习班培训，免培训费（食宿交通自理）。 2. 电感耦合串接质谱仪服务要求 2.1 卖方须在交货日期30天内到买方提供的现场免费安装、调试设备并验收。直至技术指标与标书符合。 2.2 免费提供现场培训，人数不限。内容包括仪器的基本原理、操作应用及仪器的维护保养知识，直到用户能正常使用和维护仪器。 2.3 两名人员免费的提高操作培训（食宿交通自理）。 2.4 厂家提供仪器一年的保修期，维修响应时间：保修期内，在收到用户的维修服务要求后4小时内做出回应，48小时内到达用户现场进行维修。 2.5 厂家长期提供技术支持，并免费提供所有公开发表的应用文献和最新仪器有关资料、通讯和用户论文集等。 2.6厂商在西南地区应设有专业的维修站，至少40位以上的服务工程师，具备非常完善的售后服务体系，在西南具备培训中心和厂家应用实验室,有专职的维修工程师及应用工程师有效保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持，保证仪器的正常操作，并协助用户进行方法开发。 3、超高效液相色谱仪服务要求 3.1 ★厂家在本地应具有正规注册的办事处、维修站及零备件库。在中国境内应有专门负责的经验丰富的维修工程师和专门的技术应用支持工程师，应拥有自己建立的培训中心和应用实验室。 3.2 到货后，仪器公司免费提供安装工具、并由仪器工程师免费安装。 3.3 厂家免费为用户提供2人次参加公司举办的仪器培训班的机会。 3.4 整机保修一年。如果仪器出现故障，在接到我处维修服务的请求后，仪器公司工程师应在4小时内作出应答，进行电话指导、网上诊断协助排除故障。必要时，在48小时内到达现场。 3.5 仪器公司向我单位免费提供全套仪器操作说明书。 |

5.6验收标准和方法

- 货物到达现场后，供应商应在采购人在场情况下当面开包，共同清点、检查外观，作出验货记录，双方签字确认后开始安装调试。

- 成交供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

- 成交供应商应提供完备的技术资料、装箱单、授权文件和生产厂商提供的原厂正品出货证明材料（非装箱清单组成材料）等，并派遣专业技术人员进行现场部署调试。验收合格条件如下：

- 产品技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准；

- 产品技术资料、装箱单、授权文件等资料齐全；

- 在产品（系统）试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常；

- 在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

- 产品在部署调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

五、采购人对供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认，并出具书面验收意见。