# 技术、商务及其他要求

5.1采购清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 高速材料试验机 | 套 | 1 |

5.2技术参数及要求

| 序号 | 名称 | 详细技术指标及功能需求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 高速材料试验机 | 试验机总体测试要求 ★测试应变率范围：10-2 -103 /s，且能准确测量10-1 - 102/s应变率范围内材料的应力-应变响应关系； 形式：检力头式； ★额定载荷：拉伸 两端固定片状试件 不小于20kN 拉伸 圆柱体试件 不小于10kN 压缩 圆柱体试件 不小于 16kN ★位移速度范围：最大速度不小于 5.0 m/s； 最大拉伸测量范围：10mm； 提供试验件的建议规格尺寸； ★能够输出力-时间、位移-时间、应力-应变等曲线 液压作动器总成 #加载力±30kN,位移±150mm,速度0.04mm/s∼5m/s； 静压轴承，低摩擦抗高侧向负载能力； 两立柱工作框架； LVDT位移传感器：容量±125 mm、精度1.0% F.S.； #Load Cell 载荷传感器：需内藏微小变形传感器，精度1.0% F.S.； #检力头式载荷传感器（3个）： 1）容量20kN、测量长度10mm，适用于1.7~3.0mm厚的厚状两端固定试件 2）容量10kN、测量长度10mm，适用于直径2.5mm的柱状两端螺纹拉伸试件 3）容量20kN、测量长度10mm，适用于直径5.0mm的圆柱状压缩试件 机身：立柱式，带蓄能器； 带载重质量块； 带安全罩； 矫正用夹具； 供油设备 （1）油压源：额定压力20.5MPa； 额定流量14.9L/min； 1米自由声场噪声≦70 dB(A)； 油泵形式 低噪音内齿式； 马达 输出 7.5kW ； 高压过滤器（粒度Absolute 3μ、压差0.2MPa、通过阀 0.34MPa）； 冷却方式： 空冷； 安全传感器； （2）启动器 固定方式：在油压源上 ； 变压器：1kVA ，AC100V； 电压：AC380V，50Hz； 端子：球型； （3）油管 油压源-作动器； 油压硬管,软管满足布局及工作条件要求； 降噪设计，降低运行中管道的振动噪声； 控制系统 #（1）数字化伺服控制器 包括：主控制器（应具有高速材料试验机系统正常运行的各项实时控制功能，具有高分辨率和低噪声水平）、数字控制板、伺服控制板、 DC 模块、数模转换、模数转换； （2）油压源控制器； （3）机箱； （4）稳压电源（不间断电源）； 在突然断电的情况下，确保控制器和电脑安全关闭和存储数据。具有全面可靠的安全保护功能，在系统突然断电的情况下保障人员、设备的安全。 （5）操作线（系统电缆）根据现场状况配置，满足现场安装需求； （6）计算机应为交货时的主流配置，满足流畅运行需要，打印机可满足A4彩色打印； （7）数据记录仪应满足测试精度要求。 试验软件 #高速材料试验软件 可满足以下数据处理: Load – Time, Displacement – Time Load – Displacement Nominal Stress – Nominal Strain True Stress – True Strain Elastic Coefficient Yield stress (Tensile stress) Breaking Load Absorption Energy 备件 （1）专用工具1套； （2）伺服阀清洗盘1套； （3）保险1套； （4）1次换油用全套滤芯3套； 安全装置 #变位过载、电动机过负载等情况下的安全预警和保护装置。 |  |

注：加★号指标为关键指标，任意一个不满足，将导致投标被拒绝；

5.3项目履约时间、地点

履约时间：国产产品：合同签订后90内天交货；进口产品：开具信用证后8个月内交货；

履约地点：西南交通大学九里校区牵引动力国家重点实验室。

5.4付款方式

国产设备：

1、分期付款

第一期：合同生效且供应商提交履约保证金后，预付合同金额的40%；

第二期：项目验收合格并收取合同金额5%的质保金后，支付合同金额的60%；质保金由履约保证金转入（不足部分需由中标人重新提交补足。履约保证金采用保函形式的，需重新提交质保金）；

第三期：正常运行一年后无息退还质保金。

2.成交人需提供增值税普通发票。

进口产品：

采用信用证L/C方式支付，不迟于装运前60天开具以卖方为受益人、金额为装运货物全额的不可撤销信用证。第一期，凭运单支付货款的90%；第二期，凭甲方签字盖章的验收报告支付余款，并无息退还履约保证金。

5.5服务要求

| 序号 | 服务要求项目 | 服务要求标准 |
| --- | --- | --- |
|  | 技术文件 | 应提供全套、完整的书面技术资料，包括仪器说明书、操作手册、简单维修说明等。 |
|  | 设备安装、调试 | 在合同生效后应向用户提供详细的安装要求并提供技术咨询；在仪器到达前，供应商应通知用户水、电、气及其他仪器等必备辅助设施的具体要求，从而让用户提前做好仪器安装准备。仪器到达用户所在地，在接到用户通知后一周内进行安装调试，直至通过验收。 |
|  | 技术培训 | 在用户所在地对仪器使用者2-3人进行仪器操作和维护进行培训，使被培训人员达到能够熟练使用。培训内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等。 |
|  | 质保期 | 设备硬件质保期为1年，软件系统维护期至少1年。质保期自仪器验收签字之日起计算。质保期内维修及零件更换费用由供应商负担。 |
|  | 维修响应时间 | 质保期内，在收到用户的维修服务要求后4小时内做出回应，48小时内到达用户现场进行维修，服务现场2小时内解决技术故障，24小时内提供备品备件服务。除需进口仪器配件外，应使仪器恢复正常使用。 |
|  | 软件升级 | 软件系统维护期为1年，维护期内应免费向用户提供在硬件许可条件下的软件升级服务。 |
|  | 系统集成服务 | 投标人要根据本项目特点，提供集成实施和安装施工调试方案，负责本次所有投标产品的安装调试集成等服务工作，费用包含在投标总价中。 |

5.6验收标准和方法

- 货物到达现场后，供应商应在采购人在场情况下当面开包，共同清点、检查外观，作出验货记录，双方签字确认后开始安装调试。

- 成交供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

- 成交供应商应提供完备的技术资料、装箱单、授权文件和生产厂商提供的原厂正品出货证明材料（非装箱清单组成材料）等，并派遣专业技术人员进行现场部署调试。验收合格条件如下：

- 产品技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准；

- 产品技术资料、装箱单、授权文件等资料齐全；

- 在产品（系统）试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常；

- 在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

四、产品在部署调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

五、采购人对供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认，并出具书面验收意见。