青田县政府采购

公开招标文件

| 招标编号： | QTJZCG2018-010 |
| --- | --- |
| 项目名称： | 实验室设备采购 |
| 采购人： | 青田县疾病预防控制中心 |
| 采购代理机构： | 青田县政府采购招投标交易中心 |
| 地址： | 青田县塔山路101号三楼 |
| 邮编： | 323900 |

二〇一八年四月

# 目录

二〇一八年四月	1

目录	2

第一章 招标公告	6

第二章 招标需求	8

一 、产地要求	8

二、标项一：超高压液相色谱串联质谱联用仪	8

（一）采购内容及清单	8

（二）、技术指标	9

（三）、其它要求	14

三、标项二	14

（一）、采购内容及清单	14

（二）、技术指标	16

（三）、售后服务	21

四、标项三	21

（一）、采购内容及清单	22

（二）、技术指标	24

（三）、售后服务	32

五、标项四	33

（一）、采购内容及清单	33

（二）、技术指标	34

（三）、售后服务	39

六、其他要求	39

投标人须知前附表	41

二、投标人须知	45

1．总则	45

1.1适用范围	45

1.2定义	45

1.3资金来源	45

1.4合格的投标人	45

1.5联合体投标	45

1.6转包与分包	45

1.7投标费用	46

1.8投标文件的语言及计量	46

1.9质疑和投诉	46

1.10保密	46

1.11信用信息记录查询	46

1.12政府采购政策	47

1.13特别声明	47

1.14现场考察	48

2．招标文件	48

2.1招标文件的构成	48

2.2招标文件的澄清、答疑、修改、补充	48

3.投标文件的组成	49

3.1投标文件内容的组成	49

3.2资信及商务文件的组成	49

3.3技术文件的组成	49

3.4报价文件的组成	49

3.5其他文件的组成	49

4．投标文件的编制	49

4.1投标文件的编制要求	49

4.2投标文件的格式	50

4.3投标文件的有效期	50

4.4投标报价	50

4.5投标保证金	50

4.6投标文件的份数和签署	51

5．投标文件的递交	51

5.1投标文件包装	51

5.2投标文件修改和撤回	51

5.3投标文件递交地点和截止时间	51

5.4投标文件澄清、说明、补正	52

6.投标无效情形	52

6.1在符合性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效	52

6.2在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效	52

6.3在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效	52

6.4有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效	53

6.5有下列情况之一的，其投标无效	53

7．开标、评标及定标	53

7.1机构组成	53

7.2各相关组织机构的成员	53

7.3各相关组织机构的职责	53

7.4开标	54

7.5资格审查	54

7.6评标	55

7.7公开招标转竞争性谈判	56

7.8定标	56

8．中标和合同	57

8.1中标	57

8.2追加采购合同标的	57

8.3中标结果	57

8.4合同签订	57

9．履约保证金和质量保证金	57

9.1履约保证金	57

9.2质保期	58

9.3质量保证金	58

10．其他事项	58

第四章合同主要条款	59

一、通用合同条款	59

1．总则	59

1.1术语解释	59

1.2适用性	59

1.3规格及技术参数	59

1.4技术资料	59

1.5知识产权	59

1.6无产权瑕疵条款	59

2．一般规定	59

2.1履约保证金	59

2.2工期要求、交货方式、交货地点及安装计划	60

2.3货物包装、发运及运输	60

2.4货物接收、调试和验收	60

2.5付款	61

2.6结算	61

2.7质量保证及售后服务	61

3．违约行为及责任	62

3.1违约行为	62

3.2违约责任	62

3.3违约终止合同	62

4．其他	63

4.1税费	63

4.2转让和分包	63

4.3质量抽检	63

4.4合同生效及其它	63

二、政府采购合同指引	64

第五章投标文件格式	69

一、投标文件格式说明	69

二、资信及商务文件格式	70

1、资信及商务文件外包装	70

2、资信及商务文件封面	70

3、资信及商务文件目录	71

4、投标函	72

5、法人授权委托书	73

6、法定代表人（负责人）身份证复印件及委托代理人身份证复印件	74

7、营业执照副本复印件	74

8、财务报表复印件	74

9、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料	74

10、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	75

11、信用信息记录查询证明材料	75

14、商务响应表	75

12、投标人信用信息声明书	76

16、投标人情况介绍	77

17、类似案例成功的业绩	77

18、节能产品政府采购清单、环境标志产品政府采购清单等方面的相关证明材料	78

19、自主品牌的信誉、荣誉证书复印件	78

20、第三方机构的认证证书、国家认可的认证证书及检测报告、国家强制性认证证书等复印件	78

21、投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料	78

22、投标人认为有利于本次投标的其他资信及商务文件	78

22.1中小企业声明函	78

22.2监狱企业的证明文件	79

22.3残疾人福利性单位声明函	79

22.4联合体投标协议	79

22.5联合体投标协议委托书	80

三、技术文件格式	81

1、技术文件外包装	81

2、技术文件封面	81

3、技术文件目录	82

4、对本项目系统总体要求的理解	83

5、投标人拥有主要装备和检测设施的情况及现状	83

6、主要产品的出厂标准。	83

7、主要产品的原厂出厂配置表、产品彩页及原厂中文使用说明书等	83

8、技术参数及说明表（均不含报价）	83

9、技术响应表	83

10、投标人建议的安装、调试、验收方法或方案	84

11、项目实施人员一览表	84

12、投标人对本项目的合理化建议和改进措施	85

13、投标人需要说明的其他文件和说明	85

四、报价文件格式	86

1、报价文件外包装	86

2、报价文件封面	86

3、报价文件目录	87

4、开标一览表	88

5、分项报价表	89

6、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明	89

第六章评标办法及评分标准	90

# 第一章 招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，受青田县疾病预防控制中心委托，青田县政府采购招投标交易中心就实验室设备采购项目进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。

一、招标项目编号: QTJZCG2018-010

二、采购组织类型：政府集中采购

三、招标项目概况:

| 标项序号 | 标项名称 | 数量 | 单位 | 预算金额(万元) | 采购需求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超高压液相色谱串联质谱联用仪 | 1 | 套 | 350 | 详见第二章招标需求 | 允许采购进口产品 |
| 2 | 电感耦合等离子体质谱仪 | 1 | 批 | 150 | 详见第二章招标需求 | 允许采购进口产品 |
| 3 | 气相色谱仪、全自动定氮仪等设备 | 1 | 批 | 145.4 | 详见第二章招标需求 | 部分设备允许采购进口产品 |
| 4 | 超高效液相色谱仪、微波消解仪等设备 | 1 | 批 | 101.6 | 详见第二章招标需求 | 部分设备允许采购进口产品 |

四、投标人的资格条件要求:

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定

2、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单

3．本项目不接受联合体投标。

五、公告期限：2018年4月4日-2018年4月13日

六、招标文件的报名/发售时间、地址、售价:

1．报名/发售时间：2018年4月4日-2018年4月25日

上午：8：30-12：00 ；下午：14：00-17：00

2．报名/发售地址：招标文件网上自行下载

3．标书售价(元)：每本0元（售后不退）

七、投标截止时间：2018年4月26日09：30时

八、投标地址：青田县政府采购招投标交易中心二楼开标室（二）

九、开标时间： 2018年4月26日09：30时

十、开标地址：青田县政府采购招投标交易中心二楼开标室（二）

十一、投标保证金：

投标保证金(元)：

标项一：40000；标项二：20000；标项三：20000；标项四：15000

交付方式：电汇、银行转帐、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式

收款单位（户名）：青田县政府采购招投标专户

开户银行：浙江青田农村商业银行股份有限公司塔山支行

银行账号：201000013802556

十一．其他事项：

1．供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自采购文件公告期限届满之日（招标公告为公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

2．投标人购买标书时应提交的资料：政采云报名

十二．联系方式

1、采购人名称：青田县疾病预防控制中心

联系人：曾永

联系电话：0578-6952902

传真：0578-6952902

地址：青田县景云小区1幢2号

2、采购代理机构名称：青田县政府采购招投标交易中心

联系人：陈亚坤

联系电话：0578-6818395

传真：0578-6818900

地址：青田县塔山路101号三楼

3、同级政府采购监督管理部门名称：青田县政府采购管理办公室

联系人：吴建飞

监督投诉电话：0578-6826642

传真：0578-6830575

地址：青田县临江东路1号

# 第二章 招标需求

## 一 、产地要求

本项目部分设备经青田县采购办批准允许采购进口产品，其他产品须为中华人民共和国境内（不含港、澳、台）生产或组装。

## 二、标项一：超高压液相色谱串联质谱联用仪

## （一）采购内容及清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质谱仪主机 | 串联四极杆质量分析器复合线性离子阱质量分析器 | 1 | 台 | 允许采购进口产品 |
|  |  | 离子源 | 独立ESI | 各1 | 套 |  |
|  |  |  | APCI离子源（非复合源） |  |  |  |
|  |  | 原装串联质谱仪软件，仪器控制和基本操作软件 | 1 | 套 |  |
|  |  | 定量优化和处理软件 | 1 | 套 |  |
|  |  | 安装标准品 | 1 | 套 |  |
|  |  | ESI喷雾针 | 5 | 根 |  |
|  |  | APCI喷雾针 | 5 | 根 |  |
|  |  | 泵液 | 2 | 桶 |  |
| 2 | 超高压液相色谱仪 | 二元超高压梯度泵 | 1 | 台 |  |
|  |  | 五通道在线脱气机 | 1 | 台 |  |
|  |  | 带制冷的高通量自动进样器 | 1 | 台 |  |
|  |  | 2mL 样品瓶（含隔垫和盖子） | 500 | 个 |  |
|  |  | 流动相瓶托盘 | 1 | 个 |  |
|  |  | 1000mL流动相瓶（含盖子） | 6 | 个 |  |
|  |  | 网络化系统控制器或类似功能组件 | 1 | 套 |  |
|  |  | 智能型柱温箱 | 1 | 套 |  |
|  |  | 色谱柱 | 2 | 根 |  |
|  |  | 原装进口电脑工作站和激光打印机 | 1 | 套 |  |
|  |  | 不间断稳压电源1台（10KVA，供电时间≥2小时） | 1 | 台 |  |
|  |  | 进口氮气发生器 | 1 | 套 |  |
|  |  | 耐酸碱瓶口移液器 | 2 | 只 |  |
|  |  | 耐有机瓶口移液器 | 3 | 只 |  |
|  |  | 10-100µl，20-200µl，1-10µl，0.2-2µl，100-1000µl，八道移液器1-10µl | 各1 | 支 |  |
|  |  | 移液枪（可调）：1ml，5ml | 各3 | 支 |  |
| 3 | 全自高锰酸盐指数分析仪 | 全自动高锰酸盐指数分仪（检测器，加热光路，蠕动泵，自动进样器） | 1 | 台 |  |
|  |  | 工作站软件 | 1 | 套 |  |
|  |  | 配件套包（泵管、接头、进样针等） | 1 | 套 |  |
|  |  | 样品管 | 50 | 个 |  |
|  |  | 说明书：软件、仪器及方法说明 | 1 | 套 |  |

## （二）、技术指标

1、质谱仪

1.1必须配有各自独立的电喷雾离子源(ESI)以及大气压化学电离源(APCI)，为不牺牲APCI源电离效率要求必须为非复合源，并且同时必须在不破坏真空的条件下可方便快速切换离子源。

▲1.1.1 仅通过互换ESI及APCI喷针便可实现ESI源及APCI源的快速更换，无需反复插拔ESI离子源及APCI离子源。同时ESI及APCI源的供电电源插口为同一个插口无需反复插拔，软件可以自动切换到相应的工作模式。

1.2 ESI电喷雾离子源流速范围：在确保灵敏度不损失的前提下，实现高流速，它无需分流，即可达到3ml/min；大大提升工作效率，离子源接口适用于100％有机相到100％水相，耐用一定浓度的缓冲液。

1.3	APCI大气压化学离子源流速范围：在确保灵敏度不损失的前提下，实现高流速，它无需分流，即可达到3ml/min；大大提升工作效率，在加快样品的分析速度，还可避免分流对样品造成损失。

1.4离子源内要求有至少两路加热雾化气，辅助加热气软件最大可设置上限显示温度720℃以上以确保最大的离子化效率和抗基质干扰能力，同时可设置的软件窗口必须可以显示上限720℃以上温度。

▲1.5 离子传输通道采用锥孔结构和反吹气帘气技术，非加热毛细管或非毛细管接口，不易堵，保证使用后终身不必支出更新、清洗离子传输通道的毛细管类组件或毛细管耗材的费用，如满足请提供原生产厂家盖章证明，如果不满足请提供100根毛细管以及厂家终身提供免费清洗。

▲1.6离子源内有外接管路的主动负压废气排放装置，可防止气体在密闭的离子源腔体中的回流，降低离子源的记忆效应和污染，降低机械泵的负荷，延长机械泵泵油使用时间，维护试验环境，保障工作人员健康。

1.7	预四极杆离子引入部分拥有高压离子聚焦技术，压力至少达8mtorr，以确保最佳的离子聚焦效果和离子传输效率, 有效消除“记忆效应”和“交叉污染”。如满足请提供原生产厂家盖章证明。

▲1.8离子传输系统必须具备高端RF离子聚焦功能，并且在市场上已推出3年以上，成熟稳定（必须包括QJet离子聚焦装置或iFunnel离子漏斗聚焦装置或StepWave XS离子聚焦装置或者或S-lens聚焦装置一种，不接受其它任何离子聚焦传输装置以及性能相近的相关离子聚焦传输装置）。

▲1.9碰撞室：弯曲碰撞池设计，弯曲角≥150°，能有效过滤中性离子，采用高压聚焦线性加速技术，确保保留时间设置为1ms时仍无交叉干扰。

1.10	采用高纯氮气作为雾化气和碰撞气，无需额外氩气增加额外的支出。

1.11	质量分析器

1.11.1三重四极杆质量分析器

▲1.11.2质量分析器：四极杆采用陶瓷镀金，具有良好的热稳定性，导电性和最好的惰性。无需额外加热来维持稳定性，减少因温度变化外来的不稳定因素而造成的实验稳定性不确定性。如满足请提供原生产厂家盖章证明，如非陶瓷镀金四极杆请额外提供两套原装四极杆备用。

1.12	检测器系统：采用偏轴非模拟的高能脉冲离子计数电子倍增检测器，能够满足长期大量脏样品定量分析的数据可靠性和重复性。必须为非光电倍增管设计。

1.13	真空系统：特殊设计的抽溶剂大抽速机械泵和长寿命涡轮分子泵组合差分抽气高真空系统，无需额外水冷却系统，自动断电保护功能。

1.14	质量范围(m/z)：可设范围不宽于5--1250 amu； 三重四极杆扫描速率≥11800 amu/s,0.1amu步进。

1.15	高通量定量分析，驻留时间(dwell time)小于1ms。可满足一针进样部分时间窗口，同时分析＞300种农药或500对MRM分析，并且保持良好的重现性和定量准确性（提供公开发表的文献支持）。

1.16	线性范围：定量超过六个数量级

1.17	质量准确度：＜0.01% amu(全质量数范围)

1.18	质量稳定性：±0.1 amu/24hr

1.19	MRM最小驻留时间(dwell time)≤1ms.

1.20	MRM模式下定量灵敏度和重现性

▲1.21灵敏度、重现性、分辨率：此指标作为现场验收指标：

ESI(+)：1pg利血平（柱上进样），信噪比S/N ﹥ 80000:1；

ESI(-)：1pg氯霉素（柱上进样），信噪比S/N﹥ 80000:1。

MRM3(不含源内裂解)扫描模式下灵敏度能达到下列水平：500 fg利血平，0.2mL/min流速，柱上进样，检测609的子离子195的所有三级离子碎片，并提取响应最高离子，满足信噪比>500，连续进样5次的CV<3%；且同时可以看到质荷比在100到200范围内所有三级离子的信息；

定量重现性：

5ppb和50ppb的氧化胆固醇连续6次进样RSD＜1%

最高分辨率：

分辨率＞9000（扫描速度为50amu/s时）

▲1.22	扫描功能：具备三重四极杆的扫描功能，包括全扫描、子离子扫描、母离子扫描、中性丢失扫描、MRM扫描等，同时还具备线性离子阱扫描模式（包括增强子离子扫描、增强全扫描、增强多电荷扫描、增强分辨率扫描、时间延迟碎裂扫描；MRM3定量功能），如满足请提供原生产厂家盖章证明复印件。

1.23	具有专业的高通量定量数据处理平台，大批数据处理更快速，更精准。

▲1.24具有EMS-IDA-EPI未知物筛查扫描模式，可用于假阳性等判定，利用线性离子阱全扫描的高灵敏度以及线性离子阱扫描速率：＞20000 amu/s超快的扫描速度，对未知物进行定性筛查。使用增强子离子全扫描（EPI）定性模式的灵敏度比单纯用二级子离子全扫描的定性模式的灵敏度高2个数量级，一针进样可进行同时定性和定量工作；如满足请提供原生产厂家盖章证明复印件。

2、超高压液相色谱仪

▲2.1二元泵系统（必须包含独立的非连续可变冲程两个超高压梯度泵），耐压≥18000psi，流速范围：0.0001-3.0000mL/min下连接的液质谱仍然可以正常工作，此指标作为现场验收指标。

▲2.2 0.0001mL/min步进，流速精度：≤0.065%；

2.3自动进样器控温：4℃-35℃；

2.4柱温箱温度范围：10℃-110℃；

2.5在线脱气机通道数≥5，

3、电脑及打印机：不低于以下参考配置：Dell OptiPlex XE2工作站，Intel Core I5-4570S 处理器，内存4GB，2×1TB硬盘，DVDRW，23″液晶显示器，激光打印机一套；

4、配套氮气发生器：原装进口氮气发生器，满足整套仪器的所有用气要求。

5、不间断电源：10KVA，持续供电时间不少于2小时。

6、辅助设备：瓶口移液器、移液枪、全自高锰酸盐指数分析仪。

6.1 瓶口移液器

技术要求：

▲6.1.1 整体采用硼硅酸盐玻璃，氧化铝陶瓷，钽合金，ETFE，FEP，PFA，PTFE以及PP等材料制成。适用于广泛的有机试剂，非常适合非极性有机溶剂和卤代烃等。

6.1.2 浮动活塞原理，操作顺滑、简单，只需上下拉动套筒即可完成分液。

6.1.3 最小量程至最大量程10倍量程跨度。

6.1.4 数字显示便于阅读与反复精确设定分配体积。

▲6.1.5 安全回流阀：采用内循环方式排出气泡，既避免了溶液浪费，同时保证分液精度。

6.1.6 易于拆卸清洗, 机身标识conformity资格认证。

6.1.7 可更换进液阀，排液管，回流阀，吸液管，密封圈。

6.1.8 可≧121℃整机进行高压湿热灭菌。

6.1.9 最大空气压力500 mbar，最大溶液粘度500 mm2/s，最高溶液温度40℃，最大溶液密度2.2 g/m3。

6.1.10 EasyCalibration易校准技术，校准后外部可见。

6.1.11 仪器固定于试剂瓶上，可360°旋转，出液管方位可调，保证试剂瓶的标签始终在可视位置。

6.1.12 嵌入式吸液管：吸液管长度可调适用于不同规格试剂瓶，可伸缩。

6.1.13 根据量程不同，配备3-5个转接环用于适配各种口径试剂瓶。

6.1.14 嵌入式吸液管：吸液管长度可调适用于不同规格试剂瓶，可伸缩。

6.1.15 安全排液系统：整合的安全排液系统在排液管安装错误或者缺失的情况下可以阻止液体流出，减少意外排液和液体飞溅的危险。

6.1.16 排液管安全帽：排液完毕及时拧上安全帽，防止残余液体滴落，减少了接触试剂的危险。

6.1.17 安全回流阀：可在装置不也得时候减少由于气泡引起的液体飞溅，同时允许液体在补液时回流，以避免浪费试剂。阀门控制把手明确的只是阀门开关位置。

6.1.18 万能排液管：PTFE材质，带安全手柄，全长800mm，适用于较远距离操作，易于插入更细小的容器。

6.2移液枪  10-100µl，20-200µl；1-10µl；0.2-2µl，100-1000µl，八道移液器1-10µl；不同进口品牌（可调）：1ml，5ml。

6.3全自高锰酸盐指数分析仪

6.3.1 仪器原理：试剂在封闭的管路中连续流动，一定体积的样品通过样品注入阀注入载流，载流携带样品在封闭的编结反应器与试剂混合，形成具有一定吸光度的混合物，流过光度检测器，形成检测峰。

6.3.2 仪器用途：用于测定地表水、地下水、饮用水和环境水中的高锰酸盐指数的检测，由电脑控制，自动进样、在线加热、在线添加试剂完成检测工作。

▲6.3.3 仪器组成：仪器全自动整机，包括一个自动进样装置，蠕动泵，分析加热流路，一个双光束检测器。

6.3.4 仪器的工作环境：仪器可供在室内使用或车载使用，环境温度 10—40℃；电源供给：220VAC，50HZ，相对湿度：25%—85%。

▲6.3.5 仪器性能指标：

技术指标

方法原理：高锰酸钾褪色光度法

线性范围：0.05-10mg/L

检出限：≤0.05 mg/L

样品分析频率：22样/小时

精密度：≤1%

准确度：误差在±3% 以内

▲6.3.6 采用定量环方式进样，取样准确无偏差。

6.3.7 检测器为双光束设计，通过窄带滤光片分光，检测器使用400-1100nm的卤钨灯作为光源。

6.3.8 配置有电加热器，温度可通过电脑进行控制，工作加热温度为95℃，温度精度(0.1℃数字显示。

6.3.9 分析软件：全中文操作软件及帮助文件，可在win10以上的操作系统工作，可同时显示所有同系列分析仪的实时谱图及过往图谱，可一边进行测试一边进行以往数据的查看及处理。仪器软件易于操作，能够进行多窗口同时操作，操作界面全部为中文。

6.3.10 仪器由电脑控制，打印机直接输出结果。

6.3.11 使用网线和无线WIFI进行通讯，通讯更加可靠。

6.3.12 具有配套的中文方法手册，详细说明该分析仪的方法原理，应用领域，试剂配制方法，操作程序及详细列举工作曲线、检出限、精密度等指标的测试数据及图谱。

6.3.13 该仪器配套的化学分析管路为FEP全化学惰性透明管理,无需气泡生成及消除装置。

6.3.14 使用进口三卡头泵管，通过调换泵管的不同卡头位置来延长泵管的使用寿命，降低运行成本。

▲6.3.15 仪器整机带自动进样器尺寸最长不超过70cm,不超过试验台长度。

6.3.16 仪器指标验收方法：达到标书要求的检出限，精密度：≤1%，加标回收率90%~110%。

## （三）、其它要求

1、质保期：整机系统（最终验收合格后）保修1年。

2、安装：中标人须在交货日期15天内到采购人提供的现场免费安装、调试设备并验收。验收时必须由技术人员到现场安装仪器并在用户实验室人员在场的情况下完成仪器设备性能的证明文件。只有在仪器完全正常运转和用户实验室人员确认后，仪器的安装工作才能认为已全部完成。验收指标在安装完成1个月内无法通过，采购人有权要求无条件退货，中标人必须赔偿经济损失。

3、培训：免费提供现场培训。内容包括仪器的基本原理、操作应用及仪器的维护保养知识，直到用户能正常使用和维护仪器。

4、技术支持：厂家长期提供技术支持，免费提供所有公开发表的应用文献和最新仪器有关资料、通讯和用户论文集等。采购人进行检测方法开发，中标人必须提供相应的技术服务支撑。

5、免费提供仪器使用手册、培训教材、应用资料等。

6、维修要求：在设备整个使用期内，中标人应确保设备的正常使用。在接到用户维修要求后须在4小时内作出回应，并在48小时内派员到达采购人现场实施维修。零配件在该设备停产后仍需保证十年的供应。因零配件无法供应导致设备无法正常运行的，采购人有权要求投标人及生产厂家免费升级、更换新产品、赔偿损失等（包含但不局限于上述措施）件和服务承诺。

## 三、标项二：电感耦合等离子体质谱仪

## （一）、采购内容及清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电感耦合等离子体质谱仪 | NexION 2000B电感耦合等离子体质谱仪主机以及安装工具包 | 1 | 套 | 允许采购进口产品 |
|  |  | 具有一路气体稀释的全基质进样系统 | 1 | 套 |  |
|  |  | 高精度碰撞气质量流量计 | 1 | 个 |  |
|  |  | 高精度氧化反应气体质量流量计 | 1 | 个 |  |
|  |  | 高精度还原反应气体质量流量计 | 1 | 个 |  |
|  |  | 循环冷却水机 | 1 | 台 |  |
|  |  | 仪器调试溶液 | 1 | 套 |  |
|  |  | 专业应用软件 （至少5个使用安装控制账号） | 1 | 套 |  |
|  |  | 多元素混合标准溶液和内标溶液： 10 μg/mL: 6Li, Sc, Ge, Y, In, Tb, Bi,100 mL, 混合内标；100 μg/mL: Ag, Al, As, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu,Fe, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, Sr, Ti,Tl, V, Zn,125 mL 26元素多元素混合标准溶液,125 mL | 各1 | 瓶 |  |
|  |  | 在线内标加入器及内标加入泵管 | 各2 | 包 |  |
|  |  | 采样锥（其中铂金采样锥1个） | 3 | 个 |  |
|  |  | 截取锥（其中铂金截取锥1个） | 3 | 个 |  |
|  |  | 超级锥 | 1 | 个 |  |
|  |  | 石英一体化矩管 | 2 | 套 |  |
|  |  | 采样锥垫片 | 5 | 个 |  |
|  |  | 进样泵管 | 72 | 支 |  |
|  |  | 废液管 | 72 | 支 |  |
|  |  | 进样毛细管 | 5 | 套 |  |
|  |  | 知名品牌商用电脑 | 1 | 台 |  |
|  |  | 激光打印机 | 1 | 台 |  |
|  |  | 2小时UPS稳压电源 | 1 | 台 |  |
| 2 | 高效液相色谱仪 | 高效液相色谱仪四元泵主机 | 1 | 台 |  |
|  |  | 100位自动进样器 | 1 | 台 |  |
|  |  | 脱气机 | 1 | 台 |  |
|  |  | 柱箱（控温范围：室温-65℃） | 1 | 套 |  |
|  |  | 柱塞清洗泵 | 1 | 台 |  |
|  |  | 高效液相色谱仪系统启动套件 | 1 | 套 |  |
|  |  | 兼容任何品牌ICPMS的Water Empower3系统软件 | 1 | 套 |  |
|  |  | 形态分析驱动软件 | 1 | 套 |  |
|  |  | 液相和ICP-MS读数触发装置 | 1 | 套 |  |
|  |  | 使用手册 | 1 | 套 |  |
|  |  | 砷、铬、硒（锑）形态分析专用色谱柱 | 1 | 根 |  |
|  |  | 汞形态分析专用C18色谱柱 | 1 | 根 |  |
| 3 | 全自动定量浓缩仪 | 8位全自动定浓缩仪主机 | 1 | 台 |  |
|  |  | 8位氮吹模组 | 1 | 套 |  |
|  |  | 水浴加热模组 | 1 | 套 |  |
|  |  | 200ml浓缩杯（带1ml终点） | 16 | 个 |  |
|  |  | 200ml管架 | 2 | 个 |  |
|  |  | 50ml浓缩杯（带1ml终点） | 24 | 个 |  |
|  |  | 50ml管架 | 3 | 个 |  |
|  |  | 控制软件 | 1 | 套 |  |
| 4 | 氮气发生器 | 氮气发生器主机 | 1 | 台 |  |
|  |  | 电源线 | 1 | 条 |  |
|  |  | 配件包 | 1 | 个 |  |

## （二）、技术指标

1、电感耦合等离子体质谱仪

1.1、进样系统：

1.1.1、雾化器：配置高灵敏度同心雾化器和旋流雾室进样系统。无O圈的漩流雾室，避免了O圈的老化和更换。

1.1.2、雾化室：小体积、低记忆效应旋流型雾化室，无需低温制冷即可应对各类无机、有机、挥发性样品分析。

▲1.1.3、气体稀释进样系统：具有工作站自动控制稀释气气路，快速进行样品快速稀释，稀释倍数大于100倍，可直接分析固含量超过3%样品，最大可达25%；可通入甲烷气，实现难电离元素，如砷、硒等元素的超痕量分析。

1.1.4炬管：超高纯石英材质炬管和卡式锁紧连接，低背景更低，拆卸和安装简单方便；炬管X/Y/Z定位计算机自动完成。

▲1.1.5、气路：使用不少于7个高精度气体质量流量控制器，控制包含3路离子源气（等离子体气、辅助气、雾化气），1路稀释气和3路碰撞反应气（碰撞气，氧化反应气，还原反应气）。

1.2、射频发生器：

1.2.1、自激式射频发生器，频率：≥30MHz，频率稳定性< ±0.01%；

1.2.2、功率600－1600W，连续1W可调，并在软件中实现实时1W可调；

1.2.3、采用两路射频消除二次放电，无需屏蔽炬等额外消耗品。

1.2.4、 等离子体工作线圈无需外部冷却水额外冷却，实现超低射频能量损耗。

1.2.5 具有等离子体可视系统：可以从实际观测窗中实时全彩监测等离子体、锥口和中心管状态，便于样品分析和维护确认，方便有机样品方法开发。

1.3、接口：

1.3.1、为实现对离子射束紧凑控制，接口至少采用三级锥设计，应至少包括一个采样锥和两个截取锥或一个采样锥、一个截取锥和一个超级锥。

▲1.3.2、锥接口设计要求具高灵敏度、高复杂基体耐受和低干扰水平的大锥口设计。采样锥口径要求必须≥1.0mm，截取锥要求必须≥0.8mm，从而保证长期分析高基体、高盐样品的稳定性，维护简便，满足高通量分析及大进样量的要求。

1.4、离子透镜：

4.1、四极杆离子提取透镜系统，可实现离子质量筛选功能。

4.2、正交90度离子偏转设计，彻底分离中性离子和光子，避免分析腔内样品沉积，无需对提取透镜、碰撞反应池、质量分析器的清洗和维护。

1.5、通用池技术：

1.5.1、池体内部或池体前端应具有一套可实现质量筛选功能的四极杆结构设计，从而实现强反应性气体下反应副产物的去除。

▲1.5.2、碰撞反应池条件和标准条件的切换为全自动化。要求在同一试验方法中可以同时使用多种气体，包括碰撞模式（He或H2气）、氧化反应模式（高纯O2气）和还原反应模式（高纯纯氨气）三种模式切换。

1.5.3池技术必须同时具有KED动能歧视模式、反应模式以及全质量数筛选过滤功能,具有四种工作模式（标准模式、碰撞模式、氧化反应模式、还原反应模式），不同模式切换时间小于10秒。一个测试方法里面可同时具备标准模式、碰撞模式、氧化反应模式和还原反应模式，仪器自动切换。

▲1.5.4、碰撞反应池应配置≥三路独立气体，配置三个质量流量计；可以使用包括纯He、纯NH3、纯O2等多种碰撞和反应气体；需要提供仪器碰撞和反应共三路气体接口的图片作为证据。

1.6、主四级杆质量分析器：带有预四极杆的陶瓷镀金材料或特殊合金四极杆，保证四极杆的热稳定性。

1.7、检测器：

1.7.1、双模同时型检测器。

▲1.7.2、大于11个数量级的动态线性范围。

1.8、软件：

1.8.1、提供英文和中文版的ICP-MS控制软件。

1.8.2 ICPMS操作软件允许在多台电脑（5台以上）脱机安装并处理数据以及操作演示。

1.8.3提供形态分析软件。形态分析软件应可以同时控制HPLC和ICP-MS。液相色谱软件内置于ICPMS软件中，并有软件界面证明。该软件具有对形态分析进行定性、定量、报告定制出具等功能。

1.8.4全自动分析功能（启动关闭仪器 ,炬位调整, 等离子体参数, 离子透镜, 标准等离子体条件与冷等离子体条件切换,标准模式与碰撞反应池模式切换等）

1.9、仪器整体性能

1.9.1、质量范围： 1－280amu， 可以对全质量范围进行扫描。

▲1.9.2、具有高分辨和标准分辨率模式，可以对不同元素进行不同分辨率的设定，要求在一次样品测试中，可以在线连续调节8种以上不同分辨率，调节范围0.2-2.0amu。低分辨可以设置到2.0amu,可以在一次方法分析过程中使用，以便通过变化分辨率扩大样品分析应用范围,须提供≥8个不同分辨率的实时软件截图，并作为验收指标。

1.9.3、质量校准的稳定性应优于0.05amu/24小时，不使用多点寻峰算法。

1.9.4、最小驻留时间(dwell time)：10 µs。

▲1.9.5、瞬时采集速度：90000点/秒。

1.9.6、无需屏蔽圈等耗材即可实现500W冷焰模式，测试样品中易电离的K、Na等元素。要求在一次样品分析中能自动切换冷焰模式和标准模式，保证样品中所有分析元素（在二种不同模式中）一次进样完成分析。

1.9.7、丰度灵敏度： 在M＋1处优于107，在M－1处优于106。

1.9.8、背景稳定性： 定义为220amu处背景信号的平均值，低于1cps。

1.9.9、 短期稳定性（RSD）：≤3%（20分钟，1ppb混合溶液、无内标、不同模式间切换），

长期稳定性（RSD）：≤4%（4小时，1ppb混合溶液、无内标、不同模式间切换）

▲1.9.10、同位素比精度：定义为 107Ag/109Ag 的同位素比，使用25ng/L的溶液，RSD <0.08％。（验收指标）

1.9.11、灵敏度、双电荷离子、氧化物离子、背景和检出限：在同样一个仪器条件下，115In的灵敏度应在100(106 cps/ppm 以上，同时Ce++的峰强度小于Ce+强度的3％，CeO+/Ce+的比值应低于3％，220amu处背景信号的平均值应低于1cps，以每个质量数只测量一个点的单点跳峰方式和3秒的积分时间，测量空白的标准偏差的3倍进行计算，115In的检出限应优于0.1ppt。

1.9.12、使用镍锥时，测量镍的检出限低于1ppt。

1.9.13、碰撞反应池能用纯氧气,消除ArCl+对As元素干扰。As的检出限优于1ppt。

1.9.14、碰撞反应池能用纯氨气体, 消除40Ar+40Ar+对80Se+的干扰，80Se+的检出限优于1ppt。

1.9.15、碰撞反应池能将P和S转化为PO、SO离子进行检测的能力以消除NO、O2离子对P、S的干扰，分析样品线性优于0.9990（以浓度为,1,2,4,8ppb做标线）。

1.9.16、碰撞反应池能通入纯氨气，消除ArO/CaO对铁的干扰,Fe的检出限优于0.7ppt。

1.9.17、碰撞反应池通入纯氨气，消除40Ar+对40Ca+的干扰，40Ca+的检出限优于1.0ppt。

1.9.18、碰撞反应池通入纯氨气，消除ClO+对钒的干扰，20% 高纯盐酸中V的检出限≤0.1ppt， 10ppt加标回收率优于95%。

1.9.19、具有无需化学分离直接分析87Rb/87Sr比值的能力（所需分辨率287,000），分析结果的误差小于1%。

▲1.9.20、按国家标准，在高纯氨气反应模式下，以下元素的检出限指标需达到：Cr:0.2ppt；Ba:0.02ppt；Cd:0.09ppt；Mn:0.07ppt；Pb:0.05ppt；Sr:0.02ppt；Zn:0.3ppt；V:0.5ppt；As:0.6ppt；Se:0.7ppt；同时，6次进样结果RSD≤3%。

1.9.21、本仪器可实现纳米材料和单粒子中多元素快速分析及单细胞的快速分析，提供生产厂家盖章的纳米软件功能介绍和应用资料证明。

1.10、电脑：酷睿四核Intel 3.0G以上CPU, 8GB内存，1T以上硬盘，22”液晶，32X以上光驱,DVD带刻录功能，WINDOWS 操作系统

11、不间断电源：能完成电感耦合等离子体质谱仪和高效液相色谱仪同时工作，持续供电时间不少于2小时。

2、高效液相色谱仪

要求与本电感耦合等离子体质谱仪联用的同品牌高效液相色谱仪，用于砷、铬、硒、锑、汞的形态分析，满足国际、国家标准。

2.1、四元梯度输液泵

2.1.1双柱塞正压吸入式恒流泵，使吸液过程在正压下进行，从而避免负压吸入空气的可能性，泵内不易产生气泡。能自动进行溶剂压缩性补偿，当溶剂压缩性改变时，系统将立即发生作用并自动予以调整。专利的设计使得每次泵冲程中的任何溶剂混合都能进行自动溶剂补偿。

2.1.2溶剂数：四元

2.1.3流速范围：0.01～10.00mL/min，以0.01递增

2.1.4流速精度：≤0.075%RSD（全流量范围），不随反压变化而变化

2.1.5流速准确度：±1.0%

2.1.6延迟体积：<650µL（包括进样器扩散体积），并且不随反压变化

2.1.7最大耐受压力：6000 psi以上，全流量范围

2.1.8混合范围：0.0—100.0%  以 0.1% 增量

2.1.9梯度准确度：≤±0.5%，不随反压变化

2.1.10梯度精度：≤0.2%RSD ，不随反压变化

2.1.11压缩补偿：自动，连续

2.1.12控制器：内置程序控制器，液晶显示，按键操作

2.1.13柱塞清洗：集成、可编程

2.1.14噪音：<65分贝

2.2、液相色谱仪自动进样器

2.2.1自动进样器：具有100位样品盘，具有氨基酸自动衍生功能，进样针在xyz轴方向可以自由移动。

2.2.2进样次数：每个样品1～99次进样

2.2.3进样精度：≤0.5%RSD

2.2.4进样范围： 0.1～1000ul

2.2.5进样准确性：≤±1 µL（50 µL进样）

2.2.6进样线性度：>0.999

2.2.7最小样品需求量：10 µL

2.2.8进样针清洗：针内外每次进样后通过专用流路自动清洗

2.2.9交叉污染：<0.005%

2.2.10高级操作：具有优先瓶位，自动添加，自动校准功能

2.3、柱温箱

2.3.1  控温精度：± 1ºC （全程温度范围）

2.3.2  温度稳定性：±0.2ºC

2.3.3  温度重现性：± 1ºC

2.3.4  升温速率：30 min到设定温度（流速）

2.3.5  系统检测到泄漏后可以安全停机

2.3.6  色谱柱选择阀具有6个切换位

2.4、扩展功能

2.4.1系统可以扩展与同品牌的GCMS联用，且采用同一软件控制。

2.4.2系统可以扩展与同品牌的ICPMS联用，可通过同一软件实现仪器控制，且能提供5min内分离4种常见砷形态的完整方案。

2.5、色谱软件

2.5.1是在最新Windows 7操作系统下编写和测试。

2.5.2可以双向连接（仪器控制和数据采集）同品牌的各种泵和检测器，也可以采集其它品牌的气相和液相系统数据。

▲2.5.3内置数据库：强大的数据管理功能，保证数据的完整性和安全性。原始数据、仪器条件和处理参数等信息的关联由软件自动建立，用户无需记忆就能找到相应的信息。在数据库中，用户可以采用各种检索方式从大量的数据中取出想要的数据。

2.5.4多级操作界面：操作者可根据需要，选择不同操作界面，适合初学使用、常规实验分析和专家级分析。

2.5.5报告的编辑和排版：结果可以有单个报告和综合报告。报告的版式可以编排。

2.5.6操作向导模式和在线帮助功能：只需按照指南要求进行操作即可执行相应的功能。

2.5.7具有数据安全性：符合cGMP/GLP和21 CFR Part 11法规的要求。登录时输入用户名和密码，每个使用者可以使用各自的用户名，密码和权限，相互之间的数据互相独立，互不干扰，防止了数据的误删除。

2.5.8支持多种定量曲线方式。

2.5.9原始数据和结果可通过多种方式输出到其它软件中（如Excel）。

2.5.10可以做窄分布校正、宽分布校正、普适校正以及各种曲线拟合。

▲2.6、形态分析技术验收指标要求：

2.6.1、大米中As形态分析时，150秒内可分离五价砷、一甲基砷、三价砷、二甲基砷和砷甜碱。

2. 6.2、在做水中Cr形态分析时，必须要六价铬先出峰，三价铬后出峰，不会造成三价铬对六价铬的拖尾，六价铬检出限低于5ppt。

2.6.3、 同时形态分析能力：具有As和Cr形态同时分析的能力。

3、全自动定量浓缩仪

3.1. 工作条件

3.1.1  工作温度: 10 - 40 (C

3.1.2  湿度: 20 - 80 %

3.1.3  电源: 单相200-240 V, 50/60 Hz

3.2. 技术规格及要求

3.2.1 利用水浴均匀加热和氮吹共同作用的方式对样品进行定量浓缩

3.2.2 批量处理能力：可8个样品同时进行浓缩

3.2.3 具有液位传感器，自动判断浓缩终点。到达定容终点后，自动停止并报警提示

3.2.4 浓缩管体积：50ml和200ml可选。两种规格可同时使用，且均具有0.5ml或1ml定容刻度

3.2.5 具有多种浓缩模式：自动定容模式，时间浓缩模式等

▲3.2.6 浓缩过程中，氮吹针可随液面自动下降，下降距离大于10mm，提高浓缩效率，节省氮气

3.2.7 氮吹针升降模式可选择：手动控制升降或自动升降

3.2.8 氮气压力采用自动比例调节阀，自动监测压力，压力可调并能实时显示

3.2.9 氮吹针可快速更换，适用不同的浓缩需求

3.2.10 可视玻璃窗设计，用户可随时观察浓缩状态

▲3.2.11 加热模块采用电动抽屉方式，方便进行试管架或试管的拿取或更换

3.2.11.1 水浴方式加热，导热效率高、均匀，浓缩速度快。

3.2.11.2 显示值基本误差：小于0.5%

3.2.11.3 控温方式：PID；控温精度：±0.1℃；控温范围：室温~100℃

▲3.2.12 浓缩过程中具有锁定功能：浓缩时抽屉自动关闭实现锁定功能，暂停或结束时抽屉可自动打开，氮吹针可自动升降或复位

3.2.13 具有水位超限报警，压力超限报警等功能，并自动切断气流，方便安全

▲3.2.14 操作系统：简单易用，人性化设计，通过无线PAD设备进行方法的编辑、修改、控制等，实现实验人员人机分离操作，对实验人员最大程度上保护。

4、氮气发生器/

▲4.1. 采用一体式设计，整机集成空压机、净化除水系统、储气罐、氮气分离制备系统

▲4.2. 采用高性能复合型常温低压中空纤维膜分离技术，具有分离效率高、选择性好、使用寿命长的优点

4.3. 氮气流量≥35L/min

4.4. 氮气纯度：高达99%

4.5. 输出压力：80psi，可任意调节

4.6. 无液滴残留、无邻苯二甲酸酯类化合物残留、颗粒物小于0.01um、压力露点＜－40℃

4.7. 极少维护需求，极易维护，低成本维护，年度滤芯更换需求，用户可自行在数分钟内完成全部更换工作，无特殊工具需要

4.8. 程序控制智能化的自诊断功能和服务提示功能，便于维护

4.9. 高度集成的模块化结构设计，节省实验室空间

▲4.10. 主机集成两台无油空气压缩机，空压机可循环启动，避免因空压机故障造成的系统宕机风险

4.11. 采用多级超精密高通量压缩空气净化系统，且带过滤单元失效预警提示

4.12. 系统采用“加倍冗余干燥净化技术”，全自动冷凝水排放，完全解决“梅雨天、高湿度”工作环境，并且大大延长维护保养周期。

4.13. 系统内置贮气罐稳压单元，带国际标准的安全阀设计

4.14. 可移动式设计，方便移动

## （三）、售后服务

1、质保期：一年；保证产品为全新原厂设备；合同签订后60天内到货；仪器在调试通过后提供保修服务，在质保期内，所有服务及配件全部免费,质保期外，能更及时地为用户提供备品备件。

2、中标人须在签定合同前提供原厂授权证书及原厂商或中国总代理服务质保函原件，否则采购人有权拒绝签订合同，并将合同予以排序第二名的中标候选人。第二名中标候选人获取合同资格时，也按本条执行。

3、在用户安装现场提供至少3天的系统免费培训，使用户掌握仪器具体操作内容，包括仪器的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论和上机操作等；仪器安装后30个工作日内，安排专职应用工程师上门进行应用培训，时间不少于3天。

4、供应商技术人员现场免费安装调试，按照技术报告要求技术参数逐一进行核对验收；仪器所有技术参数经检验应符合标书及其技术文件的具体指标，并且按标书要求指标进行验收。仪器技术指标经双方确认符合，附验收报告；

5、设备终生维修，仪器在验收通过后提供不少于24个月的保修服务，保修期内出现故障导致仪器停用的时间，要在保修期中追加，并延长相应保修时间。在保修期内，所有服务及配件全部免费，保修期外，用户可用人民币结算相关费用。供应商或制造商中国总代理应在中国设有备品备件库，能及时提供仪器备品和消耗品的供给；质保期过后零配件按8折供应；华东地区必须要有服务网点，便于提供及时的技术服务；维修响应速度：8小时响应，48小时派维修人员到达用户现场维修；

6、系统软件终生免费安装和升级。

## 四、标项三：气相色谱仪、全自动定氮仪等设备

## （一）、采购内容及清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气相色谱仪（一） | 气相色谱仪主机 | 1 | 台 | 允许采购进口产品 |
|  |  | 165位自动进样器 | 1 | 台 |  |
|  |  | 分流/不分流进样口EPC | 各1 | 个 |  |
|  |  | FID检测器 | 1 | 个 |  |
|  |  | ECD检测器 | 1 | 个 |  |
|  |  | 安装工具包 | 1 | 套 |  |
|  |  | 化学工作站软件，含保留时间锁定软件 | 1 | 套 |  |
|  |  | 30m*0.32mm* 0.25um 色谱柱 | 各1 | 根 |  |
|  |  | 氧/水分捕集阱 | 1 | 个 |  |
|  |  | 进样隔垫（50个/包） | 2 | 包 |  |
|  |  | 石墨密封垫（10个/包） | 2 | 包 |  |
|  |  | 柱接头（2个/包） | 2 | 包 |  |
|  |  | 进样口衬管（5根/包） | 2 | 包 |  |
|  |  | O型密封圈（10个/包） | 2 | 包 |  |
|  |  | 样品瓶(带盖)2ml | 500 | 个 |  |
|  |  | 知名品牌商用电脑 | 1 | 台 |  |
|  |  | 激光打印机 | 1 | 台 |  |
| 2 | 气相色谱仪（二） | 气相色谱仪主机 | 1 | 台 | 允许采购进口产品 |
|  |  | 165位自动进样器 | 1 | 台 |  |
|  |  | 分流/不分流进样口EPC | 各1 | 个 |  |
|  |  | NPD检测器 | 1 | 个 |  |
|  |  | FPD检测器 | 1 | 个 |  |
|  |  | 安装工具包 | 1 | 套 |  |
|  |  | 化学工作站软件，含保留时间锁定软件 | 1 | 套 |  |
|  |  | 30m*0.32mm* 0.25um 色谱柱 | 各1 | 根 |  |
|  |  | 氧/水分捕集阱 | 1 | 个 |  |
|  |  | 进样隔垫（50个/包） | 2 | 包 |  |
|  |  | 石墨密封垫（10个/包） | 2 | 包 |  |
|  |  | 柱接头（2个/包） | 2 | 包 |  |
|  |  | 进样口衬管（5根/包） | 2 | 包 |  |
|  |  | O型密封圈（10个/包） | 2 | 包 |  |
|  |  | 样品瓶(带盖)2ml | 500 | 个 |  |
|  |  | 商用电脑 | 1 | 台 |  |
|  |  | 激光打印机 | 1 | 台 |  |
| 3 | 全自动定氮仪 | 全自动凯氏定氮仪主机 | 1 | 台 |  |
|  |  | 自动石墨消解仪主机 | 1 | 台 |  |
|  |  | 废气吸收系统 | 1 | 套 |  |
|  |  | 消化管 | 40 | 只 |  |
|  |  | 密封消化管 | 40 | 只 |  |
|  |  | 催化剂片 | 1000 | 片 |  |
|  |  | 消化管架 | 2 | 个 |  |
| 4 | 全自动样本实时制备系统 | 全自动样本实时制备系统主机 | 1 | 台 |  |
|  |  | 工作站软件 | 1 | 套 |  |
|  |  | 低温模块系统 | 1 | 套 |  |
|  |  | 离心组件模块系统 | 1 | 套 |  |
|  |  | 24*2ml适配器 | 1 | 套 |  |
|  |  | 配套样品管及耗材 | 1 | 套 |  |
|  |  | 说明书：软件、仪器及方法说明 | 1 | 套 |  |
| 5 | 二氧化碳测定仪 | 二氧化碳测定仪 | 1 | 台 |  |
|  |  | 电源线 | 1 | 根 |  |
| 6 | 超微量核酸蛋白分析系统 | 超微量核酸蛋白分析仪主机 | 1 | 台 |  |
|  |  | 工作站软件 | 1 | 套 |  |
|  |  | 加样辅助支架 | 1 | 个 |  |
|  |  | 加热搅拌比色皿系统 | 1 | 套 |  |
|  |  | 说明书：软件、仪器及方法说明 | 1 | 套 |  |
| 7 | α、β测量系统 | 低本底αβ测量仪 | 网络机柜及散热装置 | 1 | 套 |  |
|  |  |  | 测量仪主机 | 1 | 套 |  |
|  |  |  | 含主探测器 | 4 | 个 |  |
|  |  |  | 反符合探测器 | 2 | 套 |  |
|  |  |  | 标准粉末源 | 1 | 套 |  |
|  |  |  | 样品盘，不锈钢 | 100 | 个 |  |
|  |  |  | 上铅室，下铅室，带四个滑轮的底座 | 各1 | 套 |  |
|  |  |  | 商用电脑及激光打印机 | 各1 | 台 |  |
|  |  |  | 仪器连接线 | 1 | 套 |  |
|  |  |  | 仪器计量检定证书 | 1 | 份 |  |
|  |  |  | 产品使用说明书 | 1 | 份 |  |
|  |  |  | 产品合格证、装箱单 | 各1 | 份 |  |
|  |  |  | 提供该产品分析系统与控制装置相关证书复印件，投标时需提供制造商盖章证明文件复印件。 | 各1 | 份 |  |
|  |  | 放射性水样蒸发浓缩赶酸仪 | 主机 | 1 | 台 |  |
|  |  |  | 八通道样品自动进样器 | 1 | 台 |  |
|  |  |  | 进口高精度定量系统 | 16 | 套 |  |
|  |  |  | 耐腐蚀热源系统 | 1 | 套 |  |
|  |  |  | 耐腐进样管路 | 16 | 套 |  |
|  |  |  | 随机工具 | 1 | 套 |  |

## （二）、技术指标

1、气相色谱仪（一）

1.1.柱箱

1.1.1.操作最高温度：≥450℃

1.1.2.温度设定值精度：0.1℃

▲1.1.3.程序升温：≥19阶20平台

1.1.4.最大运行时间：≥999.99分钟

1.1.5.降温速率：从450℃降至50℃<240秒（22℃室温下）

1.1.6.保留时间重现性:<0.008%或<0.0008min

1.1.7.峰面积重现性:≤1.0%RSD

1.1.8.气相的主机外壳前面板必须标配液显示屏幕以及手动控制见面按键，方便仪器调试。

1.2.分流/不分流毛细管柱进样口（带电子气路控制）

1.2.1.可编程电子参数设定压力、流速、分流比

1.2.2.最高使用温度：≥400℃

▲1.2.3.压力设定范围：≥150psi

总流量设定范围：N2：0-200ml/min；H2或He：0-1200ml/min（软件和硬件上均可设置，现场验收设置）

▲1.2.4.快速扳转系统，更换衬管无需拆卸螺丝，使用简单（现场验收）

1.3.电子气路控制

1.3.1.自动海拔高度压力及室温补偿

▲1.3.2.控制精度：0-150psi，电子控压精度：0.001psi（作为验收指标，在GC控制液晶面板上，气体压力以psi为单位，必须在小数点后面第3位上波动,不接受换算关系。软件和硬件上均可设置，现场验收设置）

1.3.3.压力/流量程序:3阶

1.3.4.具有恒流，恒压，程序增加流速，程序升压及压力脉冲等操作模式的电子气路控制

1.4.除柱箱外，可加热控温的区域应不少于6个，其最高温度可达400℃

1.5.自动进样器

▲1.5.1.样品位数：≥165(2ml进样瓶)

1.5.2.进样量范围：0.1-50ul

1.5.3.进样量线性：≥99%

1.5.4.进样量范围：样针多选择性：0.5, 1, 5, 10, 25, 50, 100uL，进样体积多选择性:进样针体积的2%, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%

1.5.5.进样量线性：≥99%

▲1.5.6.进样重现性：<0.3％RSD

1.5.7.交叉污染小于十万分之一

1.5.8.进样时间：<100ms

1.5.9.可执行用户自定义的三明治进样模式

1.5.10.进样范围：0.1-50ul，最大可到250ul

1.5.11.具备同一样品瓶多次进样功能: 多次进样1-99次, 进样间隔0-60秒

1.6.火焰离子化检测器（FID，带电子气路控制）

1.6.1.最高使用温度：≥450℃

1.6.2.具有自动调节点火气流，灭火自动检测和自动再点火功能

▲1.6.3.最低检测限：<1.4pg C/s（十三烷）

1.6.4.线性动态范围：≥107

1.6.5.数据采样速率：500Hz（适于半峰宽小到10ms到峰）

1.7. 微池电子捕获检测器（Micro-ECD，带电子气路控制）

▲1.7.1.安装隐含阳极和大体积流速，防止污染

1.7.2.最高使用温度：≥400˚C

1.7.3.放射源：<15mCi的63Ni的β射线

▲1.7.4.最低检测限：<4.4fg/ml（林丹）

1.7.5.线性动态范围：>5×104（林丹）

1.7.6.数据采样速率：50Hz

1.8.化学工作站

1.8.1.软件：Windows7/XP操作环境：色谱分析软件包（应包括：本机运行控制软件；数据采集、分析、储存及定性定量分析）

▲1.8.2.保留时间锁定软件(RTL)：可进行同台仪器的不同检测器,不同柱长及多台仪器之间数据的比对和确认同时可实现原有方法的无缝转移（现场验收）

1.8.3.可以同时搭载2个进样口和安装三个检测器，各单元都能独立控制，支持GLP/GMP，实现一机多用

1.8.4.仪器不运行时，可采用休眠模式降低气体和能源消耗，唤醒模式可使系统随时进入高通量分析。也可以在待机模式下切换到低成本载气

1.8.5.集成的方法开发工具和计算器排除更换载气、选择合适的衬管或者更换不同规格的色谱柱等操作中的不确定因素。

1.8.6.交互式消耗品与部件识别图形化工具可以快速定位气相色谱仪上的关键部件，提供部件号和相关说明。

1.8.7.消耗品数据库准确追踪部件，提供关键配置信息以实现自动导入分析方法的参数，从而简化方法的开发。

▲1.8.8.所配检测器、自动进样器兼容原有气相色谱仪，拆卸后可互换使用。

1.9电脑：酷睿四核Intel 3.0G以上CPU, 8GB内存，1T以上硬盘，22”液晶，32X以上光驱,DVD带刻录功能，WINDOWS 操作系统

2、气相色谱仪（二）

2.1.柱箱

2.1.1.操作最高温度：≥450℃

2.1.2.温度设定值精度：0.1℃

▲2.1.3.程序升温：≥19阶20平台

2.1.4.最大运行时间：≥999.99分钟

2.1.5.降温速率：从450℃降至50℃<240秒（22℃室温下）

2.1.6.保留时间重现性:<0.008%或<0.0008min

2.1.7.峰面积重现性:≤1.0%RSD

2.1.8.气相的主机外壳前面板必须标配液显示屏幕以及手动控制见面按键，方便仪器调试。

2.2.分流/不分流毛细管柱进样口（带电子气路控制）

2.2.1.可编程电子参数设定压力、流速、分流比

2.2.2.最高使用温度：≥400℃

▲2.2.3.压力设定范围：≥150psi

总流量设定范围：N2：0-200ml/min；H2或He：0-1200ml/min（软件和硬件上均可设置，现场验收设置）

▲2.2.4.快速扳转系统，更换衬管无需拆卸螺丝，使用简单（现场验收）

2.3.电子气路控制

2.3.1.自动海拔高度压力及室温补偿

▲2.3.2.控制精度：0-150psi，电子控压精度：0.001psi（作为验收指标，在GC控制液晶面板上，气体压力以psi为单位，必须在小数点后面第3位上波动,不接受换算关系。软件和硬件上均可设置，现场验收设置）

2.3.3.压力/流量程序:3阶

2.3.4.具有恒流，恒压，程序增加流速，程序升压及压力脉冲等操作模式的电子气路控制

2.4.除柱箱外，可加热控温的区域应不少于6个，其最高温度可达400℃

2.5.自动进样器

▲2.5.1.样品位数：≥165(2ml进样瓶)

2.5.2.进样量范围：0.1-50ul

2.5.3.进样量线性：≥99%

4.5.4.进样量范围：样针多选择性：0.5, 1, 5, 10, 25, 50, 100uL，进样体积多选择性:进样针体积的2%, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%

2.5.5.进样量线性：≥99%

▲2.5.6.进样重现性：<0.3％RSD

2.5.7.交叉污染小于十万分之一

2.5.8.进样时间：<100ms

2.5.9.可执行用户自定义的三明治进样模式

2.5.10.进样范围：0.1-50ul，最大可到250ul

2.5.11.具备同一样品瓶多次进样功能: 多次进样1-99次, 进样间隔0-60秒

2.6.氮磷检测器（NPD，带电子气路控制）

2.6.1.最高使用温度：≥400℃

2.6.2.具有自动调节点火气流，灭火自动检测和自动再点火功能

▲2.6.3.最低检测限：<0.08pg N/s, <0.1pg P/s（偶氮苯/马拉硫磷/十八烷）

2.6.4.线性动态范围：>105N, >105P（偶氮苯/马拉硫磷/十八烷）

2.6.5.数据采样速率：200Hz（适于半峰宽小到10ms到峰）

2.7. 火焰光度检测器（FPD，带电子气路控制）

2.7.1.最高使用温度：≥400˚C

▲2.7.2.最低检测限：<45fg P/s, <2.5pg S/s（甲基对硫磷）

2.7.5.线性动态范围：>105S, >104P（甲基对硫磷）

2.7.6.数据采样速率：200Hz

2.8.化学工作站

2.8.1.软件：Windows7/XP操作环境：色谱分析软件包（应包括：本机运行控制软件；数据采集、分析、储存及定性定量分析）

▲2.8.2.保留时间锁定软件(RTL)：可进行同台仪器的不同检测器,不同柱长及多台仪器之间数据的比对和确认同时可实现原有方法的无缝转移（现场验收）

2.8.3.可以同时搭载2个进样口和安装三个检测器，各单元都能独立控制，支持GLP/GMP，实现一机多用

2.8.4.仪器不运行时，可采用休眠模式降低气体和能源消耗，唤醒模式可使系统随时进入高通量分析。也可以在待机模式下切换到低成本载气

2.8.5.集成的方法开发工具和计算器排除更换载气、选择合适的衬管或者更换不同规格的色谱柱等操作中的不确定因素。

2.8.6.交互式消耗品与部件识别图形化工具可以快速定位气相色谱仪上的关键部件，提供部件号和相关说明。

2.8.7.消耗品数据库准确追踪部件，提供关键配置信息以实现自动导入分析方法的参数，从而简化方法的开发。

▲2.8.8.所配检测器、自动进样器兼容原有气相色谱仪，拆卸后可互换使用。

2.9电脑：酷睿四核Intel 3.0G以上CPU, 8GB内存，1T以上硬盘，22”液晶，32X以上光驱,DVD带刻录功能，WINDOWS 操作系统

3、全自动定氮仪

3.1.1全自动凯氏定氮仪部分：

▲3.1.1.1全自动蒸馏、滴定、计算、打印、自动排废与清洗功能，提供安全省时的操作；

3.1.1.2外置滴定杯设计，操作人员对实验实时掌控

3.1.1.3故障自检、冷凝水不足提示、安全门不在位提示、消化管不在位提示，所有信息尽在掌控；

3.1.1.4 蒸汽发生系统可以控制蒸汽量大小，满足特殊样品的蒸馏；

3.1.1.5实时检测接收液的温度，以保证实验结果更准确；

3.1.1.6蒸馏出液温度传感器，在溜出液温度超高时，全自动停止仪器的工作，保证实验结果的准确性

▲3.1.1.7采用双蒸馏模式，可先蒸馏后加碱，或先加碱后蒸馏；满足不同蒸馏模式，缓和酸碱反应的剧烈程度

▲3.1.1.8采用自动/手动双模式选择，以方便做未知含量的样品；

3.1.1.9采用Φ42mm消化管，与原装进口仪器无缝衔接，全面兼容；

▲3.1.1.10采用边蒸馏边滴定设计；

3.1.1.11大屏幕液晶全彩触摸屏，操作简捷，信息丰富；

3.1.1.12强大的ARM系统，运算速度快，通过触摸显示屏进行直观操作，实时监测和显示实验过程，人性化地将样品检测分类，并嵌入常规实验检测方法及参数，实验过程可直接调用

3.1.1.13储存20套不同的测试程序；

▲3.1.1.14图形与文字双重显示测试过程；

3. 1.1.15定氮管快速自动排空功能，避免实验人员接触蒸馏后的热试剂，保护实验人员的安全；

3.1.1.16定氮管与管路自动清洗功能，防止交叉污染，使实验数据更准确；

▲3.1.1.17蒸馏时间：0—30min连续可调，满足不同含量样品的检测；

3.1.1.18采用最新的直线电机微控滴定系统，保证滴定结果更准确；

3.1.1.19测定样品量：固体≤5.00g/样品   液体≤20ml/样品；

3.1.1.20测定范围：  0.1mg—200mg N；

3.1.1.21测定速度：  5-10min

3.1.1.22回收率：    优于99.5%；

▲3.1.1.23滴定精度： 1.0ul/步；

3.1.1.24重复性误差：±0.5%；

3.1.1.25冷凝水消耗：1.5L/min；

▲3.1.1.26数据存储量:1000套

3.1.1.27产品通过CE认证；

3.1.2 消解部分：石墨消解仪

▲3.1.2.1 可同时消化20个样品，大大提高工作效率

▲3.1.2.2采用红外辐射石墨传导的加热方式，高纯石墨块经过特殊抗氧化技术处理，延长使用寿命，升温速度快，炉内平均温差较小，样品消解效果一致性好；

3.1.2.3采用PID控温技术，控温精度高，从室温到400℃仅需25分钟。（最高温度为450℃）；

▲3.1.2.4具有直线与曲线两种升温方式，可编辑500 组消解方案，每组消解方案最多可设置25 段温度与时间梯度，满足用户不同的使用需求

3.1.2.5仪器表面采用特氟龙涂层，整机采用防腐蚀处理，避免酸性液体对机器的腐蚀

▲3.1.2.6 采用5.6 寸大屏幕真彩液晶显示系统，操作直观方便

3.1.2.7整机具有过压、过流、过热等多重保护及超温报警功能

3.1.2.8采用先进的陶瓷及风道隔热技术，使实验操作更安全

3.1.2.9标配简易冷却架

▲3.1.2.10可选配废气中和系统通过冷凝、中和、干燥，消除实验过程中产生的酸性气体；

▲3.1.2.11控温范围：室温+5℃～450℃

3.1.2.12控温精度：±1℃；

▲3.1.2.13加热方式：红外加热及高纯石墨传导

3.1.2.14隔热方式：先进风道隔热技术

▲3.1.2.15消化管：250mL（满容量 H2O 20℃）

3.1.2.16额定功率：3.6KW；

3.1.3废气吸收系统：废气收集系统

3.1.3.1采用PFA密封盖，使用寿命长，密封效果好

3.1.3.2密封盖采用卡扣式设计，更换方便

3.1.3.3配置专业的水真空泵，无需电源

3.1.3.4专业的滴盘设计，减少酸性液体污染腐蚀带来的危害

4、全自动样本实时制备系统

4.1.1采用独特的破碎，冷冻、离心一体化技术，快速、高效、高通量的生物及食品等样本预处理系统；

▲4.1.2  控温范围：4℃-37℃，内置制冷和加热恒温系统，适于RNA提取，无需额外的液氮冷却和辅助加热设备；

▲4.1.3 破碎速度：2-6.5m/s可调，步进调速设定：0.05m/s；长片段基因组DNA提取连续低转速运行功能设计；

▲4.1.4 离心速度：最大离心转速6000rpm，样品破碎后可直接离心，无需取出；

1.5 采用安全、可靠的ARM系统，彩色触摸屏；

▲4.1.6 单次最长破碎时间：99分59秒，最大循环99次；

4.1.7 安全性：电磁锁定设计保证运行安全；

4.1.8 整体不锈钢内腔设计，易清洁、防污染；

▲4.1.9 低噪音：≤55db

4.1.10 卡扣压盖固定结构设计，可快速固定和开启样品；

▲4.1.11 免维护性：整机无易损件；

4.1.12 可实时低温破碎样本，无需额外充填液氮

5、二氧化碳测定仪

5.1.1测量范围：0-1.5%（%m/m） ；

5.1.2精    度：±2.5% ；

5.1.3显示方式：中文液晶显示 ；

5.1.4电    源：AC-220V/50HZ

5.1.5采用国外进口高精度传感器；

5.1.6中文液晶显示屏显示结果，直观清晰；

5.1.7仪器具有自动检测功能，只要将样品及相关的试剂放入反应瓶并将其置于仪器上，仪器将自动进行一系列的操作，在中文显示屏上显示出啤酒或饮料的CO2含量，并能自动记录检测结果；

5.1.8能保存啤酒和饮料数据各≥60组；

5.1.9配置微型打印机，打印检测结果；

5.1.10仪器带有温度检测和显示功能，随时显示出仪器的工作温度。

6、超微量核酸蛋白分析仪

6.1、无线连接功能的全波长紫外可见分光光度计，轻便灵巧的机身内同时有微量检测和加热搅拌比色皿检测功能。

▲6.2、检测波长范围185-910nm。在波长范围内可根据需要设置，检测对应的吸光值

6.3、光程精度0.001mm。采用高精度步进电机，及DPTL定位技术。

6.4、检测浓度范围0.4ng/μl~15000ng/μl 双链DNA

6.5、闪烁氙灯光源。选用知名厂家的长寿命闪烁氙灯作为光源

▲6.6、Wifi、数据线两种连接方式。无线或有线控制检测过程及传输数据。

▲6.7、可自主校准仪器。用户自行进入校准界面，校准仪器吸光值

6.8、自动保存数据。所有检测数据自动后台保存，无需用户干预，防止宝贵数据意外丢失。

6.9、完整保存检测中所有波长数据。可随时读取结果中各波长的吸光值。

6.10、远程U盘升级软件。用户可使用U盘，快速完成程序升级。

6.11、标配加液支架。左右方向均可安装的加液支架。

6.12、内部整体不锈钢骨架。增加耐用性及稳定性

6.13、电压范围：适配器全球宽电压设计AC110V-220V 50HZ/60HZ

7、α、β测量系统

7.1低本底αβ测量仪

▲7.1.1、探测器技术：主探测器采用硫化锌塑料闪烁体及低噪声光电倍增管组成，用于提高探测效率和降低串道比，结构简单，体积与实际空间占用小号的特点，主要用于辐射探测的塑料闪烁体探测器。

▲7.1.2、铅室技术：为保证仪器的长期稳定性，其结构设置合理，使用灵活性，主要用于低本底αβ测量仪屏蔽外界放射性干扰的屏蔽铅室。

7.1.3、仪器对于90Sr- 90Y  β源的2π探测效率比≥58％时，本底≤0.10cm-2min-1；

7.1.4、仪器对于239Pu  α源的2π效率比≥85％时，本底≤0.003cm-2min-1；

7.1.5、 α／β串道比：α进入β道≤2.5％，β进入α道≤0.3％；

7.1.6、 KCL β源、241Am α源标准物质各一个（投标时提供国防科技工业电离辐射一级计量站核工业放射计量测试中心校准证书复印件）。

7.1.7、采用免驱动的USB接口，具有极强的兼容性，无需气源耗材，非热敏打印。

7.1.8、操作系统：低本底αβ测量仪分析软件V1.0。（提供软件著作权证书，复印件加盖制造商公章）。

▲7.1.9、分步送样技术：本设备可同时也可单独测量样品，同时给出四个样品中的总α、总β的活度浓度，具有托盘式有气流，光照要求的送样，其结构简单，可提高测量的灵活性和仪器使用效率。

7.1.10、测量过程采用程控高压设置，即仪器主机机箱外部表面无手工调节高压阈值的旋钮。

▲7.1.11、采集模式：具有核脉冲峰值采样装置，可断点续采，即用户随时暂停、随时继续采集。

7.1.12、工作条件：

绝缘电阻≥2MΩ，耐压绝缘度＞1500V。

使用环境温度5-40℃，相对湿度＜90%。

电源：交流220V±10%，50HZ，功耗≤20W。

本底计数：低本底（对α<8cp6000s，对β<230cp6000s）

稳定性：24h内，本底计数率变化应在平均计数率±3δ范围内，其中δ为本底计数的标准误差。

▲7.1.13、控制装置技术：具有并行高速处理，实时同步处理多路信号，且扩展方便，集成度高，提升设备稳定性。

▲7.1.14、低本底α/β测量仪属强检器具，又涉及民用饮用水的核安全事宜，故投标产品制造商必须同时具备《制造计量器具许可证》、《辐射安全许可证》及环境保护部认可的放射源豁免证明函等相关证明文件。（提供制造商盖章证明文件复印件）

7.2、放射性水样蒸发浓缩赶酸仪

7.2.1、整机微电脑控制，能够一键启动、恒温加热、逐次进样、自动浓缩定量及浓缩结束语音报警提示。

▲7.2.2、必须满足国标要求，具备样品蒸发浓缩自动定量模式，定量误差小于2%mL。

7.2.3、远红外辐射加热，功率可调、恒温加热、单孔单控。

7.2.4、要求热源模块化且耐腐蚀，确保容器贴合均匀，热均衡，效率高。

▲7.2.5、高精度进口传感器定量侦测系统，达到浓缩量后自动停止加热，整个过程无需人员值守。

▲7.2.6、配套八通道自动进样器，能够在样品量低于设定值后自动补水，进样量任意选择。

7.2.7、菜单大屏幕触摸显示，按键与旋钮双模式操控，自动完成样品蒸发浓缩。

▲7.2.8、具有在线自动赶酸，实现样品蒸发浓缩后无需转移，自动实现蒸干赶酸模式。

7.2.9、能够识别断电模式，参数信息自动记忆，来电自动识别并恢复原工作状态。

7.2.10参数要求：

▲7.2.10.1、加热单元：不低于8个样品同时处理，单孔单控；

7.2.10.2、温度控制：0-350℃可调 功率控制；

7.2.10.3、样品容器：烧杯或瓷蒸发皿；

▲7.2.10.4、蒸发浓缩量：（0-100）mL任设；

7.2.10.5、进样量设定：总量50L内任设，单次量任设；

▲7.2.10.6、进样方式：自动逐次进样模式；

7.2.10.7、单次进样量控制：50mL可选；

7.2.10.8、进样频次：进样次数任意设定；

7.2.10.9、功率：3200W；

## （三）、售后服务

1、质保期：整机系统（最终验收合格后）保修1年

2、安装：中标人须在交货日期15天内到采购人提供的现场免费安装、调试设备并验收。验收时必须由中标人技术人员到现场安装仪器并在用户实验室人员在场的情况下完成仪器设备性能的证明文件。只有在仪器完全正常运转和用户实验室人员确认后，仪器的安装工作才能认为已全部完成。验收指标在安装完成1个月内无法通过，采购人有权要求无条件退货，中标人必须赔偿经济损失。

3、培训：免费提供现场培训。内容包括仪器的基本原理、操作应用及仪器的维护保养知识，直到用户能正常使用和维护仪器。

4、技术支持：中标人长期提供技术支持，免费提供所有公开发表的应用文献和最新仪器有关资料、通讯和用户论文集等。采购人进行检测方法开发，中标人必须提供相应的技术服务支撑。

5、免费提供仪器使用手册、培训教材、应用资料等。

6、维修要求：在设备整个使用期内，中标人应确保设备的正常使用。在接到用户维修要求后须在2小时内作出回应，并在48小时内派员到达采购人现场实施维修。零配件在该设备停产后仍需保证十年的供应。因零配件无法供应导致设备无法正常运行的，采购人有权要求投标人及生产厂家免费升级、更换新产品、赔偿损失等（包含但不局限于上述措施）。

## 五、标项四：超高效液相色谱仪、微波消解仪等设备

## （一）、采购内容及清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超高效液相色谱仪 | 二元超高压泵系统 | 1 | 台 | 允许采购进口产品 |
|  |  | 超高效液相色谱专用蒸发光散射检测器 | 1 | 个 |  |
|  |  | 超高效液相色谱专用示差折光检测器 | 1 | 个 |  |
|  |  | 在线真空脱气机 | 1 | 台 |  |
|  |  | 自动进样器 | 1 | 台 |  |
|  |  | 柱温箱 | 1 | 台 |  |
|  |  | 工作软件包（应包括：本机运行控制软件；系统适应性软件；数据采集、分析、储存及定性定量分析） | 1 | 套 |  |
|  |  | 品牌计算机 | 1 | 台 |  |
|  |  | 激光打印机 | 1 | 台 |  |
|  |  | 色谱柱（宽PH值范围(1-12)C18色谱柱1根，1.7um,2.1×100mm；糖柱2根） | 3 | 根 |  |
|  |  | 样品瓶套件 (含瓶盖及垫片)，额外的瓶盖及垫片 | 各500 | 个 |  |
|  |  | 在线过滤器及滤芯 | 1 | 套 |  |
| 2 | 微波消解仪 | 微波消解萃取系统主机 | 1 | 台 | 允许采购进口产品 |
|  |  | 非接触温度控制系统 | 2 | 套 |  |
|  |  | 非接触压力监控系统 | 1 | 套 |  |
|  |  | POWER MAX系统 | 1 | 套 |  |
|  |  | One Touch智能操作系统 | 1 | 套 |  |
|  |  | 消解罐智能识别控制系统 | 6 | 个 |  |
|  |  | 40位高压消解罐整体转子 | 1 | 套 |  |
|  |  | 高压消解罐（含内外罐等全部组件，55mL） | 40 | 套 |  |
|  |  | 排气管：1-3米可延伸 | 1 | 个 |  |
|  |  | 原装样品管支架 | 1 | 套 |  |
|  |  | 配套石墨赶酸架 | 1 | 台 |  |
| 3 | 十万之一分析天平 | 天平主机 | 1 | 台 | 允许采购进口产品 |
|  |  | 静电消除器 | 1 | 套 |  |
|  |  | 称量盘 | 2 | 个 |  |
| 4 | 阿贝折光仪 | 阿贝折光仪 | 1 | 台 |  |
|  |  | 说明书 | 1 | 份 |  |
| 5 | 目视旋光仪 | 目视旋光仪 | 1 | 台 |  |
|  |  | 说明书 | 1 | 份 |  |
| 6 | 真空干燥箱 | 真空干燥箱（含泵） | 1 | 台 |  |
|  |  | 说明书 | 1 | 份 |  |

## （二）、技术指标

1、超高效液相色谱仪

1.1、溶剂管理系统:二元超高压梯度，四溶剂选择

1.1.1 流速范围：10 (L/min to 2 mL/min. 以 0.001ml/min 为增量

1.1.2 流速精度：<0.1%

▲1.1.3最高操作压力：18000psi

▲1.1.4 延迟体积：<100µL(含梯度混合器)，不随反压变化

1.1.5 混合方式：二元超高压混合,四溶剂选择

1.1.6 流速准确度：±1.0%

1.1.7 梯度准确度：± 0.5%，不随反压变化

1.1.8 梯度精度：<0.15%RSD，不随反压变化

▲1.1.9梯度曲线：多种梯度曲线: 线性,步进,凸线和凹线等11种

1.2、样品管理系统

1.2.1 样品数量：>90位(2ml样品瓶)

1.2.2 进样范围：0.1-250 (L

1.2.3 进样次数：每个样品1—99次进样

1.2.4 进样精度：≤0.3%RSD

1.2.5 进样准确度：±0.2(L

1.2.5 进样线性度：>0.999

▲1.2.6 样品交叉污染度：<0.002%

1.2.7 样品控温范围：4-40度

1.3. 柱温箱

1.3.1 控温范围：20℃---90℃

1.3.2 控温准确度：±0.5℃

1.3.3 温度稳定性：±0.3℃

▲.3.4 集成eCord技术可有效管理和实时监测柱子的使用情况

▲1.4.在线脱气机

六通道在线脱气机，分别对四路流动相和两路洗针液进行脱气

1.5.色谱柱

采用专利的装填技术，色谱柱颗粒度为1.7(m，最高耐压可达20000psi

1.6.检测器

1.6.1超高效液相色谱专用蒸发光散射检测器

1.6.1.1雾化器：前置压扣式设计

1.6.1.2温控雾化室：加热器0~100％，热控制，制冷器开/关

1.6.1.3气体：氮气，至少65 psi

1.6.1.4温度范围漂移管：0.1℃递增，反馈精度至0.1℃

1.6.1.5最大流速：100％水相，2 mL/min

1.6.1.6过滤器设置：加权平均，0 ~ 5.0秒，以0.1秒增量递增

1.6.1.7光路：加热的光路（常为50℃）

1.6.1.8光源：卤钨灯，前置，预校准，用户可安装

1.6.1.9灯校正：PMT校正/归一化，补偿灯随时间的衰减

1.6.1.10检测器：光电倍增管

1.6.1.11数据范围：0.1 ~ 2000 光散射单元，全范围

1.6.1.12电压范围：0.1~ 2 VDC

1.6.1.13模拟输出：两路，光散射信号和温度，可监控雾化器和漂移管温度变化

1.6.2超高效液相色谱专用示差折光检测器

1.6.2.1 RI 范围：1.00~1.75 RIU

1.6.2.2噪音：≤ ±1.5 X 10-9 RIU

1.6.2.3漂移：<2.0 X 10-7 RIU

1.6.2.4响应时间：0.0-5.0 秒

1.6.2.5流速范围：0.05-2.0ml/min

1.6.2.6流通池：池体积 1.3μL ,  最大耐压  145psi

1.6.2.7温度控制：30—55℃

1.6.2.8线性动态范围：5X10-4_7.0 X 10-9

1.7. 色谱管理系统

1.7.1软件本地化：用汉语享用世界最先进色谱软件的所有功能，全面本地化专业色谱软件，源代码级本地化，软件功能无折扣；

1.7.2界面多元化：可提供四种不同界面，适合不同背景及任务的用户选用；

1.7.3功能强大：全方位满足色谱采购人各种需求；

方法组设置：方便瞬间处理大量数据，并同时得到校正曲线与未知样品定量结果；

强大的用户自定义功能：方便用户自定义各种计算过程；

多种积分事件设置：方便灵活处理各种不同峰形与分离程度的色谱图

丰富的报告组件：允许用户编制各种格式具有出版水平的报告。

▲1.7.4法规依丛性：必须内置先进的Oracle甲骨文数据库,具有完备的数据审计追踪能力；提供完备的原始数据和方法的安全及保障，符合cGMP标准；严格符合CFR21 Part 11之电子签名与电子记录法规要求。

1.8电脑：酷睿四核Intel 3.0G以上CPU, 8GB内存，1T以上硬盘，22”液晶，32X以上光驱,DVD带刻录功能，WINDOWS 操作系统

2、全自动微波消解萃取仪

2.1仪器总体要求：

2.1.1微波仪器设计和制造商(Design and manufacture of microwave products)具有ISO9001证书。

2.1.2具有连续非脉冲微波(Continuously Variable Microwave)证书和EPA微波萃取证书（提供相关证书）。

2.1.3安装功率≥3100W，输出功率≥1800W，垂直双向波导，三维输出，采用同步冷却微波能量控制技术,最大化的利用微波能效，并具备单向结晶体保护技术，保证磁控管无衰减，长寿命。磁控管终身保修。

2.1.4能够快速地同批次处理40个食品，化妆品等（300℃，1500psi）样品，同时非接触地控制40个样品罐的温度和压力安全，操作简单，无需连接传感器，高压消解罐无易耗品 。

2.2 主机设计：

2.2.1主机配备POWER MAX系统，瞬时同步大功率平台，保证微波输出能量最大化，三维微波输出，确保难溶样品消解完全。

2.2.2视频监控系统，可实时在线与观察反应状况，同时与以太网连用，可实现实时远程监测和控制反应状况。

2.2.3一体化打印机，可实时在线打印功率，温度，压力等数据和曲线，同时可打印系统参数和方法。

2.3主机配备接口，采用至少6个USB接口，可通过优盘等导入导出应用方法，升级系统软件；采用至少2个以太网网口，可实现在线维修，传导数据，视频教程等。

2.4主机内置灯光识别系统，可通过灯光信号变化反馈反应状况和不同的消解阶段。

2.5内置影音系统，双声道扬声器，用户可以播放中文语言的帮助文件和视频培训教程。

2.2.7安全认证: 美国加拿大ETL安全认证证书（复印件）；符合CE安全认证证书。，保证空载时电磁泄漏符合上述安全标准。最大微波泄漏 ≤1mW/cm2（提供微波泄漏的相关检测合格报告）。

2.2.8多重独立联锁安全门设计，抗爆安全权威认证。

2.3操作系统：

▲2.3.1采用开放式Linux操作平台，结合One Touch技术，用户只需选择样品类型，仪器自动匹配消解程序和温度、压力、时间等消解参数，实现一键式消解。

2.3.2中文操作界面，无需特别培训。

2.3.3内置中文视频培训教程和帮助文件。

2.3.4 内置一键式消解模式和经典消解模式两种消解模式，用户可自由选择和切换。

2.3.5内置EPA、GB等标准通用方法，用户可以直接选择。

2.3.6主机可以实时显示和控制整个消解过程的温度、压力、功率数据和曲线图，同时可以实时显示和控制全罐温度曲线图及温/压双曲线图。

▲2.4  控制系统：双光路温度控制系统

2.4.1采用底部双红外温度控制系统，可以检测并显示所有反应罐罐内温度，范围：0-300℃，精度1℃，消解方式需采用温度程序升温模式。两个红外温度控制系统可相互校正，以保证实验过程温度精准。

2.4.2腔体内转盘圈数必须和红外控头数量一一对应，投标人家需对所配消解转盘在微波腔内的圈数及所配红外温控探头数量进行描述。

2.5压力控制系统：全罐压力控制系统

2.5.1压力控制范围0-100Bar

2.5.2压力控制能力：24个压力罐内的压力，任何压力罐压力达到设定值，自动给出安全警告，并停止微波发射。

2.5.3压力控制系统自动独立工作，无需任何的连接

▲2.6全自动消解罐智能识别控制系统：

2.6.1同一键式操作系统结合，自动检测识别消解罐的类型，数量，实现安全的自动消解。实时监测所有消解罐的工作状态

2.6.2数量：6套

2.6.3检测范围：0-40罐

2.7消解罐

2.7.1消解罐工作方式为连续360°同向旋转

2.7.2 内罐材质：TFM材料，

▲2.7.3 外罐材质：宇航复合纤维材料，强度远高于钢材，耐压≥10000PSI，耐温≥600℃，热传导性好，原位15分钟完成冷却。不得使用金属合金成份。

2.7.4最高温度≥330℃，最高压力≥1500psig，体积≥55mL

2.7.5高压消解罐最大批处理量≥40个样品/批

2.7.6内罐重量小于100g，天平上直接称样品，无须转移步骤

2.7.7冷却过程禁止搬运，风冷时间≤15min

2.8 消解组件需为该厂家的成熟产品，在浙江省配套用户量≥100家。详细列出客户清单以备核实。

2.9消解组件需为该厂家的成熟产品，在全国配套用户量≥650家。详细列出客户清单以备核实。

▲2.10消解罐组件不得含有金属合金成份组件，以保证微波萃取实验时人员安全。

▲2.11所有相关参数需在官方彩页上有所体现。

3.十万之一分析天平

3.1量程：≥135g

3.2精度：0.01mg

3.3重复性：0.05mg（标准偏差）,0.015mg（5g荷重）

3.4最小计量值：30mg

3.5线性：±0.1mg

3.6反应时间：≤8s

3.7▲ 配方调配：HPLC用缓冲溶液制备，mol换算功能，样品（浓度）制备。

3.8操作温度/湿度范围：5~40℃，20~85%。

3.9灵敏度温度系数：±2ppm/℃（10~30℃）

3.10▲秤盘尺寸：≥91mm

3.11尺寸规格：212（w）*411（D）*345（H）mm

3.12具备时钟功能，USB连接器，USB连接主设备。有机EL显示屏（点矩阵）

3.13输入/输出端口：RS232C（D-sub9p Plug），USB主设备（Type A），USB设备（Type B）

3.14内置校准砝码，对于量程校准的外部校准砝码范围：45~135.0009g（100g）

4.阿贝折光仪

4.1折射率测量范围（nD）: 1.3000-1.7000

4.2准确度（nD）: 0.0003（估计读数）
4.3蔗糖溶液质量分数（锤度Brix）读数范围：0~95%

4.4望远镜放大倍数:2×

4.5读数放大倍数：22×

5.目视旋光仪

5.1测定范围： -180°~+180°

5.2最小读数值：0.05°

5.3准确度：±0.05°

5.4灵敏度：0.05°

5.5目镜放大倍率：4X

6.真空干燥箱（含泵）

6.1容积：≥90L

6.2电源电压：220V 50HZ

6.3控温范围：室温+10℃～250℃，精确度：±2℃at100℃，温度温度波动度：±1℃；

6.4长方形工作室，使有效容积达到最大。

6.5不锈钢工作室，优质钢板静电喷塑外壳，钢化、防弹双层玻璃观察窗，使用安全，方便，造型新颖，美观。

6.6▲箱门闭合松紧能调节，整体成型的硅橡胶门封圈，确保箱内高真空度。

6.7内置轻触互锁式电磁阀、真空泵，真空抽压，泄压使用方便。

6.8控温仪采用高速、高性能CPU处理芯片，高灵敏、高精度铂电阻传感器，具有定时开机、定时关闭、定值工作的固定编程控制功能；定时时间长达99小时。

6.9▲控温仪自带传感器故障报警、上下限温度偏差报警、超温报警、参数记忆；温度显示校正，自诊断动态控制技术。

6.10智能型十段可编程控制，实现温度的阶梯式编程运行。

6.11真空度：60 Pa带防真空泵油回流装置。

6.12数字真空表，可实现真空度数量控制。

6.13加热方式：隔板加热

## （三）、售后服务

1、质保期：整机系统（最终验收合格后）保修1年。

2、安装：中标人须在交货日期15天内到采购人提供的现场免费安装、调试设备并验收。验收时必须由中标人派技术人员到现场安装仪器并在用户实验室人员在场的情况下完成仪器设备性能的证明文件。只有在仪器完全正常运转和用户实验室人员确认后，仪器的安装工作才能认为已全部完成。验收指标在安装完成1个月内无法通过，采购人有权要求无条件退货，中标人必须赔偿经济损失。

3、培训：免费提供现场培训。内容包括仪器的基本原理、操作应用及仪器的维护保养知识，直到用户能正常使用和维护仪器。

4、技术支持：中标人长期提供技术支持，免费提供所有公开发表的应用文献和最新仪器有关资料、通讯和用户论文集等。采购人进行检测方法开发，中标人必须提供相应的技术服务支撑；免费提供仪器使用手册、培训教材、应用资料等。

5、维修要求：在设备整个使用期内，招标人应确保设备的正常使用。在接到用户维修要求后须在2小时内作出回应，并在48小时内派员到达采购人现场实施维修。零配件在该设备停产后仍需保证十年的供应。因零配件无法供应导致设备无法正常运行的，采购人有权要求投标人及生产厂家免费升级、更换新产品、赔偿损失等（包含但不局限于上述措施）。

## 六、其他要求

1、所有仪器设备严格按投标文件技术指标验收。投标人所投产品技术性能指标必须与招标文件技术参数中所列技术性能指标相同或超过所列指标，必须为原产地生产、原厂商包装，有售后服务质保新品；

2、中标人在履约完毕并经验收后，采购人将对其服务态度和产品质量进行评价，若经采购人评价为所采购商品质量差、服务态度差的，采购人有权暂不予以支付货款，待纠纷解决后再根据具体情况予以支付；

3、中标人在安装设备前，须向采购人提供进口产品的原产地证明、报关单、商检报告，否则采购人有权拒绝签收设备并单方中止合同。

4、本项目中，所有涉及台式计算机（含工作站）必须符合本招标文件中政府强制采购的节能产品要求，否则作无效标处理。

第三章投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.2.1 | 采购人 | 青田县疾病预防控制中心 |
| 1.2.2 | 采购代理机构 | 青田县政府采购招投标交易中心 |
| 1.3 | 资金来源 | 政府性投资资金 |
| 1.4 | 合格的投标人 | 应当符合招标公告中第四条“投标人的资格要求” |
| 1.5 | 联合体投标 | 不接受 □接受 |
| 1.6 | 转包与分包 | 1.本项目不允许转包。 □2.本项目可以分包，但主体部分不得分包。本项目“主体部分”是指：/（根据项目具体情况确定） |
| 1.11.2 | 信用信息记录查询截止时间 | 2018年4月26日 |
| 1.12.2 | 节能环保产品清单 | 1、节能产品清单：第二十三期节能产品政府采购清单。 2、环保产品清单：第二十一期环境标志产品政府采购清单。 |
| 1.12.3 | 政府强制采购的节能产品清单品目 | 台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用自镇流荧光灯，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品。 |
| 1.12.5 | 小型、微型企业的价格扣除 | 1、对小型和微型企业产品给予6%的价格扣除 2、小型、微型企业的协议合同金额占到联合协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除 |
| 1.12.8 | 采购进口产品 | □不允许采购进口产品 允许采购进口产品 |
| 1.13.3 | 核心产品 | 标项一：超高压液相色谱串联质谱联用仪；标项二：电感耦合等离子体质谱仪；标项三：气相色谱仪 标项四：超高效液相色谱仪 |
| 1.14.1 | 现场考察 | 无 |
| 2.2.1 | 招标文件的澄清、答疑、修改、补充截止时间 | 投标截止时间15天前 |
| 2.2.2 | 招标文件的澄清、答疑、修改、补充发布地点 | 浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn） 丽水市公共资源交易网（http://www.lssggzy.com） 青田县政府采购招投标网（http://www.qingtian.gov.cn/cgtb） |
| 3.2.1 | 资信及商务文件组成 | 一、资格审查证明文件： （1）投标函； （2）法定代表人（负责人）身份证复印件。有委托代理人的，则还应当提供授权委托书及被委托人的身份证复印件； （3）营业执照副本复印件; （4）财务报表复印件； （5）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料； （6）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； （7）信用信息记录查询证明材料（必须提供“信用中国”网站、中国政府采购网、浙江省政府采购网三家网站的全部截图，具体要求按投标人须知第1.11条）； 二、商务文件（必须提供采购商务响应表和投标人信用信息声明书）： （8）采购商务响应表。 （9）投标人信用信息声明书 （10）投标人情况介绍； （11）类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同等）； （12）节能产品政府采购清单、环境标志产品政府采购清单等方面的相关证明材料； （13）自主品牌的信誉、荣誉证书； （14）第三方机构的认证证书、国家认可的认证证书及检测报告、国家强制性认证证书等； （15）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料； （16）其他：投标人认为有利于本次投标的其他资信及商务文件等。 |
| 3.2 | 技术文件的组成 | （1）对本项目系统总体要求的理解； （2）投标人拥有主要装备和检测设施的情况及现状； （3）主要产品出厂标准； （4）主要产品原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书及彩页等； （5）技术参数及说明表（均不含报价）； （6）技术响应表； （7）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案； （8）项目实施人员一览表； （9）投标人对本项目的合理化建议和改进措施； （10）投标人需要说明的其他文件和说明。 |
| 3.3 | 报价文件的组成 | （1）开标一览表； （2）分项报价表：投标人须详细列明设备材料全部清单报价，如有漏报或缺报的后果将由投标人自行负责； （3）其它：投标人所能证明本招标相关的其它商务文件。 |
| 3.5.1 | 其他文件的组成 | （1）投标保证金； （2）样品或演示讲解：无。 注：其他文件只作为投标文件组成的部分，具体内容不体现在投标文件当中。 |
| 4.3 | 投标有效期 | 90天 |
| 4.5.1 | 投标保证金 | 1．投标保证金递交截止时间：2018年 04月 26 日09：30时 2．投标保证金的形式：电汇、银行转帐、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式 3．投标保证金交纳金额（元）：标项一：40000；标项二：20000；标项三：20000；标项四：15000 4．投标保证金交纳账户信息： 户名：青田县政府采购招投标专户 开户银行：浙江青田农村商业银行股份有限公司塔山支行 银行行号：402343200258 账号：201000013802556 5．开标时，须提供投标保证金收据原件及复印件核对 |
| 4.6.1 | 投标文件的份数 | （1）资信及商务文件正本1份；副本4份； （2）技术文件正本1份，副本4份； （3）报价文件正本1份，副本4份。 |
| 5.3.1 | 投标文件递交地点 | 青田县政府采购招投标交易中心二楼开标室（二） |
| 5.3.2 | 投标文件递交截止时间 | 2018年 04月 26 日09时30分 |
| 5.3.3 | 是否退还投标文件 | 否 □是 |
| 7.4.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：2018年 04月 26 日09时30分 开标地点：青田县政府采购投标交易中心二楼开标室（二） |
| 7.4.4 | 开标时投标人须携带的资料 | 则按第3.2.1条中资格审查部分提供相关资料 |
| 7.6.1 | 评标委员会组成 | 评标委员会构成：5人，其中采购人代表0人，专家5人； 评标专家确定方式：评标专家库中随机抽取产生。 |
| 7.6.6 | 评标办法 | 本项目的评标办法是： 综合评分法□最低评标价法，具体评标内容及评分标准等详见《第六章：评标办法及评分标准》 |
| 7.9.1 | 推荐中标候选人家数 | 2家 |
| 8.4.3 | 付款条件 | 验收合格后一次性付清 |
| 8.4.4 | 付款方式 | 财政国库统一支付 |
| 9.1.1 | 履约保证金 | 1．履约保证金交纳的形式：电汇、银行转帐、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式 2．履约保证金交纳金额：合同金额的5%（精确到元）。 3．履约保证金交纳账户信息： 户名：青田县政府采购招投标专户 开户银行：浙江青田农村商业银行股份有限公司塔山支行 账号：201000013802556 |
| 9.2.1 | 质保期 | 标项一：一年；标项二：一年；标项三：一年；标项四：一年 |
| 9.3.2 | 质量保证金退还时间 | 质保期满后5个工作日内退还 |
| 10.4.1 | 采购代理机构 | 代理机构：青田县政府采购招投标交易中心 项目负责人：陈亚坤 联系电话：0578-6818395 传真：0578-6818900 联系地址：青田县鹤城街道塔山路101号 |
| 10.4.2 | 采购人 | 采购人名称：青田县疾病预防控制中心 联系人：曾永 联系电话：0578-6952902 传真：0578-6952902 地址：青田县景云小区1幢2号 |

## 二、投标人须知

## 1．总则

## 1.1适用范围

本招标文件适用于本招标文件所叙述项目的公开招标。

## 1.2定义

1.2.1采购人：见投标人须知前附表。

1.2.2采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.2.3“投标人”系指按照招标文件的规定参加投标竞争的自然人、法人或其他组织。

1.2.4“监督机构”系指青田县纪委、监察局、审计局、资管办和采购办等。

1.2.5“买方”系指采购人，“卖方”系指中标人。

1.2.6“货物”系指中标人按招标文件规定必须向采购人提供的一切产品（包括：虚拟产品），以及产品相关的备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

1.2.7“服务”系指中标人按招标文件规定须承担的安装、调试、技术协助以及其他类似的附随义务。

1.2.8“附随服务”系指根据合同规定中标人必须承担与货物有关的辅助服务，如送货上门、免费维护以及合同中规定卖方应承担的义务，以及合同中未规定,但依有利于合同履行原则，应当由卖方承担的其它义务。

1.2.9“工作日或天数”：“工作日”系指节假日除外的日历天数，“天数”系指日历天数。

1.2.10 “实质性条款”系指采购需求中标明“▲”的条款、以及招标文件中含有“必须”、“应当”等强制性规定的条款。

## 1.3资金来源

见投标人须知前附表。

## 1.4合格的投标人

见投标人须知前附表。

## 1.5联合体投标

1.5.1联合体投标：见投标人须知前附表。

1.5.2联合体投标的各方应当符合第1.4条中的特定资质条件。

1.5.3联合体投标的各方同一资质应当以资质最低一方作为合格投标人资格条件。

1.5.4联合体投标的，必须提供《联合投标协议书》。

## 1.6转包与分包

1.6.1转包与分包：见投标人须知前附表。

1.6.2投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

## 1.7投标费用

不论投标的结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

## 1.8投标文件的语言及计量

1.8.1投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，应当以中文简体书写，除签名、盖章、专用名称等特殊情形外。

1.8.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应当采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币）。

1.8.3原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件并加盖投标人公章。必要时谈判小组可以要求投标人提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。原版为外文的证书类、证明类文件，与投标人名称或其它实际情况不符的，投标人应当提供相关证明文件。

## 1.9质疑和投诉

1.9.1投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对采购人的质疑答复不满意或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

（1）投标人对招标公告（含投标人资格条件）提出质疑的，请在招标公告发布之日起7个工作日内向采购代理机构和采购人提出。

（2）对招标文件提出质疑的，请在招标公告期限届满之日起7个工作日内，且应当在投标截止时间之前向采购代理机构和采购人提出。

（3）对采购结果提出质疑的，请在中标结果公告（包括公示、预公告、结果变更公告等）之日起7个工作日内向采购代理机构和采购人提出。

（4）投标人认为采购过程不当、影响或可能影响采购结果的，可以在中标结果公告前提出质疑。

1.9.2质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书应当有明确的请求和必要的证明材料，投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

1.9.3质疑处理办法和相关格式见《政府采购质疑和投诉办法》（财政部94号令）、《关于印发<浙江省政府采购供应商质疑处理办法>的通知》（浙财采监〔2012〕18号）和《关于印发青田县政府采购供应商质疑处理办法的通知》（青政办发〔2009〕74号）等文件要求。

## 1.10保密

参与招标投标活动的各方当事人应当对评标情况以及在评标过程中的获悉的国家秘密、商业密负有保密责任，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

## 1.11信用信息记录查询

1.11.1各投标人的信用信息记录应当从“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的“政府采购严重违法失信行为记录名单”、浙江省政府采购（www.zjzfcg.gov.cn）的“曝光台”等渠道进行查询。

1.11.2信用信息记录查询截止时间：见投标人须知前附表。

1.11.3信用信息查询记录和证据则应当以页面截图、打印等方式进行留存，作为政府采购档案的归档资料。

1.11.4列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，应当拒绝其参与政府采购活动。

1.11.5两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用信息记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

## 1.12政府采购政策

1.12.1落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。

1.12.2节能环保产品政府采购清单：见投标人须知前附表。各投标人应当提供节能产品政府采购清单、环境标志产品政府采购清单的页码位置截图并用明显的标志标注出拟投产品，未提供截图及标注出拟投产品造成各种风险由投标人自行承担。

1.12.3政府强制采购的节能产品品目：见投标人须知前附表。各投标人拟投产品属于政府强制采购的，必须符合本条规定。

1.12.4投标人符合《关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（财库〔2011〕181号）文件要求，在政府采购活动按下列情形之一给予价格扣除：

（1）对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）联合体协议约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%-3%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。

（3）参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。

1.12.5小型和微型企业产品的价格扣除：见投标人须知前附表。

1.12.6投标人符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件要求，并提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，则视同小型、微型企业，享受第1.12.5条的扶持政策。

1.12.7投标人符合《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件要求，并提供《残疾人福利性单位声明函》的，则视同小型、微型企业，享受第1.12.5条的扶持政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

1.12.8采购进口产品：见投标人须知前附表。政府采购进口产品原则不得限制潜在国产的同类产品参与投标。

## 1.13特别声明

1.13.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

1.13.2采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的投标人参加评标；报价相同的，则按照技术优的投标人参加评标。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后的得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，则按照报价最低的投标人获得中标人推荐资格。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的、或部分核心产品品牌相同金额占项目报价50%以上的，按前两款规定处理。

1.13.3核心产品：见投标人须知前附表。非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合同确定核心产品，并在招标文件中标明“★”标志的产品。

## 1.14现场考察

1.14.1现场考察：见投标人须知前附表。

1.14.2为使投标人对本项目情况有所了解，投标人自行组织对项目所在场地及周围环境进行现场考察，以便获取由投标人自行负责编制投标文件和签订合同所需的一切资料。现场考察所发生的费用由投标人自行承担。

1.14.3现场考察完毕，将认为投标人已了解现场情况，并充分理解了为之所承担的风险、义务和责任。

1.14.4在现场考察过程中，投标人应承担在此期间所造成的人身伤害、财产损失或损坏的责任，无论何种原因所造成，采购人均不负责，如由此导致采购人承担责任的，采购人有权向投标人行使追偿权。

1.14.5采购人联系方式见第10.4.2条。

## 2．招标文件

## 2.1招标文件的构成

2.1.1本招标文件的内容由以下部分组成：

（1）招标公告；

（2）招标需求；

（3）投标人须知；

（4）合同主要条款；

（5）投标文件格式；

（6）评标办法及标准；

（7）本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容。

## 2.2招标文件的澄清、答疑、修改、补充

2.2.1招标文件的澄清、答疑、修改、补充截止时间：见投标人须知前附表。投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人或采购代理机构提出，以便补齐。如有疑问，应当在招标文件的澄清、答疑截止时间内以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同）要求采购人或采购代理机构对招标文件予以澄清、答疑、修改、补充。

2.2.2招标文件的澄清、答疑、修改、补充发布地点：见投标人须知前附表。澄清、答疑、修改、补充的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理应当投标截止时间15天前在招标文件的澄清、答疑、修改、补充发布地点发布，供各投标人查询，无论因任何原因造成投标人无法查询或浏览，采购人和采购代理机构均不予以负责。澄清、答疑、修改、补充发出的时间距投标截止时间不足15天，采购人或采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.2.3澄清、答疑、修改、补充的内容作为招标文件的组成部分，对各投标人起同等约束作用。

## 3.投标文件的组成

## 3.1投标文件内容的组成

投标文件由资信及商务文件、技术文件、报价文件、其他文件四部分组成。

## 3.2资信及商务文件的组成

3.2.1资信及商务文件的组成：见投标人须知前附表。

3.2.2资格审查必须按照资信及商务文件中的资格审查证明文件执行。联合体投标的各方投标人必须按照本条要求提供各自的资格审查证明文件。

3.2.3必须提供商务响应表和投标人信用信息声明书，并且应当符合相关格式要求。

## 3.3技术文件的组成

见投标人须知前附表。

## 3.4报价文件的组成

见投标人须知前附表。

## 3.5其他文件的组成

3.5.1其他文件的组成：见投标人须知前附表。

3.5.2投标人不按第3.5.1条要求提供的，其投标文件将会被拒绝。

3.5.3样品的存放：样品的存放应遵循采购代理机构要求，不得私自存放。

3.5.4样品的处理：中标人的样品由采购人按相关措施进行封存保管，以及作为履约验收的标准。未中标的样品由投标人自行处理。

3.5.5其他文件只作为投标文件组成的部分，具体内容不体现在投标文件当中。

## 4．投标文件的编制

本招标文件中若有分标段，则按标段独立编制投标文件。

## 4.1投标文件的编制要求

4.1.1投标人应当仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求制作投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.1.2投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，投标人自行承担相关责任。

4.1.3投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标使用的实施项目人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

4.1.4投标文件应当标注页码并单独装订成册，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

4.1.5提倡投标人采用A4或A3规格纸张进行双面打印投标文件。

## 4.2投标文件的格式

投标文件应当按照招标文件已提供的格式填写，无格式的自行设计。

## 4.3投标文件的有效期

4.3.1投标有效期：见投标人须知前附表。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

4.3.2在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

4.3.3投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被不予返还。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。在延长期内，投标保证金的退还与不予返还的规定仍然适用。

## 4.4投标报价

4.4.1投标报价应当按照招标文件中相关格式填写。

4.4.2投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、人工费、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试与试运行、培训、售后服务费等费用。

4.4.3投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

4.4.4按标段独立报价。

## 4.5投标保证金

4.5.1投标保证金：见投标人须知前附表。

4.5.2投标人必须按照第4.5.1项要求提交投标保证金。

4.5.3中标通知书发出后五个工作日内，向未中标人退还投标保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还中标人的投标保证金。

4.5.4投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）投标人有串通投标行为的；

（6）严重扰乱政府采购程序的；

（7）其他法律法规规定的情形。

## 4.6投标文件的份数和签署

4.6.1投标文件的份数：见投标人须知前附表。

4.6.2投标人在投标文件及相关文件签订、履行、通知等事项的书面中的“单位盖章”、“印章”、“公章”、“盖章”等处均仅指与当事人名称全称相一致的标准印章，不得使用其他（如带有专用章等字样）的印章。

4.6.3招标文件规定地方需要签名和/或盖章的，投标人应当按照规定要求在相应位置签名和/或盖章，投标人应当写全称。

4.6.4投标文件不得涂改。若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人（负责人）或委托代理人签字。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

## 5．投标文件的递交

## 5.1投标文件包装

5.1.1投标人应当按照资信及商务文件、技术文件、报价文件三部分分别密封封装，各文件之间不得混装。

5.1.2投标文件的包装封面上应注明：

（1）采购代理机构：

（2）项目名称：

（3）招标编号：

（4）标段：（若有）

（5）投标文件名称：（资信及商务文件\技术文件\报价文件）

（6）投标人：

（7）投标人地址：

（8）邮编：

（9）“在xxxx年x月x日x时x分之前不得启封”

5.1.3未按规定密封或标记的投标文件由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

## 5.2投标文件修改和撤回

5.2.1投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回。修改后的新递交投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

5.2.2投标截止时间后，投标人不得撤回投标文件。

## 5.3投标文件递交地点和截止时间

5.3.1投标文件递交地点：见投标人须知前附表。

5.3.2投标文件递交截止时间：见投标人须知前附表。在投标文件提交截止时间以后递交的投标文件，采购代理机构拒绝接收。

5.3.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

## 5.4投标文件澄清、说明、补正

5.4.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

5.4.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出招标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5.4.3不接受投标人主动对投标文件的澄清、说明或者补正。

## 6.投标无效情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改、说明或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改、说明或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

## 6.1在符合性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效

（1）投标人没有按招标文件规定进行盖章、签字的，或者填写项目不齐全的；

（2）投标文件未按招标文件要求提供相关格式和内容的，或者内容虚假的；

（3）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（4）投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（5）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（6）除报价文件外出现投标报价的；

（7）法律、法规及招标文件规定的其他无效情形。

## 6.2在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性负偏离的；

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（4）与其他参加本项目投标人的投标文件（技术文件）的文字表述内容相同连续20行以上或者差错相同2处以上的；

## 6.3在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（4）报价文件内容与对应技术文件内容不一致的，或者出现重大偏离的；

（5）报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未在评标现场合理的时间内提供书面说明及证明材料来证明其报价合理性的；

## 6.4有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的帐户转出。

## 6.5有下列情况之一的，其投标无效

（1）妨碍其他投标人的竞争行为；

（2）损害采购人或者其他投标人的合法权益。

## 7．开标、评标及定标

## 7.1机构组成

本次招标按照相关规定设立相应的招标组织机构：监督小组、资格审查小组和评标委员会。

## 7.2各相关组织机构的成员

7.2.1监督小组：由监督机构等部门组成。

7.2.2资格审查小组：由采购人工作人员组成。

7.2.3评标委员会：由采购人代表、经济、技术专家组成，其中经济、技术类专家应占评标委员会人数的三分之二。评标委员会应当设主任或组长一名，从采购人代表之外的专家中推荐产生，负责主持评标具体工作。

7.2.3其他工作人员：由采购代理机构指定开标大会主持人、唱标人、记录人。

## 7.3各相关组织机构的职责

7.3.1监督小组：对开标、评标、定标活动全过程实施监督。

7.3.2资格审查小组：应当依法对投标人的资格进行审查。

7.3.3评标委员会：

（1）审查、评标投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）独立对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

7.3.4其他工作人员：

（1）主持人：主持开标大会全过程工作，宣布开标、评标结果、说明救济途径等；

（2）唱标人：宣读并拆封投标文件；

（3）记录人：按进程予以详实记录，对采购现场出现的争议及其解决情况等应予客观反映。采购记录应由记录人和监督小组签字确认后与其他采购文件资料一并存档备查。

## 7.4开标

7.4.1开标时间和地点

采购人在本章第5.3.2项规定的投标截止时间（开标时间）和第5.3.1项规定的地点公开开标。

7.4.2开标准备

采购代理机构将按照第7.4.1条进行开标，投标人的法定代表人（负责人）或其授权代理人应当参加开标会并签到。投标人的法定代表人（负责人）或其授权代理人未到场及签到的或未提供本人身份证明的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果，不得对开标过程及开标结果提出质疑。

7.4.3开评标程序

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）主持人宣布开标会的人员姓名；

（4）投标人填写《政府采购活动现场确认声明书》；

（5）开启资信及商务文件、技术文件，并进行唱标；

（6）采购人对投标人进行资格审查；

（7）主持人宣布通过资格审查的投标人名单；

（8）评标委员会对资信及商务文件、技术文件进行符合性审查；

（9）评标委员会对资信及商务标和技术标进行评审；

（10）主持人宣布资信及商务标、技术标评审情况；

（11）开启报价文件，并进行唱标；

（12）评标委员会对报价文件进行符合性审查

（13）评标委员会对报价标进行评审；

（14）主持人宣布报价标评审情况；

（15）评标委员会起草评标报告，并推荐中标候选人或确定中标人；

（16）主持人宣布有效投标人的评审结果以及推荐的中标候选人或/和确定中标人名单；

（17）公布相关救济渠道及保证金退还事项；

（18）开标结束。

7.4.4开标时投标人须携带的资料：见投标人须知前附表。

## 7.5资格审查

7.5.1资格审查的内容按照第3.2.2条规定执行。

7.5.2资格审查小组按照第7.5.1条要求对投标人进行资格审查。

7.5.3资格审查时，投标人未按要求提供、提供不完整或未按要求签署盖章的，视为资格审查不通过。

## 7.6评标

7.6.1评标委员会组成人员数：见投标人须知前附表。

7.6.2评标规定

（1）评标委员会审查资信及商务标和技术标投标文件的完整性、符合性，是否满足招标文件的实质性条款。

（2）评标委员会审查技术标投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（3）评标委员会将根据投标人的技术标投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

投标人全权代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（4）采用综合评分法的，评标委员会按照评标办法中的技术、资信及商务分的计算公式计算出各投标人的技术、资信及商务分，并指定专人进行计算复核。

（5）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（6）评标委员会根据政府采购政策的规定，对投标人进行价格扣除，按照评标办法中的价格扣除公式计算出投标人的调整后的投标报价。

（7）采用综合评分法的，评标委员会按照评标办法中的价格分计算公式计算出各投标人的价格分，并指定专人进行计算复核。

（8）采用综合评分法的，评标委员会应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

（9）评标委员会按评标办法推荐中标候选人或经采购人授权确定中标人，同时起草评标报告。

（10）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论，持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（11）评标委员会协助采购代理机构处理现场投标人对评标结果报告提出的疑问。

7.6.4错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（5）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第6条第一款规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

7.6.5评标纪律

（1）评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；

（2）评标委员会及有关工作人员不得向外界透露任何与评标有关的内容；

（3）任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；

（4）评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触；

（5）在评标过程中撤离职守，影响评标程序正常进行的；

（6）记录、复制或者带走任何评标资料；

（7）其他不遵守评标纪律的行为。

7.6.6评标办法：见投标人须知前附表。

7.6.7评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所有进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

## 7.7公开招标转竞争性谈判

7.7.1公开招标的货物、服务采购项目，招标过程中提交投标文件或者经评审实质性响应招标文件要求的投标人只有两家时，采购人、采购代理机构按照《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部74号令）第四条经本级财政部门批准后可以与该两家投标人进行竞争性谈判，采购人、采购代理机构应当根据招标文件中的采购需求编制谈判文件，成立谈判小组，由谈判小组对谈判文件进行确认。

7.7.2在公开招标转竞争性谈判时，投标人提供的投标文件直接作为谈判响应文件，投标人无须重新制作谈判响应文件，谈判小组根据投标文件与投标人进行谈判。

7.7.3提交投标文件的投标人只有两家时，采购人应当按照投标人的资信及商务文件进行资格审查，只有通过资格审查才可以进行谈判，否则重新组织采购。经评审实质性响应招标文件要求的投标人只有两家时，直接进入谈判程序，无须进行资格审查。

7.7.4谈判程序、谈判要求及谈判结果等其他事项应当遵守谈判文件要求。

## 7.8定标

7.8.1本项目由评标委员会推荐中标候选人或经采购人授权直接确定中标人。推荐中标候选人家数：见投标人须知前附表。

7.8.2定标排序

（1）采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

（2）采用综合评分法的，评标结果按评标后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质质性要求，且按照评标因素的量化指标评标得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

## 8．中标和合同

## 8.1中标

8.1.1采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告提交采购人确认。

8.1.2采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人以随机抽取方式确定其中一家为中标人。

8.1.3采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

8.1.4采购人原则上应当按照排名顺序确定为中标人。出现下列情形之一的，采购人可以直接确定排名第二的中标候选人为中标人：

（1）排名第一的中标候选人，因自身原因放弃中标成交或因不可抗力不能履行合同的；

（2）经质疑，采购代理机构审查确认因排名第一的中标候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的。

8.1.5若第二中标候选人有本须知8.1.4条情形之一的，除采购任务取消外，应重新组织招标。

## 8.2追加采购合同标的

政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与投标人签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

## 8.3中标结果

8.3.1采购人应当自中标人确定之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告中标结果。

8.3.2在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书。

8.3.3未登记加入浙江省政府采购供应商库的投标人一旦被确定为中标候选人的，应当在《中标通知书》发出前的3个工作日内按《关于印发浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法通知》（浙财采监字〔2009〕28号）的规定进行注册申请，否则，采购人将拒绝向其发出《中标通知书》，并直接推荐排名次之的投标人为中标候选人，依次类推。

8.3.4中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

## 8.4合同签订

8.4.1采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。

8.4.2如中标人不按中标通知书中规定时间、地点与采购人签订合同，则按中标人违约处理。

8.4.3付款条件：见投标人须知前附表。

8.4.4付款方式：见投标人须知前附表。

## 9．履约保证金和质量保证金

## 9.1履约保证金

9.1.1履约保证金：见投标人须知前附表。签订合同前，中标人必须按本条规定的要求向采购代理机构交纳履约保证金。

9.1.2如果中标人没能按第9.1.1条规定执行，采购人和采购代理机构将有权取消其中标资格并不予返还投标保证金，并有权将标授予第二中标候选人或重新组织招标，投标保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

9.1.3在履约期间，中标人不履行招标文件和投标文件规定及相关承诺的，采购人和采购代理机构有权不予返还履约保证金。

## 9.2质保期

9.2.1质保期：见投标人须知前附表。

9.2.2投标人承诺的质保期超过第9.2.1条规定的，则应当按照投标人承诺执行。

9.2.3质保期为合同验收合格之日算起，质保期则应当按照第9.2.1条和第9.2.2条执行。

## 9.3质量保证金

9.3.1质量保证金：履约保证金在中标人履行合同责任后自动转为质量保证金。

9.3.2质量保证金退还时间：见投标人须知前附表。

9.3.3质量保证金退还程序：

（1）中标人在办理质量保证金退还事宜时，应当填写《政府采购项目质量保证金退付意见书》（意见书可在“青田县政府采购招投标网－表格下载”中下载），并经采购人经办人签字和盖章。

（2）中标人将《政府采购项目质量保证金退付意见书》和履约保证金原始往来款收据送至采购代理机构的项目负责人。

（3）采购代理机构将在五个工作日内以电汇或转账方式无息退还。

9.3.4中标人在质保期内出现质量问题、或采购人多次向监督机构和采购代理机构报告中标人的质量问题和服务问题及违反招标文件规定的其他问题，经查证属实的，采购代理机构根据有关规定有权不予返还质量保证金，如质量保证金不足以补偿因出现质量问题及其他问题产生的损失，按实际损失赔偿。

## 10．其他事项

10.1本招标文件所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”，包括本数；所称的“不足”，不包括本数。

10.2招标文件编制依据和解释权。

本招标文件是根据国家、省、地方现行有关规定和参照国际惯例编制，凡属招标文件未规定内容将根据国家、省、地方现行有关规定执行。本招标文件解释权属采购人和采购代理机构。

10.3采购代理机构对定标结果不负责解释。

10.4通讯地址：

10.4.1采购代理机构：见投标人须知前附表。

10.4.2采购人：见投标人须知前附表。

# 第四章合同主要条款

## 一、通用合同条款

## 1．总则

## 1.1术语解释

1.1.1“投标报价”系指根据本合同规定中标人在正确、完整地履行协议义务后采购人应支付给投标人的价格。

1.1.2“附随服务”系指根据本合同规定中标人承担与有关货物的辅助服务，如送货上门、免费维护以及合同中规定卖方应承担的义务，以及合同中未规定，但依有利于合同履行原则，应当由卖方承担的其它义务。

1.1.3“工作日或天数”：“工作日”系指节假日除外的日历天数，“天数”系指日历天数。

## 1.2适用性

本合同条款适用于没有被本合同其它部分的条款所取供的范围。

## 1.3规格及技术参数

1.3.1中标人所供货物的规格及技术参数应符合招标文件相关规定，并详细说明技术指标的偏离及其他招标文件未说明的技术参数。

1.3.2除非货物中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

## 1.4技术资料

1.4.1中标人应按招标文件规定向采购人提供使用货物的主要技术资料及其他伴随服务资料。

1.4.1没有采购人事先书面同意，中标人不得将由采购人提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

## 1.5知识产权

中标人应保证所提供的货物（服务）或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

## 1.6无产权瑕疵条款

中标人保证对所交付的货物拥有完全所有权完全属于且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如中标人所交货物有产权瑕疵的，视为中标人违约，按照本合同的约定处理。但在已经全部支付完货款后才发现有产权瑕疵的，除了支付违约金，中标人还应负担由此而产生的一切损失。

## 2．一般规定

## 2.1履约保证金

2.1.1中标人在签订合同前按招标文件规定提交履约保证金。

2.1.2履约保证金相当于违约金的一部分及用于补偿采购人因中标人不能完成其合同义务而蒙受的损失。

2.1.3合同履约完毕后自动转为质量保证金。

## 2.2工期要求、交货方式、交货地点及安装计划

2.2.1交货时间：中标人应当按照招标文件和投标文件约定的时间内提交货物。

2.2.2交货方式：中标人应当按照招标文件要求的方式提交货物。

2.2.3交货地点：中标人应当按照招标文件规定的地点提交货物。

2.2.4完工时间：中标人应当在规定时间内完工。

2.2.5交付方式：中标人应当按照招标文件要求约定。

2.2.6安装计划：中标人在货物运抵安装现场前一周内，向采购人提供一份详细的安装、调试验收计划和所采用的标准及方法，现场负责人、工程师和参与安装人员的名单，此计划和采用的标准一旦被采购人确认就不得随意更改，否则中标人应承担相应责任。

## 2.3货物包装、发运及运输

2.3.1中标人应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达采购人指定地点。

2.3.2使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

2.3.3中标人在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到采购人48小时前通知采购人，以准备接货。

2.3.4货物在到达采购指定地点或采购人指定地点前发生的一起风险均由中标人负责。

## 2.4货物接收、调试和验收

2.4.1中标人交货前应对产品作出全面检查和产品资料的整理，作为采购人收货验收和使用的技术条件的主要依据。

2.4.2采购人应认真组织验收，在验收时发现质量问题或是相关技术规格与招标文件和投标文件不符的，应及时向采购代理机构反映。

2.4.3验收

（1）初步验收：中标人将所有货物送至采购人指定的地点后，由采购人在五个工作日内自行组织初步验收，采购人对中标人提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

（2）调试：采购人对中标人提供的货物在使用前进行调试时，中标人需负责安装并培训采购人的使用操作人员，并协助采购人一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

（3）最终验收：中标人在货物安装调试完毕后，采购人于十个工作日内，组织有关人员或专家对货物进行检测，检测前中标人须向采购人提供有关全部资料。

（4）专业验收：采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者国家认可的第三方检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具验收意见。参与验收的投标人或者第三方检测机构的意见作为验收书的参考资格一并存档。

2.4.4采购人没有在上述规定的时间内组织验收，如因此造成付款推迟十五个工作日，并没有正当理由书面向中标人提出的，视为已验收合格处理。

2.4.5采购人根据上述第2.4.3条规定进行验收，并不能免除中标人根据本合同质量保证条款规定所应承担的质量保证责任。

## 2.5付款

2.5.1付款条件：采购人应当按照招标文件要求付款；

2.5.2付款方式：采购人应当按照招标文件要求支付；

2.5.3结算货款时，中标人须提供验收单和正式的税务发票，发票金额要填全额。

2.5.4由于中标人没有及时向采购人递交验收单要求支付合同款的任何责任不由采购人负责。

## 2.6结算

2.6.1中标人应按照双方签订的合同规定交货及履行其他义务。采购人按照本合同条款第2.4条、第2.5条规定进行结算，结算后中标人应把下列单据提交给采购人：

（1）正式税务发票；

（2）采购人至少二名代表签署验收意见和采购人主要负责人已签署付款意见的付款结算单；

（3）中标人出具的检验证书；

（4）其它；

## 2.7质量保证及售后服务

2.7.1中标人履行合同完毕后，投标人的履约保证金直接转为质量保证金，质量保证金按照投标人须知第9.3.2条执行。

2.7.2中标人应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向采购人提供未经使用的全新产品，按厂家承诺实行“三包”。

2.7.3中标人应当按照投标人须知第9.2.1条执行质保期，而质保期的起始时间为货物验收合格之日起。在质保期内发现因货物本身的质量问题，中标人应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由中标人承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由采购人、中标人双方合议定价。

（3）退货处理：中标人应退还采购人支付的货物款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2.7.4如在使用过程中发生质量问题，中标人须按售后服务要求进行维修，重大问题或其它无法解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案，否则中标人须赔偿采购人的造成相应损失。

2.7.5在质保期内，中标人应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

2.7.6货物在质保期限内，因人为因素出现的故障（或不可抗力引起的故障）不在免费维护范围内。对超过质保期的货物维修时中标人只收部件成本费。

2.7.7中标人应提供产品保修卡，按产品规定保修期限及内容以及服务厂家的其它承诺条款实行保修。

2.7.8中标人应对采购人的货物实行终身维护。

2.7.9中标人按照采购人的需要进行技术培训。

## 3．违约行为及责任

## 3.1违约行为

3.1.1中标人有下列行为将作为违约：

（1）逾期交货及延迟竣工，不可抗力除外。

（2）交付货物的规格和技术参数、质量等跟采购人的投标文件中相关承诺存在着不符，并私自降低货物的规格和技术参数、质量等。

（3）本次招标设备及各种配件、易损件的价格高于市场平均价的。

（4）不履行合同条款或只履行部分合同条款，或拒绝履行合同义务。

（5）不履行售后服务承诺及相关的伴随服务。

（6）没有按本合同通用条款第2.7.3条提供质量保证期。

（7）违反政府采购法和国家其他的相关法律法规。

3.1.2采购人有下列行为将作为违约：

（1）无正当理由拒绝接受中标人交付的货物或逾期延迟验收。

（2）违反政府采购法和国家其他的相关法律法规。

## 3.2违约责任

3.2.1中标人违反本合同条款第3.1.1条的，将受到以下制裁：

（1）违反本合同条款第3.1.1条第⑴款时，中标人应按合同款的每日千分之二向采购人支付违约金，直至交货为止。但违约金的最高限额不超过合同款的百分之五。其中违约金由采购人从应付款中扣除。逾期超过约定日期三十个工作日不能交付的，采购人可单方解除本合同并不予返还履约保证金，并追加中标人承担因此造成的损失和相关法律责任。

（2）违反本合同条款第3.1.1条第⑵款时；一是采购人有权要求更换货物。而中标人愿意更换货物但逾期交货而造成交付延期的，则按中标人逾期交付处理；二是中标人拒绝更换货物的，采购人可单方面解除合同，并要求中标人承担采购人和采购代理机构因此造成的损失及相关法律责任；三是采购人也可以有权拒绝接受货物，采购人有权单方中止合同，并不予返还其履约保证金，并追加中标人承担因此造成的损失和相关法律责任。

（3）违反本合同条款第3.1.1条第⑶-⑹款时，采购人有权单方中止合同，并不予返还其履约保证金，并追加中标人承担因此造成的损失及相关法律责任。

（4）因中标人的违约行为导致采购人单方解除合同的，中标人应要承担相应的法律责任。因中标人违约行为造成的损失超出违约金部分由中标人继续承担赔偿责任。

3.2.2采购人违反本合同条款第3.1.2条的，将受到以下制裁：

（1）违反本合同条款第3.1.2条时，采购人应按货款的每日千分之二向中标人支付违约金，但违约金的最高限额不超过货款的百分之五。

（2）中标人可有权单方面解除本合同，并追加采购人承担因此造成的损失和相关法律责任。

## 3.3违约终止合同

3.3.1在采购人对中标人违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，采购人可在下列情况下向中标人发出书面通知书，提出终止本合同：

（1）如果中标人未按合同规定时间或在采购人同意延长的限期内提供所需物品。

（2）如果中标人未能履行合同规定的其它任何义务。

（3）如果采购人认为中标人在本合同的竞争当中或实施合同后发现串标行为。为此，“串标行为”定义如下：

“串标行为”系指投标人与采购代理机构或采购人相互串通投标报价，排挤其他投标人的公平竞争，损害采购人或者其他投标人的合法权益。投标人各方串通投标，损害国家利益.公众利益或者他人的合法权益。

3.3.2对于因合同违约及招标过程中发现有串标行为、或违反《政府采购法》和国家其他相关的法律法规的投标人，按照相关法律法规进行处罚。

## 4．其他

## 4.1税费

根据现行税法规定对中标人征收的与本合同有关的一切税费均应由中标人负担。

## 4.2转让和分包

除采购人事先书面同意外，中标人不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务，也不得对本合同实施分包。

## 4.3质量抽检

采购人有权对本次招标所有货物进行随机抽检，中标人对此应予以配合。采购人抽检时将随机取样送至第三方机构进行检测，经检测结果显示，中标人所提供的货物确实有质量问题的，因检测而产生的一切费用由中标人承担，检测结果显示没有质量问题的，因检测产生的一切费用由中标人、采购人双方协商解决。

## 4.4合同生效及其它

4.4.1合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后立即生效。

4.4.2合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议，并报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

4.4.3下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

（1）供货清单和分项价格表。

（2）技术规格。

（3）投标人报价函的内容及其澄清内容。

（4）其他与本合同相关的单据。

（5）合同适用的特殊条款。

4.4.4投标人投标时，可对本合同条款未约定事项作出承诺或作出优于上述条款约定的承诺。

4.4.5本合同条款未尽事宜，遵照《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

## 二、政府采购合同指引

项目名称：招标编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据甲中心关于(采购人)的（项目名称）公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容

1.货物名称：

2.型号规格：

3.技术参数：

4.数量（单位）：

二、合同金额

本合同金额为（大写）：___________________________元（￥_______________元）人民币。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

乙方交纳人民币        元作为本合同的履约保证金。

七、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

八、质保期和质保金

1.质保期      年（自交货验收合格之日起计）。

2.质保金      元。（履约保证金在中标人按合同约定交货验收合格后自行转为质保金）

九、工期要求、交货方式、交货地点及安装调试

1．交货时间：。

2．交货方式：。

3．交货地点：。

4．完工时间：。

5．交付方式：。

6．安装要求：乙方在货物运抵安装现场前一周内，向甲方提供一份详细的安装、调试验收计划和所采用的标准及方法，现场负责人、工程师和参与安装人员的名单，此计划和采用的标准一旦被甲方确认就不得随意更改，否则乙方应承担相应责任。

十、货款支付

1.付款条件：

2.付款方式：

3.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1.乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2.乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在△小时内到达甲方现场。

4.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.上述的货物免费保修期为年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

1．乙方交货前应对产品作出全面检查和产品资料的整理，作为甲方收货验收和使用的技术条件的主要依据。

2．甲方应认真组织验收，在验收时发现质量问题或是相关技术规格与招标文件和投标文件不符的，应及时向采购代理机构反映。

3．验收:

（1）初步验收：乙方将所有货物送至甲方指定的地点后，由甲方在五个工作日内自行组织初步验收，甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

（2）调试：甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助乙方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

（3）最终验收：乙方在货物安装调试完毕后，甲方于十个工作日内，组织有关人员或专家对货物进行检测，检测前乙方须向甲方提供有关全部资料。

（4）专业验收：甲方可以邀请参加本项目的其他投标人或者国家认可的第三方检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具验收意见。参与验收的投标人或者第三方检测机构的意见作为验收书的参考资格一并存档。

（5）甲方没有在上述规定的时间内组织验收，如因此造成付款推迟十五个工作日，并没有正当理由书面向乙方提出的，视为已验收合格处理。

4．甲方根据上述第10.3条规定进行验收，并不能免除乙方根据本合同质量保证条款规定所应承担的质量保证责任。

十四、货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约行为

1．乙方有下列行为将作为违约：

⑴逾期交货及延迟竣工，不可抗力除外。

⑵交付货物的规格和技术参数、质量等跟投标文件中相关承诺存在着不符，并私自降低货物的规格和技术参数、质量等。

⑶本次招标设备及各种配件、易损件的价格高于市场平均价的。

⑷不履行合同条款或只履行部分合同条款，或拒绝履行合同义务。

⑸不履行售后服务承诺及相关的伴随服务。

⑹没有按本合同通用条款第13条提供质量保证期。

⑺违反政府采购法和国家其他的相关法律法规。

2．采购人有下列行为将作为违约：

⑴无正当理由拒绝接受乙方交付的货物或逾期延迟验收。

⑵违反政府采购法和国家其他的相关法律法规。

十六、违约责任

1．乙方违反本合同条款第十五条第1款的，将受到以下制裁：

⑴违反本合同条款第十五条第1款第1项时，乙方应按合同款的每日千分之二向甲方支付违约金，直至交货为止。但违约金的最高限额不超过合同款的百分之五。其中违约金由甲方从应付款中扣除。逾期超过约定日期三十个工作日不能交付的，甲方可单方解除本合同并不予返还履约保证金，并追加中标人承担因此造成的损失和相关法律责任。

⑵违反本合同条款第十五条第1款第2项时；一是甲方有权要求更换货物。而乙方愿意更换货物但逾期交货而造成交付延期的，则按乙方逾期交付处理；二是乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，并要求乙方承担甲方因此造成的损失及相关法律责任；三是甲方也可以有权拒绝接受货物，甲方有权单方中止合同，并不予返还其履约保证金，并追加乙方承担因此造成的损失和相关法律责任。

⑶违反本合同条款第十五条第1款第3至6项时，甲方有权单方中止合同，并不予返还其履约保证金，并追加乙方承担因此造成的损失及相关法律责任。

⑷因乙方的违约行为导致甲方单方解除合同的，乙方应要承担相应的法律责任。因乙方违约行为造成的损失超出违约金部分由乙方继续承担赔偿责任。

2．甲方违反本合同条款第十五条第2款的，将受到以下制裁：

⑴违反本合同条款第十五条第2款时，甲方应按货款的每日千分之二向乙方支付违约金，但违约金的最高限额不超过货款的百分之五。

⑵乙方可有权单方面解除本合同，并追加甲方承担因此造成的损失和相关法律责任。

十七、违约终止合同

1．在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知书，提出终止本合同：

⑴如果乙方末能按合同规定时间或在甲方同意延长的限期内提供所需物品。

⑵如果乙方未能履行合同规定的其它任何义务。

⑶如果甲方认为乙方在本合同的竞争当中或实施合同后发现串标行为。为此，定义如下：

“串标行为”系指投标人与采购代理机构或采购人相互串通投标报价，排挤其他投标人的公平竞争，损害采购人或者其他投标人的合法权益。投标人各方串通投标，损害国家利益.公众利益或者他人的合法权益。

2．对于因合同违约及招标过程中发现有串标行为、或违反《政府采购法》和国家其他相关的法律法规的投标人，自被发生（发现）之日起一至三年内，不得进入青田县政府采购市场参与竞争。

十八、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十八、合同生效及其它

1．合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后立即生效。

2．合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议，并报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3．下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

⑴供货清单和分项价格表。

⑵技术规格。

⑶中标人报价函的内容及其澄清内容。

⑷其他与本合同相关的单据。

⑸本合同适用的特殊条款。

4．投标人投标时，可对本合同条款未约定事项作出承诺或作出优于上述条款约定的承诺。

5．本合同条款未尽事宜，遵照《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

| 单位名称 类别名称 | 甲方(盖章) | 乙方(盖章) |
| --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |
| 法定代表人 |  |  |
| 或委托代理人 |  |  |
| 电话 |  |  |
| 传真 |  |  |
| 邮政编码 |  |  |
| 开户名称 |  |  |
| 开户银行 |  |  |
| 帐号 |  |  |
| 签订地点 |  |
| 签订时间 | 年 月 日 | 年 月 日 |

# 第五章投标文件格式

## 一、投标文件格式说明

1．投标人应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排以致投标文件被误读或采购代理机构查找不到有效文件，后果由投标人承担。

2．所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。

3．投标人的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4．采购代理机构和采购人将应用投标人提交的资料并根据自己的判断，决定投标人履行合同的合格性及能力。

5．投标人提交的材料将被保密保存，但不退还。

6．全部文件应按投标人须知中相关规定执行。

## 二、资信及商务文件格式

## 1、资信及商务文件外包装

(格式)

投标文件

采购代理机构：

项目名称：

招标编号：

标段：（若有）

投标文件名称：资信及商务文件

投标人全称（盖章）：

投标人地址：

邮编：

“在xxxx年x月x日x时x分之前不得启封”

## 2、资信及商务文件封面

（格式）

资信及商务文件

正本或副本

项目名称：

招标编号：

标段：（若有）

投标人名称：

投标人地址：

邮编：

年月日

## 3、资信及商务文件目录

（格式）

资信及商务文件目录

一、资信审查证明文件

1．投标函

2．法人授权委托书

3．法定代表人（负责人）身份证复印件

4．委托代理人身份证复印件

5．营业执照副本复印件

6．财务报表复印件

7．具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

8．参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

9.信用信息记录查询证明材料；

二、商务文件

10．商务响应表

11．投标人信用信息声明书

12．投标人情况介绍（主要产品、技术力量、生产规模、经营业绩等）

13．类似案例成功的业绩

14．节能产品政府采购清单、环境标志产品政府采购清单等方面的相关证明材料

15．自主品牌的信誉、荣誉证书复印件

16．第三方机构的认证证书、国家认可的认证证书及检测报告、国家强制性认证证书等复印件

17．投标人认为可以证明其能力或者业绩的其他材料

19．投标人认为有利于本次投标的其它资信及商务文件

## 4、投标函

（格式）

投标函

致：（采购代理机构名称）

根据贵方         （项目名称）项目（招标编号：         ）的招标文件要求，正式授权下述签字人       （姓名和职务）全权代表投标人              （投标人全称）参加贵方组织的有关招标活动，并提交下述文件：

- 招标文件规定的资信及商务文件正本1份，副本X份。

- 招标文件规定的技术文件正本1份，副本X份。

- 招标文件规定的报价文件正本1份，副本X份。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

（1）我们承担根据招标文件的规定，完成合同的责任和义务。

（2）我们已详细审核全部招标文件、参考资料及有关附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

（3）我们同意在投标人须知规定的开标日期起遵循本投标文件，并在投标人须知规定的投标有效期满之前均具有约束力，并有可能中标。

（4）如果在开标后规定的投标有效期内撤销投标或者有其他违约行为，我们的投标保证金可被贵方没收。

（5）同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何数据或资料。

（6）我们完全理解贵方不一定要接受最低报价或收到的任何投标。

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：________________________邮政编码：__________________________

电话、传真：______________________________________________________

电子邮件：________________________________________________________

法定代表人（负责人）或委托代理人签名：____________________________

投标人名称（公章）：_______________________________________________

日期：____________________________________________________

## 5、法人授权委托书

（格式）

法人授权委托书

（采购代理机构名称）：

本授权书声明：注册为                  （投标人全称）的法人代表            代表本公司授权       （姓名和职务）为本公司合法代理人，就贵方组织的有关     （项目名称）项目（招标编号：       ）的合同投标及合同的执行、完成，以本单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书自签发之日起生效，特此声明。

投标人：（公章）                    法定代表人（负责人）：（签章）

签发日期：    年  月  日

____________________________________________________________________           _______

附：1、委托代理人工作单位：					职务：

身份证号码：							    性别：

2、企业法人营业执照统一社会信用代码：

地址：								经济性质：

注册资金：							经营范围：

说明：

1．委托书内容填写要明确，文字要工整清楚。

2．委托书不得转借、转让，不得买卖。

3．委托代理人根据授权范围，以委托单位的名义签订合同，并将此委托书提交给对方作为合同附件。

## 6、法定代表人（负责人）身份证复印件及委托代理人身份证复印件

（格式略）

## 7、营业执照副本复印件

（格式略）

## 8、财务报表复印件

（格式略）

## 9、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

(格式)

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

| 履行合同所必需的设备 |
| --- |
| 设备名称 | 用途 | 备注 |
| 专业技术能力的证明 |
| 人员姓名 | 学历或职称 | 备注 |

注：投标人的资格条件中有特定资质条件的或招标文件中有特殊要求要提供本表格的或服务类的采购项目必须按照表格要求填写，填写的内容不符合项目需求的，则作投标无效。除上述要求的采购项目外，本表格的内容可以填写“无”或者内容空白。

投标人全称（盖章）

日期：    年   月   日

## 10、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

(格式)

参加政府采购活动前3年内的经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：青田县政府采购招投标交易中心

我单位在参加本采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

特此声明！

投标人全称（公章）：

日期：

## 11、信用信息记录查询证明材料

（格式略，必须提供“信用中国”网站、中国政府采购网、浙江省政府采购网等三家网站的全部截图，具体要求见按投标人须知第1.11条）

## 14、商务响应表

（格式）

商务响应表

项目名称：                         招标编号：              标段：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 技术服务要求 |  |  |  |
| 技术培训（若有） |  |  |  |
| 售后服务的内容及措施 |  |  |  |
| 供货措施及方案 |  |  |  |
| 优惠条件（投标人承诺给予采购人的各种优惠条件） |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人全称（盖章）：

日期：

## 12、投标人信用信息声明书

(格式)

投标人信用信息声明书

| 企业名称 |  | 企业资质等级 （如 有） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企 业 地 址 |  | 联 系 电 话 |  |
| 拟投标项目名称 |  | 拟投标项目负责人姓名 |  |
| 投标人 市场 行为 信誉 情况 | 有无受到财政监管部门处理、公告的不良行为。（未注明公告期限的） |  |
|  | 有无受到财政监管部门处理、公告的不良行为（在公告期内）。 |  |
|  | 有无受到财政监管部门处理、公告的不良行为（不在公告期但在三年内）。 |  |
|  | 申请报名前三年内，在经营活动中有无重大违法记录（重大违法记录包括：（一）县级以上行政机关对企业或其法定代表人、董事、监事、高级管理人员在经营活动中的违法行为做出的行政处罚决定，但警告和罚款额在较大数额以下的行政处罚决定除外。（二）各级司法机关对供应商或其法定代表人、董事、监事、高级管理人员在经营活动中的违法行为做出的刑事判决。） |  |
| 投标人 信用 情况 | 是否列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件。 |  |
| 投标人 声 明 | 本企业对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。 (单位公章) 日 期： 年 月 日 |

注：1、本表格内容须如实填写；

2、本表格须在投标时作为投标文件的商务部分内容放入投标文件中；

3、本表格由企业自己填写，若无表中所列情况，则在相应栏中写“无”，若有，须按具体次数分别说明（包括处罚时间、事由、处罚主体等）；

4、联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

## 16、投标人情况介绍

（格式略）

## 17、类似案例成功的业绩

(格式)

投标人同类项目实施情况一览表

| 采购人名称 | 设备或项目名称 | 采购数量 | 单价 | 合同金额 （万元） | 附件页码 | 采购人联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |

注：投标人同类项目合同复印件、用户验收报告、用户评价意见格式自拟

投标人全称（公章）：

日期：

## 18、节能产品政府采购清单、环境标志产品政府采购清单等方面的相关证明材料

（格式略）

## 19、自主品牌的信誉、荣誉证书复印件

（格式略）

## 20、第三方机构的认证证书、国家认可的认证证书及检测报告、国家强制性认证证书等复印件

（格式略）

## 21、投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料

（格式略）

## 22、投标人认为有利于本次投标的其他资信及商务文件

（投标人根据自身需求及招标要求提供下列之一的格式，无格式由投标人自行设计）

## 22.1中小企业声明函

（格式）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为    （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为     （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加       单位的     项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他    （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，则本公司同意本次投标作无效投标处理（已中标的，中标无效），采购代理机构有权不予返还本公司的投标保证金，且有权上报财政部门，建议财政部门将本公司列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止本公司参加政府采购活动并予以通报。

投标人名称（盖章）：

日期：    年  月  日

## 22.2监狱企业的证明文件

（格式略）

## 22.3残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，则本单位同意本次投标作无效投标处理（已中标的，中标无效），采购代理机构有权不予返还本单位的投标保证金，且有权上报财政部门，建议财政部门将本公司列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止本单位参加政府采购活动并予以通报。

投标人名称（盖章）：

日  期：    年  月  日

## 22.4联合体投标协议

（格式）

联合体协议

甲方：

乙方：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

各方经协商，就响应  （采购代理机构）  组织实施的招标编号为  （招标编号）  的招标活动联合进行投标之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以   （投标人）     为主办人进行投标，并按照招标文件的规定分别提交资格文件。

二、在本次投标过程中，主办人的  （法定代表人(负责人)或授权代理人）  根据招标文件规定及投标内容而对采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。如果中标并签订合同，则联合投标各方将共同履行对采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合投标其余各方保证对主办人为响应本次招标而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合投标中，甲方承担的工作和义务为:

乙方承担的工作和义务为：

五、有关本次联合投标的其他事宜：

六、本协议提交采购人或采购代理机构后，联合投标各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

七、本协议一式肆份，签约各方各持一份，交政府采购管理部门及采购代理机构各一份。

| 甲方单位： （公章） 法定代表人（负责人）：（签章） 日期： 年 月 日 | 乙方单位： （公章） 法定代表人（负责人）：（签章） 日期： 年 月 日 |
| --- | --- |

## 22.5联合体投标协议委托书

（格式）

联合投标授权委托书

本授权委托书声明：  根据  （投标人）  与  （投标人） 签订的《联合体投标协议》的内容，主办人                      的法定代表人（负责人）            现授权               为联合投标的委托代理人，委托代理人在投标、开标、评标、签订合同过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务， 联合投标各方均予以认可并遵守。

特此委托。

主办法定代表人（负责人）（签字）：

主办投标人全称（盖章）：

日期：    年  月  日

## 三、技术文件格式

## 1、技术文件外包装

(格式)

投标文件

采购代理机构：

项目名称：

招标编号：

标段：（若有）

投标文件名称：技术文件

投标人全称（盖章）：

投标人地址：

邮编：

“在xxxx年x月x日x时x分之前不得启封”

## 2、技术文件封面

（格式）

技术文件

正本或副本

项目名称：

招标编号：

标段:（若有）

投标人名称：

投标人地址：

邮编：

年   月    日

## 3、技术文件目录

（格式）

1、对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程）

2、投标人拥有主要装备和检测设施的情况及现状

3、主要产品的出厂标准。

4、主要产品的原厂出厂配置表、产品彩页及原厂中文使用说明书等。

5、技术参数及说明表（均不含报价）

6、技术响应表

7、投标人建议的安装、调试、验收方法或方案

9、项目实施人员一览表

11、投标人对本项目的合理化建议和改进措施

12、投标人需要说明的其他文件和说明

## 4、对本项目系统总体要求的理解

（格式自拟）

包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程）

## 5、投标人拥有主要装备和检测设施的情况及现状

（格式自拟）

## 6、主要产品的出厂标准。

（格式自拟）

## 7、主要产品的原厂出厂配置表、产品彩页及原厂中文使用说明书等

（格式自拟）

## 8、技术参数及说明表（均不含报价）

（格式）

设备配置清单

项目名称：                               招标编号：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

注：1、货物详细配置、技术应另页描述。

投标人全称（盖章）：

日期：

## 9、技术响应表

（格式）

技术响应表

项目名称：                                招标编号：

| 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 要求 | 设备名称 | 性能及指标 |  |
| 一、 功能要求 |  |  |  |  |
| 二、 性能及技术指标 |  |  |  |  |
| 三、质量标准 | （国家标准、行业标准、地区标准等） |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人全称（盖章）：

日期：

## 10、投标人建议的安装、调试、验收方法或方案

（格式自拟）

## 11、项目实施人员一览表

（格式）

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

项目名称：                                        招标编号：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

投标人全称（盖章）：

日期：

## 12、投标人对本项目的合理化建议和改进措施

（格式自拟）

## 13、投标人需要说明的其他文件和说明

（格式自拟）

## 四、报价文件格式

## 1、报价文件外包装

(格式)

投标文件

采购代理机构：

项目名称：

招标编号：

标段：（若有）

投标文件名称：报价文件

投标人全称（盖章）：

投标人地址：

邮编：

“在xxxx年x月x日x时x分之前不得启封”

## 2、报价文件封面

（格式）

报价文件

正本或副本

项目名称：

招标编号：

标段：（若有）

投标人名称：

投标人地址：

邮编：

年月日

## 3、报价文件目录

（格式）

报价文件目录

1、开标一览表

2、分项报价表

3、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明

## 4、开标一览表

| 项目名称： |
| --- |
| 招标编号： |
| 包 号： |
| 招 标 人： |
| 报价（元） |
| 总报价 | ￥： |  |
|  | 大写 |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人（负责人）或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、投标费用包括设备款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金；设备保护和安装、调试与试运行、培训、售后服务费等一切费用。

投标人全称 (盖章)：

日         期：

## 5、分项报价表

（格式）

项目名称：                          招标编号：              包号：

| 序号 | 设备及原材料名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 专用耗材 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | …… |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 小计 |  |
| 费用项目清单 |  |  |  |  |
| 一 | 货物（小计） |  |  |  |  |
| 二 | 工时费 |  |  |  |  |
| 三 | 服务费 |  |  |  |  |
| 四 | 运输费 |  |  |  |  |
| 五 | 安装调试费 |  |  |  |  |
| 六 | …… |  |  |  |  |
| 七 | 其他： |  |  |  |  |
| 八 | 税费及附加 | 税费率： % |  |
| 九 | 项目毛利 | 毛利率: % |  |
| 合 计（一+二+……+十） |  |

注：费用包括工程费、人工费、服务费、运输费、安装调试费及实施本项目所需的其他一切费用。

投标人全称 (盖章)：

日         期：

6、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明

# 第六章评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法只适用于本项项目政府采购的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分、技术分43分、商务分10分、资信及其他17分等四部分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。排名第一的的投标人为中标候选人,排名第二的投标人为预备中标候选人……其他投标人中标候选资格依此类推。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=价格分+(技术分+商务分+资信及其他分)

二、评标内容及标准

（一）价格分（30分）

1.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

2.上限价或预算价在   招标公告    时公布。

（二）技术分（43分）

1.满足招标货物的所有功能（14分）：

（1）功能项目齐全且超过招标要求，得12-14分；

（2）功能项目齐全且与招标需求基本一致的，得10分；缺少非实质性功能的，每项扣0.5分，缺少非实质功能10项以上的，投标无效。本项扣完为止。

2.满足招标货物的性能及技术指标要求（20分）：

（1）所有实质性指标均满足招标文件要求且没有偏离的，得12分；

（2）满足招标文件的实质性正偏离的，每项加1分，最高加5分；

（3）满足招标文件的非实质性正偏离的，每项加0.5分，最高加3分；

（4）不满足招标文件的非实质性指标负偏离的，每项扣0.5分。非实质性负偏离达12项以上的，投标无效。

（5）本项得分可累计加减。

3.确保供应货物质量的设施及措施（2分）

（1）有严密的质量监控措施和先进的质量检测设施的，得2分；

（2）无质量控制措施的扣1分；

（3）无质量检测设施的扣1分。

4.安装、调试及验收的方案和措施（3分）

（1）方案和措施科学有效的，得3分；

（2）方案措施欠佳的，每项扣1分，扣完该项得分为止；

（3）方案措施存在明显缺陷的，每项扣1分，扣完该项得分为止；

（4）无方案无措施的不得分。

5. 产品性能、质量、方案的整体评价（4分）

（1）多数性能指标明显优于招标需求、质量可靠、各项方案和措施均严密有效的，得4分；

（2）多数性能指标与招标需求基本一致的，得1-3分；

（3）产品存在质量隐患或者存在升级淘汰、更新替代风险的，或者有关方案措施不严密、存在明显缺陷的，本项不得分。

（三）商务分（10分）

1.质保期（2分），质保期超过招标文件规定的，每增加一年得1分,最多得2分；

2.售后服务优惠承诺（4分），售后服务、培训方案全面周到且优惠幅度较大的,得4分，售后服务、培训方案一般的,得 2-3 分，售后服务、培训方案不全面周到且优惠幅度较小的，得1分。除招标文件规定内容外无其他售后服务承诺的，该项不得分；

3.零配件及耗材优惠（2分），提供最齐全、最优惠的零配件及专用耗材供应价格，得 2分；其次得0-1.5分。

4.确保供货的措施与方案（2分），投标人供货的措施有效、方案严密的，得2分；措施、方案一般得1分；措施及方案存在欠缺、影响或者可能影响供货的，该项不得分；供货期少于招标文件规定期限的,每少（10）天加 0.2 分，本项满分为2分。

（四）资信、政策及其他分（17分）投标人应提供有关证明文件及资料,未提供的不得分

1.投标人信誉和投标产品荣誉（4分），投标人获得ISO9001质量管理体系、ISO14000环境认证体系证书的，凭证书复印件每项得0.5分，投标核心产品获得国家、省级以上部门给予的相关荣誉证书，凭相关证书得复印件每项得1分；本项最高4分。

3.节能环保产品（4分），投标产品列入财政部、国家发展改革委发布第二十三期《节能产品政府采购清单》和财政部、环保部发布第二十一期《环保产品政府采购清单》的，凭相关证明材料得每项得2分，最高4分，没有提供相关证明材料将不得分。投标产品属于政府强制性采购将不列入本项计算得分。

4.投标文件制作（2分），投标文件编制完整，格式规范、装订整齐、符合招标文件要求，得2分；投标文件有关内容前后矛盾、与招标文件要求不一致等，评标委员会允许且需要通过询标等程序进行澄清的，该项不得分；投标文件存在其他错漏的，每项（次）扣 0.2 分，扣完该项得分为止。

5.投标人及其投标产品综合评价（3分），投标人综合评价（3分），投标人的诚实信用记录进行评价。情况良好的，得3分；投标人在近一年内政府采购活动中存在行政处罚的（禁止参加政府采购活动的除外），每项扣1分；扣完该项得分为止。

6.投标人实施业绩（4分）

投标人提供2015年以来成功实施投标产品的业绩或案例证明（须提供合同等证明材料）。

（1）高于50万元（含）以上的类似项目，每一个得0.5分；

（2）高于100万元（含）以上的类似项目，每一个得1分；

（3）高于200万元（含）以上的类似项目，每一个得2分；

（4）同一项目不得累计计分。投标人提供的业绩或案例证明均是非同类项目的,本项不得分；

（5）但经评标委员会认定技术难度、项目复杂程度等与案例要求相当或者高于案例要求的，按本条评分。本项最高得4分。

（6）投标人或者投标产品经营时间不足2年的，每少一个月扣 0.1 分，扣完该项得分为止。

（五）技术、商务、资信及其他分的计算

技术、商务、资信及其他分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总数后的算术平均分计算，计算公式为：

技术商务资信及其他分=（评标委员会所有成员评分合计数）/（评标委员会组成人员数）