# 采购需求

## 一、采购需求一览表(含采购数量)

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微滴式数字PCR系统 | 1 | 台 |  |
| 2 | 多功能荧光酶标仪 | 1 | 台 | 接受进口产品 |

本项目核心产品为：微滴式数字PCR系统

## 技术参数、规格及要求(包括采购标的的功能标准、性能标准、材质标准）

| 序号 | 货物名称 | 技术参数、规格及其它要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 微滴式数字PCR系统 | 一、样品制备仪 1．样品起始量：20μL； 2．★微滴数量：单个反应体系≥10万个皮升级的微滴； 3．液滴批间均一度：CV＜5%； 4．微滴生成时间：8个样品微滴生成总时间≤2min； 5．★单次运行通量≥8个样品； 6．可以使用第三方PCR反应液； 二、流式微滴检测仪 1．光源：半导体激光器； 2．检测器：≥2个光电倍增管（PMT）； 3．★检测通道：≥2个通道：FAM/HEX(VIC)，兼容EvaGreen、FAM(495/516)、HEX(535/556)； 4．灵敏度：可从≥100000个野生型中检测到10个突变型；定量限100拷贝CV<20%； 5．特异性：NTC检测不到信号（在洁净环境及规范操作下）； 6．动态范围：≥6个数量级； 7．★有效微滴数≥6万，单次运行通量≥96个样品； 三、软件功能 1．数据显示：每个微滴FAM通道(或EvaGreen)和HEX(VIC)通道的荧光信号； 2．数据分析：可直接计算拷贝数、拷贝数浓度，CNV值，突变丰度；阈值线可自动或手动完成，每个样本可单独设定阈值线；输出数据图标、直方图、一维图、二维图、浓度图、95%置信度不确定性区间等；自动识别复杂微滴分簇四簇；具备数据质控功能； 3．数据输出：采用最新工业数据标准格式fcs3.1； 分析结果可直接打印输出或导出JPG/PDF格式报告。 ★四、若投标人为非生产厂家，则需提供生产厂家针对本项目的售后服务承诺书原件 五、配置清单 1．样本制备仪一套，包含样本制备仪主机1台、芯片卡座2个、样本制备仪电源线1个、转接接头2个、PVC管3根以及样本制备仪说明书1份； 2．流式微滴检测仪一套，包含流式微滴检测仪主机1台、96孔板底座1个、流式微滴检测仪电源线1根以及流式微滴检测仪说明书1份。 3．电脑和分析软件一套。 |
| 2 | 多功能荧光酶标仪 | 一、主机 1.检测模式：光吸收、荧光顶部底部、时间分辨荧光（TRF）、连续发光、瞬时发光、双色发光(BRET2 ,ChromaGlo、NanoBRET)、光吸收和荧光波长扫描 2.光源：高能闪烁氙灯，使用寿命>108次闪烁； ★3.波长选择：激发双光栅，发射双光栅，杂光率<0.001%； 4.适用板型：6-384孔板、PCR板、4位卧式比色杯、高通量微量检测板（2ul×16）和其它自定义板型； 5.多点测量：每孔多至225点信号均一化处理； ★6.检测器：配备三个独立检测器，紫外光电二极管PDT（光吸收）、红外敏感PMT（荧光）、单光子计数PCT（发光） 7.多标记检测：单次检测同一孔检测多达10种不同波长标记物； 8.荧光及发光都具有Z轴自动优化功能：可根据使用板材自动进行调整，有效减少信号干扰；也可根据孔内不同液面高度进行调整，高准确性、高精确度、高灵敏度完成不同体积检测体系的检测需要，可有效降低反应体系体积、节约检测试剂用量； 9.主机免费标配加样器接口，可现场升级自动加样器。 10.振板功能：线形和环形轨道模式可选，1-6mm振幅可选，0.5mm步进，不同振荡速度可调； 11.温度控制：室温+5℃～42℃； 12.自动化兼容性：可与条码阅读器、自动化工作站及微孔板叠放系统无缝整合； 二、光吸收模块 13.光吸收检测器：紫外硅光电二极管； 14.光吸收波长检测和扫描范围：230-1000nm，1nm递增； 15.光栅波长准确性： <±0.5nm 16.光栅波长重复性：<±0.5nm 17.光吸收检测分辨率：0.0001 OD； 18.光吸收测量范围：0-4 OD； 19.光程校正：内置光程校准功能，可将微孔板光路径长度转化为标准的1cm光径，校正液面高度误差。 20.测量准确性：< 0.5%（在紫外波段260nm下测定）； 21.测量精确性：< 0.2%（在紫外波段260nm下测定）； 三、荧光模块 22.荧光检测器：红外敏感低暗电流PMT；增益（Gain值）可自动适应或手工调整，满足不同样品检测需要，扩展检测范围； 23.检测模式：荧光强度（FI）、时间分辨荧光（TRF）、荧光共振能量传递（FRET）、荧光扫描等； 24.激发波长检测和扫描范围：230-850nm，1nm递增； 25.发射波长检测和扫描范围：280-850nm，1nm递增； 26.光栅波长准确性： <±2nm； 27.光栅波长重复性：<±1nm； 28.带宽：激发<5nm（230-315nm）/ <9nm（316-850nm），发射<20nm； ★29.荧光顶部检测灵敏度：0.2 fmol 荧光素/孔（2 pM，384孔板，100ul体系）； 30.配置荧光底部检测光路，可进行贴壁细胞相关分析； 31.时间分辨荧光灵敏度：100 amol 铕/孔（1 pM，384孔板，100ul体系）； 32.荧光检测线性范围： 7个数量级； 四、发光模块 ★33.发光检测器：发光波段专用单光子计数PCT； 34.波长检测范围：380-600nm；（专用蓝敏PCT检测器） 35.检测模式：连续发光（Glow Lumi）、瞬时发光（Flash Lumi）、双色发光、生物发光共振能量传递（BRET）等； 36.发光灵敏度：18 amol ATP/孔（0.25M，384孔板）；（使用ENLITEN® 试剂盒检测）。 37.发光检测线性范围： 8个数量级； 38.配备BRET2/Chroma-Glo和NanoBRET专用滤片组，可进行BRET2、Chroma-Glo和NanoBRET等双色发光检测 五、数据处理及软件 39.配置电脑，安装全能数据处理及分析软件，可以进行定量、定性分析，比率计算，自动绘制标准曲线，酶动力学测定，计算酶动力学参数，自定义公式； 40.具备光吸收扫描，激发光谱扫描，发射光谱扫描等功能； 41.可自动计算核酸浓度、纯度、标记效率等功能； 42.提供原厂中英文多语言版软件，方便选择使用。 ★六、若投标人为非生产厂家，则需提供生产厂家针对本项目的授权书及售后服务承诺书原件。 七、主要配置清单 1、主机：一台 2、激发发射四光栅模块：一个 3、光吸收模块：一个 4、荧光模块：一个 5、发光模块：一个 6、温控模块：一个 7、数据处理及软件：一套 8、电脑及打印机：各一套 |

注：招标文件所有的技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，目的是为了满足用户工作的基本要求，投标产品满足（实质相当于）或优于招标文件的采购需求均可。

## 三、服务标准：

售后服务：中标人提供货物质保期为1年，自验收合格之日起计算。质保期内，凡因正常使用出现质量问题，中标人应提供免费维修或咨询等服务，承担因此产生的一切费用，并从货物或服务正常使用或更换当日起重新计算质保期。中标人在接到采购人故障通知后2小时内响应，24小时内到达用户现场并排除缺陷，修理相关货物或解决相关问题，质保期结束后，中标人仍应负责对货物提供终生维修服务或对服务提供咨询服务，只收取配件成本或服务成本，中标人应提供调试及使用所需配件。

## 四、交货时间、交货地点和交货方式：

1、交货时间：国产设备合同签订后30天内交货，进口设备合同签订后90天内交货。

2、交货地点：采购人指定地点。

3、交货方式：由中标人运输至交货地点。

## 五、付款方式、时间和条件：采购人验收合格，经核准由采购人按合同规定和实际发票金额三周以内支付货款。

## 六、其他：

- 验收方法及标准：按招标文件、投标文件及采购人其他要求，以及国家、行业相关标准。

- 安全标准：符合国家现行行业标准。

- 项目的实质性要求：按招标文件要求实施。

- 合同的实质性条款：采购人与供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

- 法律法规规定的强制性标准：无

## 七、本项目采购预算金额为130.00万元, 投标人的报价不得超过此采购预算，否则按无效投标处理。

八、投标人需根据自身情况，针对本项目提供售后服务方案。