## 采购需求

说明：

1. 本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第二条规定。

2. 小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，具体扣除比例以第四章《评标办法及评标标准》的规定为准。

3. 根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备[视频监控设备(监视器）]，便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。若采购货物属于以上品目清单的产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品（专业定制除外），投标人必须在投标文件中提供所投产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则作无效投标处理。

4.招标文件中所要求提供的证明材料，如为外文文本的请提供中文翻译文本。

5.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

6.本采购需求中技术要求所使用的标准或应用标准如与投标人所执行的标准不一致时，按最新标准或较高标准执行。

7.招标文件中标注“▲”号的条款为实质性条款，必须满足，否则投标无效。未标注“▲”号的条款负偏离达3项以上（含3项）的，投标无效。

8.本采购项目所属行业：工业。

| 一、采购需求 |
| --- |
| 项号 | 采购内容 | 数量 | 功能目标要求及技术指标 |
| 1 | 三重串联四极杆气质联用仪 | 1台 | 一、具体用途：农残及其它有毒有害物质的痕量筛查和定量 二、技术规格和性能要求 1.工作条件 1.1电源:220V，50Hz 1.2温度:操作环境20 ℃-35℃ 1.3湿度: 操作状态25-50%，非操作状态20%-80% 2.性能指标 2.1 气相色谱仪 2.1.1柱箱 2.1.1.1柱箱温度：室温上5 ℃-450 ℃，19梯度/20平台程序升温 2.1.1.2升温速率：最大升温速度80 ℃/min，以0.01 ℃/min增加 2.1.1.3降温速率：从450 ℃降至50 ℃<220秒 2.1.1.4控温准确性：0.01 ℃ 2.1.2流路控制系统 2.1.2.1最大压力设定范围：0-148 psi 2.1.2.2压力设定精度：0.001 psi 2.1.2.3流量设定范围：0-1000 mL/min ▲2.1.2.4电子流量控制（EPC）：所有气路系统都需具备电子流量/压力控制功能，以提高重现性，最多可安装 8 个 EPC 模块，可控制多达 19 个 EPC 通道； ▲2.1.2.5自动液体进样被全面集成到主机控制中,可主动进行各部位气路泄露自动测试,自动（无人工）泄漏检测； ▲2.1.2.6故障出现后，系统自动提示故障排除方案，并弹出向导指引硬件排查，新用户可在该向导指引下进行排查； ▲2.1.2.7可监控空白样品基线波动情况，在出现空白异常时可提醒是否间断序列，防止珍贵样品受干扰而无法重测； ▲2.1.2.8更换衬管等耗材时，系统会自动进行进样口降温、压力关闭等操作，待更换完衬管后，可自动升温、开启压力； ▲2.1.2.9可直接远程连接气相色谱IP地址，实时监控仪器及样品序列状态。 2.2分流/不分流毛细管进样口 2.2.1 最高使用温度：≥ 400℃； 2.2.2 压力范围：0-100psi；进样口经过惰性处理，为惰性进样口，避免活性物质发生副反应或残留； 2.2.3 流量设定范围：0-200 ml/分钟N2，0-1250ml/分钟H2； 2.2.4 电子气路控制，电子参数设定压力、流速、线速度和分流比； 2.2.5 扳转式进样口：无需扳手即可维护隔垫和衬管； 2.2.6 有载气节省模式:可以减少气体消耗而不影响仪器的性能。 2.3多模式进样口或大体积进样口 2.3.1可编程电子参数设定压力、流速、分流比，电子流量控制隔垫吹扫，最大压力可到100psi ▲2.3.2最高使用温度450℃ 采用液氮 (可冷却至-150℃) 或干冰冷却 (可冷却至-50℃) ▲2.3.3进样口可以程序升温阶数不少于8阶 ▲2.3.4最大升温速率：最大升温速率不小于880℃/min 2.3.5 进样模式：热不分流模式、冷不分流模式、溶剂放空模式（投标文件中提供操作文件证明） ▲2.4具有柱中反吹功能，且反吹条件的优化和自由设定都由内嵌工作站的窗口直接完成，无需独立的软件进行。（投标文件中需提供软件中柱中反吹条件优化和设定窗口的截屏证明文件） 2.5液体自动进样器 ▲2.5.1 液体进样量范围：通常介于0.1-40 μL之间 ▲2.5.2 样品瓶位数：不少于165位 2.5.3进样速度：3种模式： 高速/低速/自定义速度，吸取样品深度可调 2.6 顶空自动进样器 ▲与气相色谱仪同一品牌，实现一体化控制和售后服务支持，优化的样品瓶的重叠加热能力； ▲2.6.1 面积重复性：<1.5 % RSD 2.6.2样品处理：≥10个样品位单一加热位置，铝块样品瓶加热炉； 兼容10 ml，20 ml，22 ml的样品瓶，无需适配器； 2.6.3进样方式： 2.6.3.1顶空进样系统采用阀和定量管的进样方式，标配的全电子气路技术； 2.6.3.2化学惰性的样品流路，每次分析间隔全自动地吹扫样品和放空管线。 2.6.3.3与毛细分流进样口，填充柱进样口，挥发物进样口，冷柱头进样口等连接 2.6.4仪器控制： 2.6.4.1可以通过抗化学腐蚀的仪器面板控制和监控，中英文多行显示。最多可以储存32个用户自定义的顶空方法和9个用户自定义的序列。 ▲2.6.4.2可以通过气相色谱（质谱）工作站软件控制、操作。 ▲2.6.4.3要求与气相色谱仪匹配，由气相色谱仪的同一厂家提供安装、售后服务，以保证系统的兼容性和售后服务的完整性 2.6.5温度控制： 2.6.5.1所有控温区（加热炉、阀和定量进样管、传输管线）都能单独温控，增量为1 ℃，实际温度精度为0.1 ℃ 2.6.5.2加热炉温度设定范围：35 ℃到210 ℃ 2.6.5.3阀和定量样品环温度设定范围：35 ℃到210 ℃ 2.6.5.4气相与顶空进样器间传输线的温度设定范围：35 ℃到250 ℃ 2.6.6气路控制 ▲2.6.6.1电子气路控制压力精度达到0.001 psi，范围为0到75.000 psi，增量为0.001 psi； 2.6.6.2流速控制精度达到0.01 mL/min，范围为0.0到200 mL/min，增量为0.01 mL/min； 2.7质谱部分 2.7.1 质量数范围：10-1000 m/z ▲2.7.2仪器检测限指标及灵敏度（验收指标）：IDL(MRM) ≤0.5fg ，2fg OFN 连续8次进样。 ▲2.7.3分辨率：0.4~4amu分辨可调 。 ▲2.7.4质谱应具备类似碰撞池氦气猝灭等消除高能He*的技术，以去除其引起的噪音（验收时提供厂家盖章的技术证明文件）。氦气消除气体流量范围在0~5.0 ml/min可调。 2.7.5 扫描速率：最大800个MRM/秒，最小SRM扫描时间：0.5ms 2.7.6无损灯丝设计，灯丝受长效保护，提高灯丝寿命，灯丝电流：0-280uA ▲2.7.7最大离子化能量：280eV （如不能达到，需配置两套离子源） 2.7.8离子源:配置EI源，独立控温，最高温度可到350˚C ▲2.7.9四极杆质量分析器：石英镀金共轭双曲面四极杆，能独立温控，最高可达 190℃(非预四极杆加热) （如不能达到，需配置1套GPC净化系统） 2.7.10气质接口温度: 独立控温，最高温度可到350℃ 2.7.11扫描功能:全扫描、子离子扫描、母离子扫描、中性丢失扫描、选择离子扫描模式、多反应扫描模式 2.7.12 质谱工作站同时具有分段扫描功能和dMRM功能，验收时提供软件截图证明。 2.7.13 待机状态下，气相需要更换色谱柱时，质谱无需泄真空或关机 ▲2.7.14 配备干泵。 2.8数据处理系统 ▲2.8.1 软件：软件必须与仪器高度兼容，无需另外安装其他插件或者辅助程序且具有审计追踪功能，气质串接软件应该同时包含中文和英文两种软件(验收时提供中文界面截屏文件) 2.8.2 通用谱库：NIST2020谱库和化学结构式库 (不少于30万张) ▲2.8.4二级质谱MRM数据分析应用套件：包含超过1100种农药和环境污染物的MRM数据库, 每个化合物提供经保留时间锁定的确切保留时间，同时每个化合物包含不少5个MRM离子对数据。同时还包含8种不同基质(至少包含多水、多糖、多淀粉、多色素、多油、高有机酸、茶叶和洋葱8种基质)中7000对MRM离子对信息，目标化合物自动查找软件、化合物自动分组软件、驰豫时间自动优化软件及应用方法开发用农药残留标准品溶液。（验收时提供超过7000对MRM的技术说明文件） 2.9 计算机: CPU 四核，单主频不低于3.2G/8G内存或以上/500G硬盘或以上/DVD-RW/19”LCD /激光打印机 3 基本配置要求 3.1三重串联四极杆气质联用仪主机(EI) 数量1 3.2 气相色谱主机 数量1 3.3 多模式进样口 (含电子流量控制) 数量 1 3.4 惰性分流不分流进样口 (含电子流量控制) 数量 1 3.5 液体自动进样器 数量 1 3.6 顶空自动进样器 数量1 3.7 涡旋式干泵 数量1 3.8 2020版NIST MS谱库 数量1 3.9 农药/环境污染物MRM数据库 数量1 3.10 色谱柱3根：非极性色谱柱（30 m，0.25 mm，0.25 µm）1根；极性色谱柱 （30 m，0.32 mm，0.25 um）1根； 中等极性色谱柱（30m, 0.25mm, 0.25um）1根 3.11 气相色谱仪安装工具包 数量1 3.12 大容量整合式捕集阱 数量1 3.13液体进样瓶（2 mL，100个/包，透明） 数量10 3.14液体进样瓶（2 mL，100个/包，棕色） 数量2 3.15 顶空钳口样品瓶（20 mL，23 × 75 mm） 数量500 3.16 顶空瓶钳口盖（20 mm） 数量500 3.17 手拧式色谱柱螺母（用于MS端） 数量1 3.18 进样口密封垫 数量50 3.19 离子源灯丝 数量2 3.20 灯丝组件 数量2 3.21 不分流超高惰性低扩散滤芯衬管 数量5 3.22 气体净化过滤器 数量1 3.23 密封条套件（用于干泵） 数量1 3.24 分流超高惰性衬管 数量 5 3.25 石墨密封垫圈 数量40（用于0.32mm内径色谱柱10个，0.25mm内径色谱柱30个） 3.26 手拧式色谱柱螺母（用于气相色谱端） 数量1 3.27 启盖钳（用于20 mm瓶盖） 数量1 3.28 封盖器（用于20 mm瓶盖） 数量1 3.29 1/8英寸铜管，50英尺 数量1 3.30 高纯氦气（含钢瓶和减压阀） 数量1 |
| 2 | 电子分析天平 | 1台 | 一、技术参数 1. 最大称量值、可读性：220 g/81 g、0.1mg/0.01mg。 2.重复性(sd)(加载处)（极限值）：≤0.1 mg (200 g)；重复性(sd)(5%加载) （极限值）：≤0.02 mg。 3. 线性误差（极限值）：≤0.2mg.。 4. 灵敏度漂移（校验砝码）（极限值）：≤0.8mg（校验砝码：200g）。 5. 灵敏度温度漂移（极限值）：≤0.00015%/°C（温度范围为10…30 ℃）。 6. 灵敏度稳定性（极限值）：≤0.0002%/a（a =年）。 ▲7. 最小称量值(5%加载，符合 USP) （典型值）：≤20 mg；最小称量值(5%加载，k=2，U=1%)（典型值）：≤2 mg。 二、性能指标 ▲1. 天平采用高精度高分辨率后置式传感器，内置两组校正砝码。 2. 具有中文界面的TFT彩色触摸屏，方便天平称量菜单和参数设置等操作。 ▲3. 天平具备状态指示灯，通过颜色直观的显示天平的状态。 4. 全金属机架，具有良好的抗过载保护性能。 5. 动态图形显示，直接显示天平已使用的称量范围。 ▲6. 专业级全自动校准技术，温度漂移和时间设置触发的自动内置砝码校正和线性校正。 7. 水平向导，在天平未处于水平时提供警告，并在触摸屏上显示完整的说明和红/绿色实时图形化水平泡。 8. 最小称量值功能，提供符合质量法规的称量帮助。 9. 显示屏塑料保护罩，避免散落样品的腐蚀。 10. 可移动分离的显示控制终端，方便天平使用。 ▲11. 天平采用悬挂式网格秤盘。 ▲12. 测试管理器内置固件中进行符合SOP的日常测试。 13. 玻璃防风罩无需外用工具可完全可拆卸、清洗，实现快速清洁。 14. 内置称量应用程序：基础称量、统计功能、配方称量、计件称量、百分比称量、密度测定、差重称量、滴定应用、移液器测试。 ▲15. 金属篮易巧称量件，安全放置去皮容器，并有效屏蔽静电荷影响。 16. 天平内置优化天平适应性的称量参数设置，满足不同称量环境要求。 17. 标配1个以太通讯接口和四个usb接口，方便连接打印机、电脑等外围设备。 19. 天平具有下挂称量功能和防盗装置连接点。 20. 符合GxP规范的称量结果输出，获得完整的、可追溯的称量信息。 21. 可通过英特网下载e-Loader II软件，实现天平软件的即时更新。 22. 具有丰富的选配件可供选择：易巧称量组件、去静电装置、Smart Tag RFID标签、SmartSample™ 、EasyScanTM选配件方便满足各类应用。 ▲23.由内置电极驱动的自动防风门，能够实现自动开关门，还可以通过内部程序控制防风罩开关的幅度，可以从0-100%之间无极切换。 三、配置 1. 天平主机1台 2. 独立于主机之外中文彩色触摸控制屏操作终端1个 3. 悬挂式网格秤盘1个 4. 承水盘1个 5. 操作终端的保护罩1个 6. 成套防风罩门和显示操作终端支座1套 7. 清洁刷1把 8. 金属篮易巧称量件1个 |
| 3 | 示差折光检测器 | 1台 | 一、技术参数 ▲1．池体积：8mL 2．折射率：1-1.75 ▲3．采集频率：74Hz ▲4．短期噪声：≤1.25 x 10-9 RIU 5．漂移≤200x10-9 RIU/Hour 6．温度控制：室温-55℃；独立温度控制，保证检测器温控均匀 7．时间编程：色谱峰极性，峰宽 8．阀功能：自动冲洗阀及自动溶剂回收阀 ▲9 . 与现有安捷伦1260 prime液相色谱仪适配，实现一体化控制和售后服务支持。 二、配置 1.示差折光检测器。数据采集速率最高达 72 H z，配备集成式 8 µL 标准流通池。 2. 聚苯乙烯标样,，预称量校准试剂盒 3. 色谱柱,凝胶色谱柱，7.5mm×300mm，5µm 4. 色谱柱,凝胶色谱柱，7.5mm×300mm，10µm |
| 4 | 气相色谱仪 | 1台 | 一、环境条件 1．工作条件： 1.1操作环境温度：15–35℃ 1.2操作环境湿度：5%–90% 二、仪器性能参数 2.1气相色谱仪主机： ▲2.1.1 整体性能：保留时间重现性<0.008%，峰面积重现性＜0.5% RSD ▲2.1.2 具备远程智能访问功能，可从任何浏览器（平板电脑、笔记本电脑或台式机）进行访问，无需色谱工作站即可编辑 GC 方法和序列 2.1.3 最多可装4个检测器 ▲2.1.4 具有不小于五个气相色谱柱智能钥匙和三个 USB 端口 ▲2.1.5 最多支持 10 个阀：(4个阀可位于加热阀箱内，2个不加热适用于低功率应用的阀，4个由单独的外部触点闭合供电的阀) 2.2 柱温箱 2.2.1 温度范围：室温以上5˚C~450˚C，温度设置分辨率：0.1°C ▲2.2.2最大升温速度120 ˚C/min，可拓展至：700˚C/min 2.2.3温度稳定性；当环境温度变化1˚C时，优于0.01˚C 2.2.4程序升温：19阶20平台，可程序降温 ▲2.2.5可以安装八个EPC 模块，提供19个通道的EPC 控制 2.3 分流/不分流毛细管柱进样口 2.2.1可编程设定压力、流速、分流比 2.2.2快速扳转系统，更换衬管无需要拆卸螺丝 2.2.3 最高使用温度400˚C 2.2.4 流量设定范围：0-500ml/min（以N2为载气时），0-1250ml/min（以H2，He为载气时） 2.4 顶空自动进样器 ▲与气相色谱仪同一品牌，实现一体化控制和售后服务支持； ▲2.4.1 面积重复性：<1.5% RSD 2.4.2样品处理：≥10个样品位单一加热位置，铝块样品瓶加热炉； 兼容10ml，20ml，22ml的样品瓶，无需适配器； 2.4.3进样方式： 2.4.3.1 顶空进样系统采用阀和定量管的进样方式，标配的全电子气路技术； 2.4.3.2 化学惰性的样品流路，每次分析间隔全自动地吹扫样品和放空管线。 2.4.3.3 与毛细分流进样口，填充柱进样口，挥发物进样口，冷柱头进样口等连接 2.4.4仪器控制： 2.4.4.1可以通过抗化学腐蚀的仪器面板控制和监控，中英文多行显示。可以储存多达32个用户自定义的顶空方法；同时可以储存多达9个用户自定义的序列。 ▲2.4.4.2可以通过气相色谱（质谱）工作站软件控制、操作。 ▲2.4.4.3要求与气相色谱仪匹配，由气相色谱仪的同一厂家提供安装、售后服务，以保证系统的兼容性和售后服务的完整性 2.4.5分析条件： 2.4.5.1温度控制： 2.4.5.1.1 所有控温区（加热炉、阀和定量进样管、传输管线）都能单独温控，增量为1°C，实际温度精度为0.1 °C 2.4.5.1.2 加热炉温度设定范围：35°C到210°C 2.4.5.1.3阀和定量样品环温度设定范围：35°C到210°C 2.4.5.1.4 气相与顶空进样器间传输线的温度设定范围：35°C到250°C 2.4.5.2气路控制 ▲2.4.5.2.1电子气路控制压力精度达到0.001psi，范围为0到75.000psi，增量为0.001psi； 2.4.5.2.2 流速控制精度达到0.01mL/min，范围为0.0到200mL/min，增量为0.01 mL/min； 2.5 液体自动进样器 ▲2.5.1与气相色谱仪为同一品牌，仅一根电缆连接，可自行在10s内变换前后进样口位置，快速为前后进样口进样，无需定位校准，可实现双塔双柱功能，为了提高进样精度和稳定性，进样针为固定取样，不采用摆臂式取样 ▲2.5.2样品位数：50位以上 2.5.3进样量范围：0.1-50ul 可调 2.5.4进样量线性：≥99% 2.5.5最快进样速度：0.1s 2.5.6可升级用于样品的液体进样、三层夹层进样等 2.6 氢火焰离子检测器（FID） 2.6.1最低检测限：<1.2pg C/s 2.6.2最高温度450°C 2.6.3线性动态范围：>107 ▲2.6.4数据采集速率：＞900 Hz 2.6.5具有灭火自动检测和自动重新点火功能 2.7 微池电子捕获检测器（Micro-ECD） 2.7.1温度范围：400℃ ▲2.7.2检测下限：3.8 fg/sec（林丹） ▲2.7.3动态范围：对林丹> 5×104 2.7.4数据采集速率：最大50Hz 三、软件及工作站 3.1软件：中文原版软件，Win 10 操作环境 3.2软件可反控仪器 3.3软件具备早期维修反馈功能（EMF），实时仪器监控和智能诊断功能 3.4软件图象化，灵活简单，操作易学。 3.5软件具备智能监控和诊断功能 四、维护和支持服务 4.1 集成的早期维护计数器有助于完成计划性维护，还能有效避免不必要的停机时间 4.2 在仪器按键板的显示器和数据显示器上显示仪器事件或停机 4.3 远程诊断 4.4 性能验证服务 4.5简单的部件识别和部件号查找软件（单机软件，不需要安捷伦 CDS） 五、配置要求 5.1气相色谱主机 数量1 5.2分流/不分流进样口 数量2 5.3氢火焰离子化检测器（FID） 数量1 5.4微电子捕获检测器（Micro-ECD） 数量1 5.5液体自动进样器 数量1 5.6顶空进样器 数量1 5.7工作站软件 数量1 5.8氮气捕集阱，1/8 英寸，250 psig 数量1 5.9 20mL铝质瓶盖 数量100 5.10 20m铝制顶空进样瓶及瓶盖 数量500 5.11 2mL样品瓶及瓶盖 数量500 5.12顶空评估标样 数量1 5.13启盖钳 数量1 5.14封盖钳 数量1 5.15铜连接管,铜管，1/8 英寸 × 2.1 mm，50 英尺 数量1 5.16 FID测试标样 数量1 5.17安装工具包 数量1 5.18石墨垫圈 数量10 5.19柱螺帽 数量6 5.20进样口衬管，超高惰性 数量10 5.21橡胶O形圈 数量20 5.22不粘连 BTO 进样隔垫 数量100 5.23 ALS 进样针，10 µL 数量5 5.24 FID喷嘴 数量1 5.25色谱柱，中等极性色谱柱，30m，0.25mm，0.25µm 数量1 5.26色谱柱，弱极性偏中等极性柱，30 m，0.25 mm，1.40 µm 数量1 5.27色谱柱，弱极性偏中等极性柱，30 m，0.25 mm，0.50 µm 数量1 |
| 5 | 固相萃取装置 | 1台 | 一、技术参数 1．整机采用有机玻璃制作。 2.真空槽采用特硬玻璃模具成形，其壁厚均匀故可承受-0.085Mpa以上的高负压。 3.萃取柱托盘采用特高分子材料制成。 4.内部试管架由聚四氟制成。 ▲5.孔数：20位，含16×100mm试管支架 6.气孔控制方式：独立控制 7.压力显示：2个，装置上1个，真空提取泵上1个 ▲8.流量阀控制：20个 9. 配两个表头和压力调节器的SPE真空泵 二、配置清单 1、真空提取装置 1套 2、真空泵 1套 3、针阀 1包，20个/包 |
| 6 | 恒温恒湿培养箱 | 1台 | 1.内腔体积：108升。 2.材质：箱体外部采用压花不锈钢材质，耐酸碱，抗腐蚀，易清洗，可完全回收利用。 3.温度： 3.1采用气套式加热系统； 3.2电子模糊PID温度控制器，两个四线制Class A PT100温度传感器交互工作，一个损坏即发生报警，不影响箱体工作； 3.3控温范围：不带湿度和光照时为-10℃～60℃，带湿度或光照是为+10℃～60℃；温度稳定性：0.1℃。 ▲3.4加热平衡功能，用于根据特定要求可调整上部和下部加热组之间热量输出的分布。调整范围-50％至+50％之间。 ▲3.5多重过温保护：TB机械过温保护；出错时自动切断电源的继电器保护；基于设定值的自动安全保护功能ASF（包括高温和低温过温保护）； 4.湿度 4.1外置水箱，动态微电子处理器控制加湿和去湿。采用电容式湿度传感器精确测量，可控湿度范围：10%~80%rh，湿度稳定性：1%rh; 5.操作方便性 5.1外部有完全隔热的不锈钢门，内部有玻璃门，便于观察样品情况； ▲5.2双触摸屏控制的显示操作面板，所有参数均可以单手操作，方便易懂； 6.数据记录 ▲6.1内部数据记录器，存储容量至少10年，即使停电数据也不丢失，确保数据完整性。 ▲6.2连接电脑时，将数据同步到电脑上，实现双备份； 6.3数字计时器：在1分钟到99天23小时之间调节； 6.4可在触摸屏面板上直接查看最近7天箱体运行的数据曲线。 ▲7.远程控制功能 7.1可通过以太网连接电脑，用于读取箱体数据和对箱体实现远程控制； 7.2标配的软件通过电脑轻易实现多段温度曲线编程； ▲7.3通过软件将程序导入U盘，将U盘插入箱体USB接口，导入数据，实现运行编制的程序。 7.4通过U盘，把箱体运行的温湿度数据导出来，方便打印查看以及备案。 |
| 7 | 配套不锈钢实验台 | 10台（套） | 1、不锈钢实验台10张：不锈钢304#材质，规格1500*700*800*mm 2、配套实验凳10张：玻璃钢凳面，带升降气柱，固定五脚支架 |
| 8 | 台式蒸汽灭菌器 | 1台 | 1、蒸汽灭菌器内置自动监控、显示工作状态。 2、内置自动故障信息显示。 3、内置自动水质检测 4、双门锁设计，运行安全可靠 5、可多次强力预真空脉冲，确保灭菌可靠性。 6、灭菌温度和压力： 134°C，2.1bar 121°C，1.1bar 7、灭菌后自动干燥，且可调整干燥时间，器械干燥度低于0.2%，织物低于1%。 8、在应急情况下，设备允许在灭菌过程结束后，立即停止干燥过程，取出器械使用。 9、三种以上消毒灭菌程序设计可供选择，另外有Bowie&Dick测试程序和真空测试程序。 ▲10、腔体长度≥60cm，容量≥29升。 |
| 9 | 超声波洁牙机 | 1台 | 1. 最大输出功率：60VA。 2.电源电压：220V±22V。 3.超声波原理：软磁换能的磁致伸缩技术。 4.工作频率：42KHz±0.82KHz。 5.半偏移力：0.7±0.2N。 6.主振动偏移：0.02-0.04mm。 7. 输出控制方式：旋钮式。 8.自动供水系统：空心杯无刷电机驱动（保用时间≧3万小时）。 ▲9.可拆式无指控PEI手柄材料。 10.工作治疗器材质：医用钛合金TC4。 |
| 10 | 牙科种植机 | 1台 | 1.最大功率：150W。 2.电源：AC230V 50/60Hz。 3.裸马达转速：300-40000rpm。 4.可调扭矩：5Ncm-80Ncm。 5.供水系统：4档位可以调，50-150ml/min范围可以调节。 6.光源照度：30000lux。 7.配置：种植按压光纤弯机1把，骨磨引导器及牙科用软组织环切刀1套，五级钛强自攻性种植体，愈合基台，修复基台，转移杆，替代体各10枚。 |
| ▲二、商务最低要求表 |
| 质保期 | 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，除特别说明外，质保期不得少于1年，自设备验收合格并能正常使用之日算起。 |
| 交货时间及地点 | 1、交货时间：国产设备自签订合同之日起30天内安装调试完毕；进口设备自签订合同之日起60天内安装调试完毕 2、交货地点：南宁市内广西壮族自治区中医药研究院指定地点。 |
| 服务标准、服务效率、售后服务要求 | 1、送货上门，安装调试（仪器到货后1周内到用户处安装调试），负责培训1～2名操作人员至能完全独立操作及日常维护及相关费用。 2、保修期内仪器设备出现故障，在接到电话通知后，2小时内做出响应，8小时到达维修现场。一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决，否则须在二个工作日内提供与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的备用产品，以保证采购人的正常工作。 3、每半年一次定期回访以及对设备维护。 |
| 付款方式 | 1. 国产设备付款：合同签订之日起15个日历日内，采购人预付30%合同货款；其余70%合同货款在国内采购设备完成验收后15个日历日内一次性支付（无息）。每次付款前成交供应商开具相应发票给采购人。 2. 进口设备付款：合同签订之日起15个日历日内，采购人预付30%合同货款；其余70%合同货款在进口设备完成验收后15个日历日内一次性支付（无息）。每次付款前成交供应商开具相应发票给采购人。 |
| 履约保证金 | 履约保证金金额：按中标金额的5% 履约保证金递交方式：银行转账或电汇或其它政府采购法律法规允许的方式 备注：中标人在签订合同之前，足额提交履约保证金。未提交履约保证金的，不予签订合同。履约保证金自项目验收合格后，待中标供应商履行完质保义务后无息退还。 如供应商为小微企业，免收履约保证金。 |
| 投标报价要求 | 本项目报价包含本项目所有货物及服务内容、所涉及的设备、备品备件、工具、材料、实施、调试、验收、培训等各种费用和售后服务、税金、招标代理服务费及其它所有成本费用的总和。 |
| 三、投标人的资信要求表 |
| 政策性加分条件 | 符合节能环保等国家政策要求。 |
| 质量管理、企业信用要求 | 见本招标文件 “评标办法及评分标准”。 |
| 能力或业绩要求 | 见本招标文件 “评标办法及评分标准”。 |
| 四、采购人对项目的特殊要求及说明 |
| 采购人的特殊要求及说明 | 1.本项目第7项、第10项货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做无效标处理。 2.本项目第1至6项、8至9项货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品供应商必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。 3.在进口产品得分相同的情况下，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。 |
| 核心产品 | 本项目核心产品为第1项设备三重串联四极杆气质联用仪 |
| 参考品牌及型号规格 | 无 |
| 为落实政府采购政策需满足的要求 | 详见《采购需求》及《评标办法及评分标准》 |
| 规范标准 | 执行现行的强制执行的国家、行业、地方标准 |
| 验收标准、验收方法及方案 | 1.采购人对中标人提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场签收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，不合格的不予签收。 2.中标人交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。中标人不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。 3. 中标人需负责安装、调试，并培训采购人的使用操作人员，直到设备运行符合技术要求，采购人方可验收。 4.验收方案: （1）验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担，验收费用按固定金额人民币贰万元整计，报价时应考虑相关费用。 （2）本项目验收委托云之龙咨询集团有限公司（以下简称“代理机构”）组织实施，由验收小组对照招标文件的技术参数要求核对检验，如不符合招标文件的技术参数要求的，按合同约定执行，中标人承担所有责任和费用。招标人保留进一步追究责任的权利。 a.验收活动开始前，中标人应对货物作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为招标人收货验收和使用的技术条件依据。 b.因验收不合格的，需要再次组织验收的，由此产生相关成本费用由中标人承担。 （3）项目验收过程中，需委托第三方检测机构介入的，费用由中标人另行承担。 5. 其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。 |
| 其他技术及服务要求 | 无 |
| 五、其他 |
| 产品资料及说明文件 | 1、投标文件中提供投标产品厂家出具的技术确认函或技术说明书，以供评标时核对。当投标文件提供的仪器性能参数与该仪器生产商提供的性能参数不符合时，以后者为准。 ▲2、如投标产品为进口设备，投标人在投标文件中必须提供投标进口产品生产厂家或国内代理商出具的授权书复印件；如投标产品为国产设备，投标人在供货时必须提供投标产品生产厂家或国内代理商出具的授权书复印件，原件备查。 |
| ▲采购预算价及最高限价 | 详见《第一章公开招标公告》，投标报价超采购预算及最高限价（含单价最高限价）的投标无效。 |
| ▲医疗器械注册证 | 以上货物供应商所投产品属医疗器械管理范畴的，投标产品属第二、三类医疗器械产品的，投标文件中须按《医疗器械注册管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第4号）提供该设备有效的医疗器械注册证复印件加盖投标单位公章，否则投标无效。 |