中华人民共和国国家计量技术规范

JJF xxxx－xxxx

紫外分析仪校准规范

Calibration  Specification  for  UV  analyzers

（征求意见稿）

XXXX-XX-XX发布                              XXXX-XX-XX实施

国 家 质 量 监 督 检 验 检 疫 总 局 发 布

紫外分析仪校准规范

Calibration Specification for

### UV analyzer

归 口 单 位：全国光学计量技术委员会

主要起草单位：广东省计量科学研究院

山东省计量科学研究院

江苏省计量科学研究院

参加起草单位：湖北省计量测试技术研究院

上海嘉鹏科技有限公司

本规范委托全国光学计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

朱峻青（广东省计量科学研究院）

孔炜（山东省计量科学研究院）

张帆（江苏省计量科学研究院）

卢德润（广东省计量科学研究院）

参加起草人：

朱启乐（广东省计量科学研究院）

徐迅（湖北省计量测试技术研究院）

王培培（上海嘉鹏科技有限公司）

目    录

引  言 …………………………………………………………………………….. .Ⅱ

1 范围………………………………………………………………………………....1

2 引用文件……………………………………………………………………………1

3 术语和计量单位……………………………………………………………………1

4 概述…………………………………………………………………………………2

5 计量特性…………………………………………………………………………....2

6 校准条件…………………………………………………………………………....2

6.1 环境条件………………………………………………………………………….2

6.2 校准设备和配套设备……………………………………………………….……3

7校准项目与校准方法…………………………………………………………… …3

7.1 校准前检查…………………………………………………………………… …3

7.2峰值波长示值误差和光谱半宽度…………………………………………….… 3

7.3 紫外辐射照度…………………………………………………………………….4

7.4 辐照稳定性(反射式)……………………………………………………………..5

7.5 辐照不均匀性（透射式）…………………………………………………….…5

8校准结果的表述…………………………………………………………………….6

9 复校时间间隔………………………………………………………………………6

附录A原始记录推荐格式…………………………………………………………...7

附录B校准证书内页推荐格式……………………………………………. ……….9

附录C1紫外分析仪校准不确定度评定示例-峰值波长示值误差…….………….10

附录C2紫外分析仪校准不确定度评定示例-紫外辐射照度…………………..…12

引    言

JJF 1001《通用计量术语及定义》、JJF 1032《光学辐射计量名词术语及定义》、JJF 1059.1《测量不确定度评定与表示》、JJF 1071《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1094《测量仪器特性评定》、 GB 13962《光学仪器术语》共同构成本校准规范制定的基础性系列规定。本规范为首次发布。

# 紫外分析仪校准规范

# 1范围

本规范适用于利用紫外光源对物质进行照射后发出荧光，从而对物质进行观察、分析、摄影的各种紫外分析仪的校准。

2 引用文件

JJG 879-2015 紫外辐射照度计检定规程

JJF 1525-2015 氙弧灯人工气候老化试验装置辐射照度参数校准规范

GB/T 19258-2012 紫外线杀菌灯

QB/T 2989-2008紫外线高压汞灯紫外辐照度及电参数测量方法

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的

引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

3 术语和计量单位

3.1 紫外辐射  ultraviolet radiation

波长比可见辐射波长短的光学辐射。

注：通常将波长在100 nm和400 nm之间的紫外辐射细分为：

UV-A 315 nm～400 nm； UV-B 280 nm～315 nm； UV-C  100 nm～280 nm

3.2 相对光谱分布 relative spectral distribution

辐射量、光度量或光子量 的光谱分布与某一选定参考值R之比。R可以是该分布的平均值、最大值或者任意选定的值。

该量的符号为，单位为1。

3.3 峰值波长 peak wavelength

在一定谱段里，光强度（或透射比）为最大值时所对应的波长。

3.4 光谱半［值］宽度 spectral half-width

在峰值波长两侧光强度为最大值的一半时所对应的波长(或频率)之差值。

# 概述

当某种常温物质经紫外线或X射线照射，吸收光能后进入激发态，并且立即激发并发出出射光（一般在可见光波段）；而且一旦停止照射，发光现象也随之消失。具有这种性质的出射光被称之为荧光。紫外分析仪是荧光技术的应用，主要通过紫外灯灯管发出的光经滤光片滤去可见光，从而为样品分析提供了紫外辐射。紫外分析仪按照观测荧光方式不同分为反射式、透射式。反射式紫外分析仪常用波长为254nm和365nm，适用于各种不透明材料的荧光检测、分析。透射式紫外分析仪常用的除上述波长外，还有(280～320)nm中的波长, 适用于DNA、RNA电泳凝胶等透明样品的观察，拍摄。图1是紫外分析仪结构图。

a)反射式紫外分析仪结构图                    b）透射式紫外分析仪结构图

图1   紫外分析仪结构图

# 5  计量特性

紫外分析仪的计量特性包括:峰值波长示值误差、光谱半宽度、紫外辐射照度、辐照稳定性、辐照不均匀性。各项指标见表1。

表1

| 序号 | 技术指标 | 反射式 | 透射式 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 254nm | 365nm | (250≤λ≤380)nm |
| 1 | 峰值波长示值误差 | ±3nm | ±3nm | ±10nm |
| 2 | 光谱半宽度 | ≤20nm | ≤20nm | ≤40nm |
| 3 | 紫外辐射照度 | ≥30μW/cm2 | ≥80μW/cm2 | ≥300μW/cm2 |
| 4 | 辐照稳定性 | ≤10%/10min | ≤10%/10min | -------- |
| 5 | 辐照不均匀性 | ------- | ------- | ≤17.6% |

注：以上指标不适用于合格性判定，仅提供参考。

6   校准条件

6.1  环境条件

校准室温为(23±3)℃，湿度≤85%RH，仪器应放在暗室或遮光使用，无外部光线直射，校准仪器附近无强烈振动源。

6.2  校准设备和配套设备

6.2.1 光纤光谱仪

光谱仪通常采用光纤作为信号耦合器件，将被测光耦合到光谱仪中进行光谱分析,光谱仪的工作波长范围包含（200～400）nm；波长示值最大允许误差±1.0nm；分辨率≤2.0nm。

6.2.2 紫外辐射照度计

使用由法定计量部门出具校准证书的紫外辐射照度计：响应峰值波长为第4项中提及相应波段的紫外辐射照度计。

6.2.3 直尺

最小分度值:1mm。

6.2.4 紫外辐射防护设备。

6.2.5 铁架台

7   校准项目和校准方法

7.1  外观和通用技术要求的检查

紫外分析仪应有铭牌或标志，标明仪器型号、编号、制造厂等。紫外分析仪的光源采用紫外线灯管及一块透紫外滤光片组成。紫外灯管及滤光片外观透明洁净，表面应保持干燥清洁，不应有影响装配及紫外线透过的睱疵。通电后，紫外灯管应可正常点亮，各个灯管不应有频闪的现象。

7.2  峰值波长示值误差与光谱半宽度

7.2.1  峰值波长示值误差

首先开启光谱仪，打开测量光谱软件系统，扣除背景光谱，设置光强度的参考值；然后打开紫外分析仪的任一光源，把光谱仪的探测器置于光源平面下方，可以得到被测光源相对光谱分布图。光谱图可分辨被测光源在相应波长下的相对光强，相对光强最大值对应的波长为该光源的峰值波长,重复测量三次，按公式(1)得出峰值波长的示值误差。

（1）

式中:

—紫外分析仪光源峰值波长示值误差(nm)

—紫外分析仪光源峰值波长标称值(nm)

—紫外分析仪光源峰值波长3次测量结果的平均值(nm)

7.2.2  光谱半宽度

按照7.2.1方法,计算出此光源峰值波长两侧相对光强度为最大值的一半时所对应的波长值之差的绝对值为光谱半宽度,重复测量三次，按公式（2）取平均值为该光源的光谱半宽度。

（2）

式中:

—紫外分析仪被测光源光谱半宽度3次测量的平均值（nm）；

—第i次测量的被测光源光谱半宽度（i=1,2,3；单位为nm）

7.3  紫外辐射照度

反射式紫外分析仪，放置在暗室中或用黑布遮去周围亮光（样品台带有暗箱除外）。调节仪器上支架或使用铁架台使紫外分析仪的光源发光面与样品台平行。接通电源，打开任意其中一光源稳定10 min后，使用6.2.2中规定的紫外辐照度计，使探测器受光面正对光源发光面，并距离发光面几何中心下方（10～20）cm处。如光源为固定距离，则把探头放在样品台中间位置，同时屏蔽杂散光。

透射式紫外分析仪, 放置在暗室中或用黑布遮去周围亮光（样品台带有暗箱除外）。使用6.2.2中规定的紫外辐照度计，探测器放置在光源平面紫外滤光片的中心位置,探头受光面垂直朝下正对光源，同时屏蔽杂散光。

测量时人员需带上紫外线防护装备，每种光源重复测量三次紫外辐射，取平均值为该光源的紫外辐射照度值。

（3）

式中：

Ei——第i次测量的紫外辐射照度值（i=1,2,3；单位为μW/cm2）；

——3次测量的紫外辐射照度平均值（单位为μW/cm2）。

# 7.4 辐照稳定性(反射式紫外分析仪适用)

按照7.3的测量光源紫外辐照度的方法，紫外辐照计探头放在相应位置，开启光源稳定10min后，记录初始紫外辐射照度值，然后每隔2 min记录一次，共测量6次。按式(4)分别计算紫外分析仪每种紫外光源的10min稳定性。

（4）

式中：

Ei——第i次测量的辐射照度值（i=1,2,…，6；单位为μW/cm2）；

Emax——6次测量的最大辐射照度值（单位为μW/cm2）；

Emin——6次测量的最小辐射照度值（单位为μW/cm2）

7.5辐照不均匀性（透射式紫外分析仪适用）

透射式紫外分析仪辐照不均匀性校准方法采用三点法，测量位置1，2，3的位置示意图见图2，测量位置应在紫外滤色片发光面上有效区域内，且均匀分布。

图2

按图2 放置探测器，开启透射式紫外分析仪紫外光源，5min后开始测试，记录每个测量位置点的辐射照度值，求出辐射照度最大值与最小值按式（5）计算：

（5）

式中：

——透射式紫外分析仪辐照不均匀性（%）。

——最大辐射照度值（单位为μW/cm2）。

——最小辐射照度值（单位为μW/cm2）

8   校准结果表达

校准结果应在校准证书上反映。校准证书应至少包括以下信息：

- 标题：“校准证书”；

- 实验室名称和地址；

- 进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）

- 证书的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

- 客户的名称和地址；

- 被校对象的描述和明确标识；

- 进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期；

- 如果与校准结果的有效性和应用有关时，应对被校样品的抽样程序进行说明

- 校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

- 本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

- 校准环境的描述；

- 校准结果及测量不确定度的说明；

m) 对校准规范的偏离的说明；

n) 校准证书或校准报告签发人的签名、职务或等效标识；

o) 校准结果仅对被校对象有效的声明；

p）未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

9 复校时间间隔

复校时间间隔建议一般不超过1年，由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸因素所决定的,因此,送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。

附录A

原始记录推荐格式

| 原始记录编号 |  | 证书编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 送校单位 |  |
| 仪器名称 |  | 型号/规格 |  |
| 制 造 厂 |  | 出厂编号 |  |
| 校准依据 |  | 校准地点 |  |
| 标准器具/编号 |  | 有效期 |  |
| 环境条件 | 温度： ℃ 湿度： %RH |

一. 外观检查：

| 波长(nm) | 测量项目 | 测量值 （nm） | 平均（nm） | 示值误差(nm) | 测量不确定度 U ,（k=2）/(nm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 峰值波长 |  |  |  |  |  |  |
|  | 波长半宽度 |  |  |  |  | --------- | ------------ |
|  | 峰值波长 |  |  |  |  |  |  |
|  | 波长半宽度 |  |  |  |  | ---------- | ------------- |
|  | 峰值波长 |  |  |  |  |  |  |
|  | 波长半宽度 |  |  |  |  | ---------- | ------------- |

二. 峰值波长与波长半宽度

三．紫外辐射照度

| 波长(nm) | 探头位置 | 辐射照度 （μW/cm2） | 平均值 （μW /cm2） | 测量不确定度U ,（k=2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

（续）

| 波长(nm) | 测量值/ (μW/cm2) | 平均值(μW/cm2) | 稳定性 （%） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0min 1min | 2min | 4min | 6min | 8min | 10min 12min |  |  |

四．辐照稳定性（反射式）

五．辐照不均匀性（透射式）

| 波长（nm） | 不同位置辐射照度(μW/cm2) | 辐照不均匀性（%） |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |

校准证书号：

校        准：             核    验：          校准日期：  年  月  日

# 附录B

校准证书内页推荐格式

- 外观：

- 峰值波长与波长半宽度

| 波长（nm） | 峰值波长（nm） | 峰值波长示值误差（nm） | 光谱半宽度 （nm） | 峰值波长示值误差不确定度U (k=2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 辐射照度

| 波长（nm） | 探头位置 | 紫外辐射照度/ （μW/cm2） | 辐射照度不确定度U (k=2) |
| --- | --- | --- | --- |

- 辐照稳定性 （反射式）

| 波长（nm） | 辐照稳定性（%）/10min |
| --- | --- |

- 辐照不均匀性（透射式）

| 波长（nm） | 辐照不均匀性(%) |
| --- | --- |

附录C1

紫外分析仪校准不确定度评定示例-峰值波长示值误差

本校准方法是用光纤光谱仪测量紫外分析仪上相应紫外光源的峰值波长。测量三次取平均值与标称值比较得出峰值波长示值误差。下面以365 nm波长的紫外光源计算为例。

C.1.1 数学模型

（C. 1）

式中：  (( —波长示值误差；

—紫外分析仪紫外灯的峰值波长测量值（nm）；

—紫外分析仪紫外灯的峰值波长测量值（nm）

C.1.2 方差和灵敏系数

对公式C.1求偏导，则

（C. 2）

其中，灵敏系数c1=1，c2=1。

C.1.3 标准不确定度评定

测量峰值波长示值误差的不确定度分量包括被检紫外分析仪紫外灯峰值波长的测量重复性、光谱仪波长的示值误差组成。

C.1.3.1 光谱仪波长示值误差引入的不确定度

由于光谱仪波长示值最大允许误差±1.0nm，按均匀分布。

nm                    （C. 3）

C.1.3.2 光谱仪重复测量峰值波长引入的不确定度u2，

重复测量10次365nm波段光源峰值波长得到以下数据（单位：nm）：

| 365.52 | 365.52 | 365.52 | 365.52 | 366.32 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 366.32 | 366.32 | 366.32 | 366.32 | 366.32 |

Sn=0.41

实际测量三次， nm           （C. 4）

C.1.4 标准不确定度评定表

| 标准不确定度分量ui | 不确定度来源 | 标准 不确定度 | ci | ¦ci¦u(xi) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 光谱仪波长示值误差 | 0.577 | 1 | 0.577 |
|  | 光谱仪重复测量峰值波长 | 0.237 | 1 | 0.237 |

C.1.5 合成标准不确定度

nm   （C.5）

C.1.6 扩展不确定度

取，则

nm               （C.6）

可得到该仪器波长示值误差的测量不确定度nm(）。

附录C2

紫外分析仪校准不确定度评定示例-紫外辐射照度

本校准方法是用紫外辐照计测量紫外分析仪上相应紫外光源的辐照度。以波动性较大的透射式紫外分析仪300nm波段紫外光源为例，紫外辐射照计探头覆盖在紫外滤光片上，峰值波长为297 nm,不确定度为U=13%，k=2。

C.2.1 数学模型

（C.7）

式中：   —被检紫外辐照测量值（）；

— 紫外辐照度计测量紫外灯的平均值（）；

k— 紫外辐照度计的修正系数

C.2.2 方差和灵敏系数

公式C.1求偏导，则

（C.8）

其中，灵敏系数c1=，c2=。

两边除E，则可得出     （C.9)

C.2.3  测量不确定度分量

紫外辐照度测量结果不确定度由紫外辐照计修正系数引入标准不确定度、紫外辐照度重复测量、紫外辐照度计余弦误差、非线性误差引入的标准不确定度、紫外光源的不稳定性、杂散光、辐射的均匀性引入标准不确定度组成。

C.2.3.1 紫外辐射照度计修正系数引入的标准不确定度

根据证书，紫外辐射照度计修正系数扩展不确定度为Urel=13% ，k=。

则                      （C.10）

C.2.3.2 紫外辐射照度重复测量引入的标准不确定度

用峰值响应波长为297的紫外辐照计重复测量10次光源辐照度得到以下数据（单位：μW/cm2）：

| 494 | 496 | 498 | 497 | 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 499 | 500 | 498 | 499 | 500 |

实际测量三次，    （C.11）

C.2.3.3 紫外辐射照度计余弦误差引起的测量不确定度

紫外辐射照度计余弦误差引入的测量不确定度。

C.2.3.4 紫外辐射照度计非线性误差引入的测量不确定度

根据紫外辐射照度计规程非线性误差最大为±2.5%, 均匀分布。

则非线性误差引入的测量不确定度         （C.12）

C.2.3.5 紫外灯的稳定性引入重复性测量的不确定度分量

在校准时，由于温度的变化引起紫外灯的起伏、漂移引起标准紫外辐照计读数的不稳定性。每隔1min，记录紫外辐射照度显示值（=1，2，…,10）,计算10次测量值的相对标准偏差,即为紫外灯的稳定性引入辐照度重复测量标准不确定度,测量数据如下:

300nm波段光源不稳定数据表（n=10，单位：）

| 494 | 490 | 484 | 480 | 475 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 470 | 468 | 465 | 462 | 460 |

（C.13）

C.2.3.6 校准光路中的杂散辐射带来的测量不确定度

来自周围环境中的杂散辐射引起的测量不确定度为1.00%

C.2.3.7 辐射不均匀性带来的测量不确定度

由于近距离测量导致辐照不均匀带来的测量不确定度。

C.2.3.8 紫外辐射照度测量平均值标准不确定度评定表

| 标准不确定度分量 | 不确定度来源 | 标准 不确定度 | ci | ¦ci¦u(xi) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 修正系数的不确定度 | 6.5% | 1 | 6.5% |
|  | 紫外辐照计重复测量引入的测量不确定度 | 0.23% | 1 | 0.23% |
|  | 紫外辐射计余弦误差引 入的测量不确定度 | 1.50% | 1 | 1.50% |
|  | 紫外辐射计非线性误差 引起的测量不确定度 | 1.44% | 1 | 1.44% |
|  | 紫外灯稳定性引入的测量不确定度 | 2.49% | 1 | 2.49% |
|  | 校准光路的杂散辐射引入的测量不确定度 | 1.00% | 1 | 1.00% |
|  | 辐照不均匀引入的测量不确定度 | 1.50% | 1 | 1.50% |

C.2.4   合成相对不确定度

（C.14）

C.2.5   扩展不确定度

取，则

≈15%                                  (C.15)

# Text boxes

JJF××××-××××

操作台

紫外滤光片

紫外光源

透明样品

紫外光源

紫外滤光片

不透明样品

操作台

JJF×××-××××