# JJF

中华人民共和国国家计量技术规范

## JJF -

丙烯腈气体检测仪校准规范

Calibration Specification for Gas Detectors of

Acrylonitrile

（征求意见稿）

××××-××-××发布           ××××-××-××实施

国家市场监督管理总局发布

JJF-

丙烯腈气体检测仪校准规范

Calibration Specification for Gas Detectors

of Acrylonitrile

归 口 单 位： 全国环境化学计量技术委员会

主要起草单位： 甘肃省计量研究院

广州计量检测技术研究院

济宁市计量测试所

参加起草单位：

本规范委托全国环境化学计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

施力予 (甘肃省计量研究院)

何  欣（广州计量检测技术研究院）

孙  文 (济宁市计量测试所)

杨峻涛 (甘肃省计量研究院)

参加起草人：

目录

引言…………………………………………………………………………………………（Ⅱ）

1  范围………………………………………………………………………………………（1）

2  概述………………………………………………………………………………………（1）

3  计量特性…………………………………………………………………………………（1）

3.1  示值误差………………………………………………………………………………（1）

3.2  重复性…………………………………………………………………………………（1）

3.3  响应时间………………………………………………………………………………（1）

3.4  报警功能………………………………………………………………………………（1）

3.5  漂移……………………………………………………………………………………（1）

4  校准条件…………………………………………………………………………………（1）

4.1  环境条件………………………………………………………………………………（2）

4.2  校准用计量器具及配套设备…………………………………………………………（2）

5  校准项目和校准方法……………………………………………………………………（2）

5.1  仪器的调整……………………………………………………………………………（2）

5.2示值误差…………………………………………………………………………………（2）

5.3重复性……………………………………………………………………………………（3）

5.4响应时间…………………………………………………………………………………（3）

5.5报警功能…………………………………………………………………………………（3）

5.6漂移………………………………………………………………………………………（3）

6  校准结果表达……………………………………………………………………………（4）

7  复校时间间隔……………………………………………………………………………（4）

附录A  丙烯腈气体检测仪校准记录………………………………………………………（5）

附录B  证书内页格式………………………………………………………………………（6）

附录C  丙烯腈气体检测仪示值误差的测量不确定度评定………………………………（7）

# 引言

本规范的制定参考了GB 12358—2006《作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求》及GB 50493—2009《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》等技术法规。

本规范为首次制定。

丙烯腈气体检测仪校准规范

1  范围

本规范适用于量程不大于100μmol/mol的丙烯腈气体检测仪（以下简称仪器）的校准。

2  概述

丙烯腈气体检测仪适用于作业场所中丙烯腈气体浓度的检测和报警。仪器的检测原理主要有电化学原理和PID原理等。仪器主要由检测单元、信号处理单元、报警单元、显示单元等部分组成。按照采样方式可分为吸入式和扩散式，按照使用方式可分为固定式和便携式。

3  计量特性

3.1  示值误差

绝对误差：±1.0 μmol/mol；

相对误差：±20%。

以上满足其中之一即可。

3.2  重复性

重复性不大于5%。

3.3  响应时间

PID原理的响应时间不大于60s；

电化学原理的响应时间不大于180s。

3.4  报警功能和报警动作值

具有报警功能的仪器，在其测量范围内应具有报警设定值，当仪器示值达到报警设定值时，应有声、光或振动报警。

3.5  漂移

3.5.1零点漂移：±1.0 μmol/mol。

3.5.2量程漂移：±5%FS。

注：以上各项指标不是用于合格性判别，仅作参考。

4  校准条件

4.1环境条件

4.1.1环境温度：（0~40）℃。

4.1.2相对湿度：≤85 %。

4.1.3工作环境应无影响仪器正常工作的电磁场及干扰气体，校准现场应保持通风并采取安全措施。

4.2校准用计量器具及配套设备

4.2.1气体标准物质

氮中或空气中丙烯腈有证气体标准物质，相对扩展不确定度不大于2%，k=2。

当采用气体稀释装置时，稀释后的标准气体的相对扩展不确定度应满足上述要求。

4.2.2零点气体：采用纯度为99.999%的氮气或清洁空气。

4.2.3电子秒表：最大允许误差不超过±0.10s/h。

4.2.4流量计：测量范围（0~1.5）L/min，准确度级别不低于4级。

4.2.5减压阀及气体管路：应使用不易与丙烯腈气体发生反应或吸附的材质，如不锈钢阀和聚四氟乙烯管路。

5  校准项目和校准方法

5.1仪器的调整

按照仪器说明书的要求对仪器进行预热，预热稳定后，按图1所示连接气体标准物质、流量计和被校仪器。校准泵吸式仪器时，必须保证旁通流量计有气体放出。校准扩散式仪器时，应按照仪器使用说明书的要求调节流量。若仪器说明书中没有明确要求，则流量一般控制在（500±50）mL/min。用零点气体调整仪器的零点，用满量程50%的气体标准物质调整仪器的示值（若有需要，则应多次通入浓度约为50%的气体标准物质，调整仪器示值）。

流量计

旁通流量计

被检仪器

气体标准物质

图1 仪器校准示意图

放空

5.2 示值误差

依次通入浓度约为满量程20%、50%、80%的气体标准物质，待示值稳定后，记录仪器示值，每个浓度点重复测量3次，取三次示值的算术平均值C作为仪器各浓度点的示值，按式（1）或式（2）计算各浓度点的示值误差或。

ΔC=C−Cs                          （1）

ΔC，=C−CsCs×100%                       （2）

式中：

——3次示值的算术平均值，µmol/mol；

Cs——气体标准物质浓度值，µmol/mol。

5.3重复性

通入零点气体使仪器示值回零，通入浓度约为满量程50%的气体标准物质，待示值稳定后，记录仪器示值u2(ΔC')=c'12⋅u2(C)+c'22⋅u2(Cs)。重复测量6次，重复性以单个测量值的相对标准偏差表示。按式（3）计算仪器的重复性。

sr=1Ci=16(Ci−C)26−1×100%                    （3）

式中：Ci —仪器第i次测量的示值，µmol/mol；

CS—6次仪器示值的算术平均值，µmol/mol；

5.4响应时间

通入零点气体使仪器示值回零，通入浓度约为满量程50%的气体标准物质，待示值稳定后，读取仪器示值，撤去气体标准物质，待仪器回零后，再通入上述浓度的气体标准物质，同时启动秒表，待仪器显示值到达稳定示值的90%时停止计时，记录秒表读数，重复测量3次，取3次测量值的算术平均值作为仪器的响应时间。

5.5报警功能和报警动作值

通入浓度约为报警设定值1.5倍的气体标准物质，当示值超过报警设定值时，观察仪器声、光或振动报警功能是否正常，并记录仪器报警时的示值。

5.6漂移

仪器的漂移包括零点漂移和量程漂移。

通入零点气体使仪器示值回零，读取稳定示值记为CS，再通入浓度约为满量程80%的气体标准物质，读取稳定示值记为3.0%2。对便携式仪器连续运行1h，每间隔15 min通入零点气体读取仪器稳定示值C，再通入上述气体标准物质读取仪器稳定示值C（i=1,2,3,4）；固定式仪器连续运行4h，每间隔1h重复上述步骤1次。

按式(4)计算零点漂移，取绝对值最大的sr=1Ci=16(Ci−C)26−1×100%，作为仪器的零点漂移。

ΔZi=Cso−Czo                         （4）

按式(5)计算量程漂移，取绝对值最大的urel(C)=sr3作为仪器的量程漂移。

ΔSi=(Csi−Czi)−(Cso−Czo)R×100%FS                （5）

式(4)与式(5)中：R—仪器满量程，µmol/mol。

6  校准结果表达

校准结果应在校准证书或校准报告上反映，校准证书或报告至少包括以下信息：

a)  标题，如“校准证书”或“校准报告”；

b)  实验室名称和地址；

c)  进行校准的地点（如果不在实验室内进行校准）；

d)  证书或报告的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

e)  送校单位的名称和地址；

f)  被校对象的描述和明确标识；

g)  进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的

接受日期；

h)  如果与校准结果的有效性应用有关时，应对被校样品的抽样程序进行说明；

i)  校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

j)  本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

k)  校准环境的描述；

l)   校准结果及测量不确定度的说明；

m)  对校准规范的偏离的说明；

n)  校准证书或校准报告签发人的签名、职务或等效标识；

o)  校准结果仅对被校对象有效的声明；

p)  未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

7  复校时间间隔

由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等因素所决定，因此送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔，建议不超过6个月。如果对仪器的检测数据有怀疑或仪器更换主要部件及修理后应对仪器重新校准。

附录A

丙烯腈气体检测仪校准记录

送校单位：		                     	证书编号：

仪器名称：                         	制造厂商：

仪器型号：		          	仪器编号：	             	测量范围：

校准环境温度：          ℃相对湿度：         %  校准地点：

校准使用的主要设备：

1、示值误差

| 气体标准物质浓度值/(μmol/mol) | 示值1 (μmol/mol) | 示值2 (μmol/mol) | 示值3 (μmol/mol) | 平均值 (μmol/mol) | 绝对误差 (μmol/mol) | 相对误差 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2、响应时间

| 气体标准物质浓度值/(μmol/mol) | 响应时间测量值/(s) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 响应时间 |

3、重复性

| 气体标准物质浓度值/ (µmol/mol) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4、报警功能及报警动作值

| 报警功能 |  |
| --- | --- |
| 报警设定值/ (µmol/mol) | 报警动作值/ (µmol/mol) |

5、漂移

| 时间 | 0h 0min | 1h 15min | 2h 30min | 3h 45min | 4h 60min | ΔZmax | ΔC'=C−CSCS×100%max |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 零点/ µmol/mol |  |  |  |  |  |  |  |
| 示值/ µmol/mol |  |  |  |  |  |  |  |

示值误差校准结果的不确定度：U=       (k=2)

校准员：				核验员：				校准日期：

附录B

证书内页格式

校准结果

| 校准项目 | 校准结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 示值误差 | 气体标准物质浓度值/ (µmol/mol) | 仪器示值/ (µmol/mol) | 示值误差 |
| 重复性 |  |  |  |
| 响应时间 |  |  |  |
| 报警功能及报警动作值 |  |  |  |
| 零点漂移 |  |  |  |
| 量程漂移 |  |  |  |

示值误差校准结果的不确定度：U=       (k=2)

附录C

示值误差的测量不确定度评定

C.1  概述

C.1.1环境条件：符合本校准规范规定的环境条件。

C.1.2测量标准：丙烯腈气体标准物质：不确定度为Urel=2%，k=2。

C.1.3被校仪器：丙烯腈气体检测仪。测量范围：（0～10）µmol/mol及（0～100）µmol/mol。

C.1.4测量方法：按照仪器使用说明书中的要求，分别通入零点气体和浓度约为满量程80%的气体标准物质，调整仪器的零点和示值。再分别通入浓度约为满量程20%、50%、80%的气体标准物质，待仪器示值稳定后，记录仪器示值，重复测量3次。3次示值的算术平均值与气体标准物质浓度值的差值为该仪器的示值误差。

C.2测量模型

示值误差测量模型：

ΔC=C__−Cs                     （C.1）

——示值误差，µmol/mol；

——3次示值的算术平均值，µmol/mol；

——气体标准物质浓度值，µmol/mol。

C.3  方差和灵敏系数

uc2(ΔC)=(∂ΔC∂C)2u2(C)+(∂ΔC∂Cs)2u2(Cs)           （C.2）

灵敏系数：

则：                          uc2(ΔC)=u2(C)+u2(Cs)                 （C.3）

C.4测量不确定度来源

C.4.1  丙烯腈气体标准物质的定值不确定度分量。

C.4.2  环境条件、人员操作、流量控制、取样系统吸附和被校仪器等各种随机因素,体现在仪器的测量重复性引入的不确定度分量。

C.5标准不确定度评定

C.5.1丙烯腈气体标准物质的标准不确定度分量的评定

采用的丙烯腈气体标准物质，其定值相对扩展不确定度为2%。包含因子k=2。则气体标准物质的定值不确定度引入的标准不确定度为：

对于量程10µmol/mol的仪器：

校准点2.0 µmol/mol：u(Cs)=0.02µmol/mol

校准点5.0 µmol/mol：u(Cs)=0.05µmol/mol

校准点8.0 µmol/mol：u(Cs)=0.08µmol/mol

对于量程100µmol/mol的仪器：

校准点20.0 µmol/mol：u(Cs)=0.20µmol/mol

校准点50.0 µmol/mol：u(Cs)=0.50µmol/mol

校准点80.0 µmol/mol：u(Cs)=0.80µmol/mol

C.5.2  环境条件、人员操作、被校仪器等各种随机因素，体现在仪器的测量重复性引入的标准不确定度分量的评定

对于测量范围为（0～10）µmol/mol的仪器依次通入浓度约为2.0 µmol/mol、5.0 µmol/mol、8.0 µmol/mol的丙烯腈标准气体，重复测量10次。对于测量范围为（0～100）µmol/mol的仪器依次通入浓度约为20.0 µmol/mol、50.0 µmol/mol、80.0 µmol/mol的丙烯腈标准气体，重复测量10次。具体测量数据列于表C.1

表C.1  各校准点测量数据

测量范围（0～10）µmol/mol                                单位：µmol/mol

| 气体标准物质浓度值 | 仪器示值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.02 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.7 |
| 5.00 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 4.5 |
| 7.97 | 7.8 | 7.9 | 7.7 | 7.8 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.4 | 7.4 |

测量范围（0～100）µmol/mol                                   单位：µmol/mol

| 气体标准物质浓度值 | 仪器示值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 20.0 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 16 | 17 | 16 | 16 |
| 49.8 | 48 | 48 | 46 | 47 | 48 | 46 | 45 | 44 | 43 | 44 |
| 80.5 | 77 | 74 | 76 | 76 | 75 | 72 | 73 | 72 | 75 | 72 |

各校准点分别按式(C.4)计算标准偏差，相应各校准点的标准不确定度可按式(C.5)计算

(C.4)

(C.5)

注：本规范规定, 每个校准点重复测量3次，取算术平均值作为仪器示值，故n=3。

各校准点的标准偏差与标准不确定度的计算结果见表C.2

表C.2  各校准点的标准偏差与标准不确定度的计算结果

测量范围（0～10）µmol/mol

| 气体标准物质浓度值/µmol/mol | 仪器示值平均值/µmol/mol | /µmol/mol | /µmol/mol |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.02 | 1.81 | 0.08 | 0.05 |
| 5.00 | 4.72 | 0.12 | 0.07 |
| 7.97 | 7.62 | 0.18 | 0.11 |

测量范围（0～100）µmol/mol

| 气体标准物质浓度值/µmol/mol | 仪器示值平均值/µmol/mol | /µmol/mol | /µmol/mol |
| --- | --- | --- | --- |
| 20.0 | 17.0 | 0.82 | 0.48 |
| 49.8 | 45.9 | 1.86 | 1.08 |
| 80.5 | 74.2 | 1.88 | 1.09 |

C.6合成标准不确定度

C.6.1  标准不确定度汇总

标准不确定度汇总于表C.3。

表C.3标准不确定度一览表

测量范围（0～10）µmol/mol单位：µmol/mol

| 标准不确定度分量 |  | 不确定度来源 | 标准不确定度值 |
| --- | --- | --- | --- |
| u(Cs) | 2.02 | 丙烯腈气体标准物质 引入的标准不确定度 | 0.02 |
|  | 5.00 |  | 0.05 |
|  | 7.97 |  | 0.08 |
| u(C) | 2.02 | 环境条件、人员操作和被校仪器等各种随机因素引入的标准不确定度 | 0.05 |
|  | 5.00 |  | 0.07 |
|  | 7.97 |  | 0.11 |

测量范围（0～100）µmol/mol单位：µmol/mol

| 标准不确定度分量 |  | 不确定度来源 | 标准不确定度值 |
| --- | --- | --- | --- |
| u(Cs) | 20.0 | 丙烯腈气体标准物质 引入的标准不确定度 | 0.20 |
|  | 49.8 |  | 0.50 |
|  | 80.5 |  | 0.80 |
| u(C) | 20.0 | 环境条件、人员操作和被校仪器等各种随机因素引入的标准不确定度 | 0.48 |
|  | 49.8 |  | 1.08 |
|  | 80.5 |  | 1.09 |

C.6.2 合成标准不确定度

由测量模型：，合成标准不确定度可按（C.6）计算。

（C.6）

对于测量范围（0～10）µmol/mol的仪器：

校准点2.0 µmol/mol：uc=0.06µmol/mol

校准点5.0 µmol/mol：uc=0.09µmol/mol

校准点8.0 µmol/mol：uc=0.14µmol/mol

对于测量范围（0～100）µmol/mol的仪器：

校准点20.0 µmol/mol：uc=0.52µmol/mol

校准点50.0 µmol/mol：uc=1.19µmol/mol

校准点80.0 µmol/mol：uc=1.36µmol/mol

C.7扩展不确定度

取包含因子k=2,则各校准点示值误差的扩展不确定度按式(C.7)或(C.8)计算：

U=k⋅uc                     (C.7)                           Urel=k⋅ucC__×100%                   (C.8)

对于测量范围（0～10）µmol/mol的仪器：

校准点2.0 µmol/mol：U=0.2µmol/mol, k=2

校准点5.0 µmol/mol：U=0.2µmol/mol, k=2

校准点8.0 µmol/mol：U=0.3µmol/mol, k=2

对于测量范围（0～100）µmol/mol的仪器：

校准点20.0 µmol/mol：Urel=6.2%, k=2

校准点50.0 µmol/mol：Urel=5.2%, k=2

校准点80.0 µmol/mol：Urel=3.7%, k=2