全自动固相萃取仪技术参数及配置要求

一、工作条件：

1、工作温度：4 - 40℃

2、工作电压：AC  220V±10%，50Hz 功率：500W

3、环境条件：通风

二、技术参数要求：

1、应用范围：

用于各类环境样品或提取液中半挥发有机物或难挥发性有机物的富集和浓缩。

2、技术指标：

2.1 自动化程度：实验前放置好样品、溶剂、固相萃取柱或膜、无水硫酸钠脱水柱后，仪器能自动完成柱活化、柱上样、柱淋洗、柱干燥、柱洗脱、洗脱液在线无水硫酸钠脱水、洗脱液的加热浓缩以及定容等步骤，整个过程无须人工介入。

2.2 通道数：六通道或以上，少于六通道允许多台拼成。固相萃取主机须自带浓缩系统，避免中途需要人工转移收集试管至其他浓缩设备。上样或加溶剂所有通道同时并列进行，以确保实验的重复性。

2.3仪器有多柱串联功能：至少可实现2根固相萃取柱的串联使用，实验前将2根或以上固相萃取柱直接串联在一起放置于仪器上，然后运行方法，整个固相萃取步骤运行中无需人工干预，不能通过其他间接方式实现柱子的串联功能。

2.4兼容固相萃取柱和膜种类：

2.4.1可使用3ml、6ml等规格固相萃取柱，也可使用固相萃取膜。

2.4.2使用膜萃取时，无需拆装仪器的其它任何零部件就可将膜直接安装在托盘上。

2.4.3无论是使用固相萃取柱还是固相萃取膜，都可以实现6个通道的并列操作。

2.4.4使用膜萃取1L水样时，可在1小时内完成整个萃取步骤并确保洗脱液不带有水分。

2.5 仪器有溶剂置换功能，即洗脱液预浓缩后可自动添加其他溶剂继续浓缩功能，整个过程无需人工干预。

2.6 柱上样：

2.6.1一次样品处理量：20ml-20L。

2.6.2上样流速范围：1ml/min～80ml/min。

2.6.3取样方式：采用精密的耐颗粒的陶瓷计量泵正压输送样品，能适用处理含颗粒较高的地表水样品；能实现样品连续无间断过柱,缩短上样时间,所有通道并列移取，提高工作效率。

2.6.4 流速误差：±1.0%。

2.7柱活化、柱淋洗：

2.7.1每个通道都对应有独立的溶剂计量泵，移取任何溶剂的体积都可实现也能连续无间断过柱。

2.7.2溶剂流速：1ml/min～30ml/min

2.7.3溶剂数量：6种，任何用于HPLC级溶剂都可以使用，包括丙酮。

2.8柱干燥：

2.8.1柱干燥方式：氮气吹扫与真空泵吸引相结合方式，或能加快颗粒覆盖的填料干燥其他方式与氮气吹扫相结合。

2.9柱洗脱：

2.9.1有浸泡洗脱功能：洗脱溶剂按少量多次注入固相萃取柱。每次注入洗脱溶剂时, 溶剂能按照软件设定的时间和体积静止在填料中不会掉下来，让溶剂和填料充分交换，提高回收率和重现性。

2.9.2具备在线无水硫酸钠脱水功能，有专门放置无水硫酸钠柱的端口，便于对干燥敏感目标物洗脱。

2.9.3具有两排或两排以上可自动移动的收集管放置位置，仪器可无需暂停就能实现分步洗脱。

2.10洗脱液的浓缩：

2.10.1洗脱液在线浓缩方式：加热+斜吹式涡旋氮气流吹扫相结合。

2.10.2洗脱液浓缩温度：30～60℃有带红外检测器探测终点定容。

2.10.3氮气管路能伸入到收集管内不少于1cm的长度，提高浓缩速率。

2.10.4收集管管壁与加热铝块紧密接触，提高加热效率。

2.11 收集管：

2.11.1收集管需有带0.5ml以及1ml刻度，方便定容。

2.11.2 收集管上端有缩口（即上端口要比管身小），防止浓缩时飞溅，提高回收率。收集管需磨口并带盖，浓缩完可用盖密封保存，防止再挥发。

2.12 接触溶剂和样品的材料：特氟隆和玻璃，不要有不锈钢接触，防止酸化的水样腐蚀。

2.13样品管路可用甲醇、丙酮、乙酸乙酯、二氯甲烷等任何色谱醇溶剂清洗。

2.14废液排放：重力自然落下，防止泵故障，滞留废液导致溢出；两路废液流路以上，分别为废水样和有机溶剂流路，保护环境。

2.15仪器操作：

2.15.1仪器采用主机上内嵌的触摸屏操作，可直接在触摸屏上编辑整个固相萃取方法；或通过外接电脑、外接平板或无线网的外部设备来传输或控制。

2.15.2 可电脑辅助编辑固相萃取方法。

2.16 有氮气压力报警提示功能：当实际氮气压力小于程序设定压力值时，仪器自动发出警报。

2.17具有叠机功能：上一批洗脱液在浓缩时，仪器也可做下一批样品的活化、上样、淋洗等步骤。

2.18仪器断电时或出故障能记录断电前实验步骤进行到哪一步，记录已经进了多少体积的溶剂或样品，方便实验人员后续操作；具备双次加样功能或自动清洗样品瓶功能，以便进行摸索性实验。

2.19有定时开机功能：仪器可在指定的时间自动开机。

2.20显示屏或电脑能显示运行方法和运行剩余时间功能，运行完成后仪器有声音提示。

2.21质控管理：仪器能自动计算泵的使用次数和阀的使用次数，以便日常的维护和故障的排查。

2.22紧急情况暂停功能：当发生紧急情况时，操作人员直接打开操作面的安全防护门或侧门或其他简易操作，仪器可立即暂停运行；待情况处理完毕后，可继续运行。

三、配置要求：

1、六通道全自动固相萃取主机    1台

2、溶剂瓶                  7个

3、7ml带磨口带盖透明浓缩收集管（带0.5&1ml刻度）  36个

4、编辑软件               1套

5、样品架                 1个

6、USB存储器（2G）        1个

7、真空泵（连接干燥用）   1台

8、特氟龙(Teflon)涂层管   5米

9、操作说明书（电子版和书本）  1套

10、M4六角扳手	          1套

11、反洗柱                 6个

12、串联接头（6个/套）     1套

13、47mm膜萃取套件（6个/套） 1套

14、近干浓缩管             20个

15、10ml带磨口带盖透明浓缩收集管（带0.5&1ml刻度）  20个

16、15ml带磨口带盖透明浓缩收集管（带0.5&1ml刻度）  20个

17、液面监测器                 1套

18、专用防有机溶剂废液瓶（特氟龙）瓶垫盖    1个

19、专用防有机溶剂气味泄漏瓶盖       4个

四、备注

- 测试验收合格后3年保修。

2、为用户免费安装调试，并提供现场使用及维护培训，培训人数不限。