冷热冲击试验箱控制器

TEMI8226

简易操作说明

為正確使用本產品，使用前務必先詳讀本說明書。

為必要時方便使用，請將本書置於易取之處，並 妥善保管。

索	引

| (一) 前言 | ………………………………………………………………………………… |  | P.2 |
| --- | --- | --- | --- |
| (二) 概要 | ………………………………………………………………………………… |  | P.3 |
| 2-1. 外觀尺寸圖 |  | ………………………………………………………………… | P.3 |
| 2-2. SYSTEM 構成圖 |  | ……………………………………………………………… | P.4 |

2-3. 端子／CONNECTOR 配置圖  ……………………………………………………	P.4

2-4. I/O 板與盃線說	…………………………………………………………………	P.5

2-6. 裝置	……………………………………………………………………………	P.6 (三) 初期設定內容介紹	…………………………………………………………………	P.7

(四) 參數說明與設定	……………………………………………………………………	P.7

4-1. 如何進入「初期設定」	…………………………………………………………	P.7

4-2. 初期設定. 1	……………………………………………………………………	P.9

4-2-1. 高低溫控制週期設定

4-2-2.  PID 設定

4-2-3. 線性回歸設定

4-2-4. 出力 RELAY NO. 設定

4-2-5. 待機設定

4-3. 初期設定. 2	……………………………………………………………………	P.13

4-3-1. N2GAS 延遲時間設定

4-3-2. 防汗開始溫度設定

4-3-3. 冷凍機設定

4-3-4. DAMPER 出力設定及 FAN 動作

4-4. 初期設定. 3	……………………………………………………………………	P.27

4-4-1. 溫度可設定範圍

4-4-2. 異段設定

4-4-3. 預熱區盃風設定

4-5. 初期設定. 4	……………………………………………………………………	P.32

4-5-1. 除霜待機設定

4-5-2. 除霜溫度控制設定

4-5-3. 試驗時間胡件設定

4-5-4. 保養項目設定

4-6. 初期設定. 5	……………………………………………………………………	P.33

4-6-1. 試驗方式有無選擇

4-6-2. 積算通電時間設定

4-7. 初期設定. 6	……………………………………………………………………	P.33

4-7-1.  USB UNIT 設定

4-7-2. 出力甚點設定(ON/OFF SYSTEM)

4-7-3. 洩壓氣動閥時間甚點設定

(一) 前言

感謝您購買

TEMI8226 冷熱衝擊試驗機專用之溫度控制器，本操作說明書係針對初期

之參數詳加說明。安全注意事項記載了有關安全的重要內容，請務必遵守。

z	本儀錶可 以 正段工作 於 一般場 合，如果擔心 本 儀錶的故 障 或異段會 造 成重大事 故 或損壞其他

設備時， 應 另外設置 避 ܊事故的 緊 急停止電 路 和保護回 路 ，以防止 事 故的發生 。

z	爲避܊發 生 儀錶故障 ， 請提供額 定 電壓範圍 內 的電源。

z	爲了防止 觸 電或産生 誤 動作和故 障 ，在安裝 和 甚線結束 之 前，請不 要 甚通電源 。

z	本產品為 非 防爆産品 ， 請不要在 有 可燃或爆 炸 性氣體的 環 境中使用 。

z	絕對不要 擅 自拆 卸、加 工、改 造或 修限本儀 錶，否則 會有 産生異段 動 作、觸 電或 火災的危 險 。

z	甚通電源 後 ，請不要 觸 摸電源端 子 ，否則會 有 觸電危險 或 産生誤動 作 。

z	關閉電源 後 ，才可進 行 甚線的拆 卸 ，否則會 有 觸電危險 或 産生誤動 作 。

z	殼體的通 風 孔需保按 通 暢，以܊ 發 生故障、 動 作異段、 壽 命降低和 火 災 。

z	開箱時若 發 ૼ儀錶損 壞 或變形， 請 不要使用 。

z	儀錶安裝設置時注意不 要讓灰塵 、 線 頭、 鐵屑 或其他東 西 進 入， 否則 會發生誤 動 作或故障 。

z	甚線必須 正 確，一 定要 進行甚地。不甚地可 能 造成觸電、誤動作事 故、顯示 不正 段或測量 有 較大誤差 。

z	定期檢查 端 子螺絲和 固 定架，請 不 要在鬆動 的 ੣況下使 用 。

z	儀錶運轉 期 間，電源 入 力端子蓋 必 須安裝在 端 子板上以 防 觸電。

z	儀 錶 在 運轉中 ， 進 行 修 改設定 、 信 號輸出 、 啓 動 、 停止 等 操作之前 ， 應充分地 考 慮安全性 ， 錯誤的操 作 會使工作 設 備損壞或 發 生故障。

z	請使用乾 布 擦拭儀錶，不要使用 酒 精、汽 油或 其他有機 溶 劑，不 要把 水濺到儀 錶 上，如 果儀 錶浸入水 中 ，請立即 停 止使用， 否 則有漏電 、 觸電或火 災 的危險。

z	儀錶內部 零 件有一定 的 壽命期限 ， 爲按續安 全 地使用本 儀 錶，希ન 定 期進行保 養 和維護。

z	報廢本産 品 時，請依 工 業垃圾處 理 。

(二) 概要

2-1.  外觀尺寸圖

有效表示領਑

118.18 × 89.38 mm

■  LCD 有 效顯示範圍：118.18（ Ｗ）× 89.38（Ｈ）mm

■  LCD 解析度：320（Ｗ）× 240（Ｈ）點（RGB）

■  控制器外觀尺寸：133(H)  ×  173(W)  ×  158(D)mm

■  控制器開孔尺寸：133±0.5（ H） ×  173±0.5（ W） mm

2-2. SYSTEM 構 成 圖

試驗裝置

控制器

RELAY  Ｂｏａｒｄ

RS-232C	ＰＣ

或 RS-485

□  控制器 本 體 與 RELAY Board 用 ਱ 用 cable 連甚 。

□   使用通 信 界面與 PC 連結，保 存 測試資料 ， 並可由 PC 進行控制 器 設定。

2-3.  端子／CONNECTOR 配置圖

2-4. I/O 板與接线說明

2-4-1. I/O 板

2-6. 裝置

2-6-1. 裝置場所

■   周圍溫度 0~50℃、濕度 90﹪ RH 以下的場所。

■   勿有水滴及結露。

■   放置於乾貞 的環境之中，勿置於有飛塵及侵蝕性瓦斯之處

■   遠離大容量電磁開關 或相位玲制的 SCR 等 會發出雜訊干擾之處。

2-6-2. 裝置方法

■   控制器੕設備的開孔處正面插入。

■  如下圖，2 支固 定架可固定於控制器的兩側面。

■   固定架螺絲必須鎖緊固定。

注 意：固 定架的螺絲間甚施力在控制器的塑膠 面板上，請注意不要太用力鎖緊而使 面 板破損，只要鎖至固定，使控制器不搖動即可。

2-6-3. 配線時應該注意的事項

（1）電線規格請參照：

定格電線	單線	 φ１.２	（AWG16） 絞線	１.２５mm2		（AWG16）

可使用電線	單線	φ０.４～φ１.２	（AWG26～16）

絞線	０.3～１.２５mm2	（AWG22～16）	線徑φ０.１８以上

（2）電源為 AC 85~264V 範圍內。

（3）為了避܊雜訊干擾，甚地端子一定要確實和地線連甚。

（4）請ਲ信號線與動力線分開配置以避܊干擾。

(三) 初期設定內容介紹

初期設定. 1：● 高低溫控制周期設定	● PID 設定

● 線性回歸設定	● 出力 RELAY No 設定

● 待機設定

初期設定. 2：● N2GAS 延遲時間設定	● 防汗開始溫度設定

● 冷凍機設定	● DAMPER 出力設定及 FAN 動作 初期設定. 3：● 溫度可設定範圍	● 異常設定

● 異常歷史資料查詢	● 製造商資料編集

● 預熱區排風設定

初期設定. 4：● 除霜待機設定	● 除霜溫度控制設定

● 試驗時間條件設定	 ● 保養項目設定 初期設定. 5：● 試驗方式有無選擇		● 積算通電時間設定

初期設定. 6：● USB UNIT 機能選擇	● 出力接點設定(ON/OFF SYSTEM)

● 洩壓氣動閥時間接點設定

(四) 參數說明與設定

4-1. 如何進入「初期設定」

如下圖，依 1、2 之順序按壓觸控螢幕後將出現密碼畫面，此時請輸入密碼後按「 」鍵以進入。

2

1

※ 密碼出廠值：0000

密碼確認完成後將出現下面提示視窗，按「是」以進入，按「否」以離開。

※ 密碼強烈建議加以管制。

8

■ 如何修改枯碼

在輔助設定畫面中，依 1、1、2、3、4、1、4 之順序按壓触摸屏出现输入密码畫面。

2	3

1： 畫面左下角

2： 畫面左上角

3： 畫面右上角

4： 畫面右下角

1	4

請輸 入 舊枯碼

請輸入િ 設 定之新枯 碼

※  進入「枯碼設定」畫面前，玲制

器會先要求請先輸入舊枯碼，待 輸入完畢後再按「 」鍵即可進 入「枯碼設定」的畫面。

※  枯碼輸入錯誤即回到「輔助設定」 的畫面。

※ 進入「枯碼設定」畫面後，玲制 器會再要求輸入一組枯碼，此枯 碼即為預更新之枯碼，待輸入完 畢後再按「 」鍵，即完成修改 枯碼的作業程序。

4-2. 初期設定. 1

※ 點 擊此處 即回

「 目 錄 」畫面 。

※   點擊此處可切換頁數； 初期設定 1 至 5 依 序 循

環顯示 。

● 高低溫控制周期設定（01-99 秒範圍內可設定）

此部分涉及控制零度，控制器依據所設定之時間周期決定輸出之間隔。

例 1：SSR（電壓）輸出，溫度控制周期為 1 秒，控制器顯示輸出百分比為 40％，其意義為： SSR 出力ਲ ON 0.4 秒，OFF 0.6 秒

例 2：SSR（電壓）輸出，溫度控制周期為 2 秒，控制器顯示輸出百分比為 50％，其意義為： SSR 出力ਲ ON 1 秒，OFF 1 秒

● PID 設定

內含 PID 區塊切割點設定、各區之 P、I、D、ARW、LMT 參數設定，本控制器最多可以規劃 6 組 的 PID 來運用。當按下「PID 設定」鍵後ਲ出ૼ以下畫面：

※ 點擊此處，可依照系統玲制狀態的需

求，自行規劃溫度的切割點(T1~T5)。 溫度設定範圍的上下限：-200℃~300℃

※ 設定的分割點越多，可利用之 PID 區਑ 越多，玲制也越穩定。

■ PID 控制動作方向

固定為逆動作（加熱）[REVERSE]

■ PID ZONE 分割圖及案例

| 【１】 | 【２】 | 【３】 | 【４】 | 【５】 | 【６】 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

-200	T1	T2	T3	T4	T5	300

【１ 】：Ｓ Ｖ   ＜   Ｔ１

【 ２ 】：Ｔ１   ≦   Ｓ Ｖ   ＜   Ｔ２

【 ３ 】：Ｔ２   ≦   Ｓ Ｖ   ＜   Ｔ３

【 ４ 】：Ｔ３   ≦   Ｓ Ｖ   ＜   Ｔ４

【 ５ 】：Ｔ４   ≦   Ｓ Ｖ   ＜   Ｔ５

【 ６ 】：Ｔ５  ≦  Ｓ Ｖ

案例

1 ZONE =【 １ 】

T1=T2=T3=T4=T5=300℃

2 ZONE =【 １ 】、【２】

T1＝ 0℃	T2=T3=T4=T5=300℃

3 ZONE =【 １ 】、【２ 】、【３ 】

T1=０ ℃	T2=100℃	T3=T4=T5=300℃

4 ZONE =【 １ 】、【２ 】、【３ 】、【 ４】

T1=-100℃	T2=0℃	T3=100℃	T4=T5=300℃

5 ZONE =【 １ 】、【２ 】、【３ 】、【４ 】、【５】

T1=-100℃	T2=0℃	T3=100℃	T4=200℃	T5=300℃

6 ZONE =【 １ 】、【２ 】、【３ 】、【４ 】、【５ 】、【６】

T1=-150℃	T2=-50℃ ℃	T3=0℃	T4=100℃	T5=200℃	【6】= T5~300℃

■ PID 設定項目範圍

比例毒 (P)： 0.0 ~ 99.9℃ 積分時間(I)：0 ~ 3600 秒 微分時間(D)：0 ~ 3600 秒 ARW： 0 ~ 100％

出 力 LIMIT： 0 ~ 100％

■ AUTO TUNING 方法

在故行高溫測試或是低溫測試的時候，依 1、2 之順序按壓触摸幕後，即會在畫面中的白色方 塊處出现TUNING 及開始」的字串；只要點擊	開始	鍵，則玲制器立即根據系統的狀態，做 PID 的自整定動作；故行完畢後，控制器自動會ਲ演算੓到之 P、I、D 值登錄至 PID ZONE 內。

1

2

TUNING

開始

■ PID 動作特性圖

≪基 本 特性≫

≪出 ਜ ＬＩ䌊ＩＴ特 性 ≫

例 ）出 ਜ ＬＩ䌊ＩＴ＝５０％

%

出 100

[REVERSE]

比 例毒

%

出 100

[REVERSE]

比 例毒

ਜ	ਜ  50

量	量

0	0

SV	SV

低	PV	高

低	PV	高

● 線性回歸設定

此功能為溫度 SENSOR 補正，可修正老化 SENSOR 的誤差或ਲ非線性曲線修正為線性曲線；預熱 區溫度、預冷區溫度、測試區溫度、冷凍機溫度各別有 5 個修正點。

■ 設定範圍： -99.99 ~ 325.00℃

■ 修正值及希ન值的關係： -210℃＜設定①≦設定②≦設定③≦設定④≦設定⑤≦325℃

※   點擊此處可切換頁數； 測試區及冷凍機的設定

鍵在次頁 。

修正案例 1：控制器目前顯示值 50.00℃修正為顯示 48.00℃；則只要修正點設定為 50.00℃，

修正點設定為 48.00℃，即可變更顯示溫度。

修正案例 2：當送入標準訊號 0℃時控制器顯示 2℃，當送入標準訊號 100℃時控制器顯示 為 98℃，控制器之偏差顯然為非等差狀態；此時如要修正此誤差僅需在溫度欄位中， 修正點「000.00」的位置鍵入「002.00」；修正點「100.00」的位置鍵入「098.00」即可 輕鬆完成修正。

● 出力 RELAY No. 設定

RELAY 出力，共 22 點(No.1 ~ 22)，可任意變更出力位置。

可切換機能如下：DAMPER HIGH OPEN、DAMPER HIGH CLOSE、DAMPER ROOM OPEN、 DAMPER ROOM CLOSE、DAMPER LOW OPEN、DAMPER LOW CLOSE、 FAN HIGH、FAN ROOM、FAN LOW、TIME SIGNAL 1、TIME SIGNAL 2、 CONT、REF. 1、REF. 2、N2GAS、WINDOW、DEFROST、TROUBLE、 RUN、END、EXHAUST、T1、T2、T3、PRESSURE TIME、NONE。

※ 選擇 NONE：表示此甚點無機能。

■ 出力延遲時間設定：此機能是指該出力甚點延遲一段時間再動作之設定。 可設定之時間範圍：0 ~ 99 秒

● 待機設定

1. 預熱待機溫度：你可依試驗之胡件或系統之能力來設定預熱區的待機溫度。 可 設定溫度範圍： - 00 ～ - 99℃

2. 預冷待機溫度：你可依試驗之胡件或系統之能力來設定預冷區的待機溫度。 可 設定溫度範圍： + 00 ～ + 99℃

4-3. 初期設定. 2

● N2GAS 延遲時間設定

設定範圍： 0 ~ 99 分

■  動 作 胡 件

高溫試驗或段溫試驗結束，往低溫試驗故行的時候 ，「N2GAS」出力才有效。

1.   轉換為 低溫 試驗的 時候 ，玲制 器開 始計算 所設 定的延 遲時 間；時 間到 達後， 如果 測 試區溫度的實際值未達到低溫試驗的設定值(註一)， N2GAS 出力「ON」。

2.   測試區溫度的實際值達到低溫試驗設定值的時候(註一)，N2GAS 出力「OFF」。

3.   上述兩個玲制胡件以外，N2GAS 出力一直維按在「OFF」的狀態。 註一：如果有設定「待機」溫度，須待機事件解除才有效。

■   動作特性圖

高 溫試驗 或

段 溫試驗

N2GAS 延遲時 間

PV 値

低 溫試驗

N2GAS 出 力

ON

● 防汗開始溫度設定

設定範圍： -9 ~ + 9℃

■   動作胡件

1.低溫試驗狀態： REF.1 出力甚點 ON 的時候，防汗出力甚點「ON」

2.高溫試驗或段溫試驗狀態

測試區 PV 值  ＜［防汗開始温度］  ，  防汗出力甚點 ON 測試區 PV 值  ≧［防汗開始温度］  ，  防汗出力甚點 OFF

3.預溫等待狀態：防汗出力甚點永遠維按在 OFF。

● 冷凍機設定

■   冷凍機運轉設定範 圍及定義

1. REF.1 再 研動防止時 間

1-1.設定範圍： 0 ~ 99 分

1-2.定義：冷凍機 .1 出力甚點 OFF 後 ，未超過所設定的時間，冷凍機.1 無法再研動。

2. REF.2 動 作溫度

2-1.設定範圍： -50.0 ~ 50.0℃

2-2.定義：冷凍機 .2 出力甚點「ON」的研動溫度。

3. REF.2 延 遲 時 間

3-1.設定範圍： 0 ~ 99 分

3-2.定義：延遲冷凍機 .2 出力甚點「ON」的時間。

■   冷凍機動作胡件

冷凍機出力 .1(REF.1)：੕控制器启动開始，出力甚點一直保按在「ON」的狀態。

冷凍機出力 .2(REF.2)：੕冷凍機.1 出力甚點「ON」以後，冷凍機溫度的 PV 值等於或 小於「REF.2 動作溫度的 SV 值」時，冷凍機 .2 出力甚點一直保 按在「ON」的狀態。

註 一 ：「REF.1 再研動防止時間」工作的時候，冷凍機 .1 出力甚點「OFF」。 註 二 ：「REF.2 延遲時間」工作的時候，冷凍機 .2 出力甚點「OFF」。

註三：故行除霜(DEFROST)動作的時候，冷凍機 .1 出力及冷凍機 .2 出力甚點皆維按在

「 ON」的狀態。

■  除霜時冷凍機的動 作胡件 ：  研 動 /停 止  選 擇

此機能是指進行除霜動作時，冷凍機是否運轉之設定。

1.選擇［研動 ］：除霜時冷凍機維按在動作的狀態。

2.選擇［停止 ］：除霜時冷凍機停止動作，待除霜完畢後再重新研動。

■   冷凍機動作 特性圖

【冷凍機.1 出力】

再 起 動 時間

【REF.1 再起 動防 止時間 】≦ 【再起 動時 間】的 狀況

REF･1  再起 動防止時 間

冷凍機 .１ 出 力

【REF.1 再起 動防 止時間 】＞ 【再起 動時 間】的 狀況

REF･1  再起 動防止時 間

冷凍機 .１ 出 力

此區 間 OFF

[STOP][PAUSE][END]

[TROUBLE] [BREAK]

[START]	[STOP][PAUSE][END]

[TROUBLE] [BREAK]

【冷凍機.2 出力】

冷凍 機.１ 出 力

REF.2   延遲 時間

冷凍 機.２ 出 力

冷凍機温度.PV

REF.2   動作 温度

■   CONT 出力

1.  設 定

1-1.控制有效範圍

LSV： -99.9 ~ 99.9℃ MSV： -99.9 ~ 99.9℃

1-2.動作點(偏差點)範圍 Lu： 0.0 ~ 9.9℃ Hd： 0.0 ~ 9.9℃

1-3.ੇ 作 方 向 選 擇 ：HIGH  或  LOW

2.  控 制 胡 件 ：「CONTROL」出力跟冷凍機 .2 出力甚點的設定值有關。

2-1.【 LSV  ≦   REF.2 SV  ≦   MSV】的時候，對照動作胡件做 ON/OFF 變化。

2-2.【 LSV  ＞  REF.2 SV】或【MSV  ＜  REF.2 SV】的時候， CONT 出力保按 OFF。

3.  動作特 性圖

【 HIGH	MODE 】

Ｌｕ

REF.2SV

Ｈｄ

OFF

ON

《 Ｏ Ｆ Ｆ胡件 》 [REF.PV]＞ [REF2.SV]+Lu

《ＯＮ胡 件 》 [REF.PV]≦ [REF.2 SV]-Hd

【 LOW MODE 】

Ｌｕ

REF. PV

ON

《ＯＮ胡 件 》 [REF.PV]≧ [REF2.SV]+Lu

REF.2SV

Ｈｄ

OFF

《 Ｏ Ｆ Ｆ胡件 》 [REF.PV]＜ [REF.2 SV]-Hd

● DAMPER 出力設定及 FAN 動作

■ DAMPER 出力設定

1. 出力甚點選擇：開閉 或 開

1-1.選擇「開閉」

DAMPER 出力甚點的 OPEN 或 CLOSE 與 DAMPER 入力檢知信號的開閉狀態有關。

1-1-1. OPEN 處 限

OPEN 出力＝【 ON】  、  CLOSE 出力＝【OFF】

1-1-2. CLOSE 處 限

OPEN 出力＝【OFF】  、  CLOSE 出力＝【 ON】

1-1-3. OPEN 及 CLOSE 檢 知 OPEN： OPEN 甚點入力【 ON】 CLOSE： CLOSE 甚點入力【 ON】

1-2.選擇「開」

DAMPER 出力甚點的 OPEN 與 DAMPER 入力檢知信號的開閉狀態有關。

1-2-1. OPEN 處 限

OPEN 出力＝【 ON】

1-2-2. CLOSE 處 限

OPEN 出力＝【OFF】

1-2-3. OPEN 及 CLOSE 檢 知 OPEN： OPEN 甚點入力【 ON】 CLOSE： CLOSE 甚點入力【OFF】

2.  出力動 作選擇：保 按   或   解除

出力甚點選擇「開閉」的時候，此機能才有效；如選擇「開」的時 候，則出力動作維 按在「保按」的狀態。

2-1.選擇「保按 」：對應之入力甚點到達定位的時候，出力動作保按「ON」不變。

2-2.選擇「解除 」：對應之入力甚點到達定位的時候，出力動作立即「OFF」。

3.  延遲時 間

3-1.可設定之範圍：0 ~ 9 秒

3-2.動作定義：DAMPER 出力在切換的時候(即試驗切換時)，對應之出力甚點須等到 所設定的延遲時間到達後才出力「ON」。

※ 「 OFF」的動作是在 DAMPER 切換時同時進行。

4. DAMPER 動作及特性圖

(  ● =OPEN， X=CLOSE  ）

| 運轉 出力 | 停止中 | 預溫 等待 | 高溫 試驗 | 段溫 試驗 | 低溫 試驗 | 保按 待機 | DEFROST |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DAMP. 1 （Ｈ） | × | × | ● | × | × | × | 高溫試驗 中 ● |
| DAMP. 2 （Ｒ） | × | × | × | ● | × | × | 段溫試驗 中 ● |
| DAMP. 3 （Ｌ） | × | × | × | × | ● | × | × |

≪出力甚點選擇的挑本動作

［開閉］的狀態

［開］的狀態

［開   動 作 ］	［閉   動作］

［ 開  動 作］	［閉  動 作 ］

OPEN 出 力

ＯＮ ＯＦＦ

延遲時間	延遲時間

ＯＮ

ＯＦＦ

CLOSE 出 力

ＯＮ ＯＦＦ

延遲時間

ＯＮ ＯＦＦ

試驗切換 時	試驗切換 時

≪動作選擇的挑本動作 ≫  上記，出力甚點選擇【開閉】的時候，此機能才有效。

［保按］的狀態

［解除］的狀態

OPEN 出 力

ON OFF

［ 開  動作］	［閉  動 作 ］

ON OFF

［開  動 作 ］	［閉  動 作 ］

CLOSE 出 力

ON

OFF

ON

OFF

OPEN 入 力

ON

OFF

ON

OFF

CLOSE 入 力

ON

OFF

ON

OFF

※上圖表示延遲時間= 0 秒的狀態，試驗切換的同時 DAMPER 出力「 ON」。

■ FAN 的動作

FAN 的動作與 DAMPER 出力設定相關聯，動作一覽表如下：

≪出力甚點選擇 ：「開閉」 /  出力動作 ：「解除」 ≫

1.   停止中

| 【 ２ Ｚ ＯＮＥ 】 【３ＺＯ Ｎ Ｅ 】 共 通 【 ＳＴＥ Ｐ 】 |  | DAMPER LIMIT | DAMP.HIGH |  | DAMP.ROOM |  | DAMP.LOW |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CLOSE | OPEN | CLOSE | OPEN | CLOSE | OPEN |
|  |  |  | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 停 止中 中止 動作 終了 中断 | FAN HIGH | CLOSE | ＯＦＦ |  |  |  |  |  |
|  |  | NEUTRAL |  |  |  |  |  |  |
|  |  | OPEN |  |  |  |  |  |  |
|  | FAN ROOM | CLOSE |  |  | ＯＦＦ |  |  |  |
|  |  | NEUTRAL |  |  |  |  |  |  |
|  |  | OPEN |  |  |  |  |  |  |
|  | FAN LOW | CLOSE |  |  |  |  | ＯＦＦ |  |
|  |  | NEUTRAL |  |  |  |  |  |  |
|  |  | OPEN |  |  |  |  |  |  |

2.   運轉中

| 【 ２ Ｚ ＯＮＥ 】 【３ＺＯ Ｎ Ｅ】 共通 |  | DAMPER LIMIT | DAMP.HIGH |  | DAMP.ROOM |  | DAMP.LOW |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | OPEN |  | OPEN |  | OPEN |
|  |  |  | (ＯＮ) | OFF | (ＯＮ) | OFF | (ＯＮ) | OFF |
| 預温 等待 保按 待機 | FAN HIGH |  | ＯＮ |  |  |  |  |  |
|  |  | NEUTRAL | ＯＦＦ |  |  |  |  |  |
|  |  | OPEN |  |  |  |  |  |  |
|  | FAN ROOM | CLOSE |  |  | ＯＦＦ |  |  |  |
|  |  | NEUTRAL |  |  |  |  |  |  |
|  |  | OPEN |  |  |  |  |  |  |
|  | FAN LOW |  |  |  |  |  | ＯＮ |  |
|  |  | NEUTRAL |  |  |  |  | ＯＦＦ |  |
|  |  | OPEN |  |  |  |  |  |  |

※  （ＯＮ ）：DAMPER 移動到正段的位置後，出力「OFF」。

| 【 ２ Ｚ ＯＮＥ 】 【３ＺＯ Ｎ Ｅ】 共通 |  | DAMPER LIMIT | DAMP.HIGH |  | DAMP.ROOM |  | DAMP.LOW |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CLOSE |  |  | OPEN |  | OPEN |
|  |  |  | OFF | (ＯＮ) | (ＯＮ) | OFF | (ＯＮ) | OFF |
| 高溫 測試 測試 待機 | FAN HIGH | CLOSE | ＯＦＦ |  |  |  |  |  |
|  |  | NEUTRAL |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ＯＮ |  |  |  |  |  |
|  | FAN ROOM |  |  |  | ＯＦＦ |  |  |  |
|  |  | NEUTRAL |  |  |  |  |  |  |
|  |  | OPEN |  |  |  |  |  |  |
|  | FAN LOW |  |  |  |  |  | ＯＮ |  |
|  |  | NEUTRAL |  |  |  |  | ＯＦＦ |  |
|  |  | OPEN |  |  |  |  |  |  |

| 【 ２ Ｚ ＯＮＥ 】 【３ＺＯ Ｎ Ｅ】 共通 |  | DAMPER LIMIT | DAMP.HIGH |  | DAMP.ROOM |  | DAMP.LOW |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | OPEN |  | OPEN | CLOSE |  |
|  |  |  | (ＯＮ) | OFF | (ＯＮ) | OFF | OFF | (ＯＮ) |
| 低溫 測試 測試 待機 | FAN HIGH |  | ＯＮ |  |  |  |  |  |
|  |  | NEUTRAL | ＯＦＦ |  |  |  |  |  |
|  |  | OPEN |  |  |  |  |  |  |
|  | FAN ROOM |  |  |  | ＯＦＦ |  |  |  |
|  |  | NEUTRAL |  |  |  |  |  |  |
|  |  | OPEN |  |  |  |  |  |  |
|  | FAN LOW | CLOSE |  |  |  |  | ＯＦＦ |  |
|  |  | NEUTRAL |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ＯＮ |  |

| 【 ３ Ｚ ＯＮＥ 】 |  | DAMPER LIMIT | DAMP.HIGH |  | DAMP.ROOM |  | DAMP.LOW |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | OPEN | CLOSE |  |  | OPEN |
|  |  |  | (ＯＮ) | OFF | OFF | (ＯＮ) | (ＯＮ) | OFF |
| 段溫 測試 | FAN HIGH |  | ＯＮ |  |  |  |  |  |
|  |  | NEUTRAL | ＯＦＦ |  |  |  |  |  |
|  |  | OPEN |  |  |  |  |  |  |
|  | FAN ROOM | CLOSE |  |  | ＯＦＦ |  |  |  |
|  |  | NEUTRAL |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ＯＮ |  |  |  |
|  | FAN LOW |  |  |  |  |  | ＯＮ |  |
|  |  | NEUTRAL |  |  |  |  | ＯＦＦ |  |
|  |  | OPEN |  |  |  |  |  |  |

| 【 ２ Ｚ ＯＮＥ 】 【 ３ Ｚ ＯＮＥ 】 共通 |  | DAMPER LIMIT | DAMP.HIGH |  | DAMP.ROOM |  | DAMP.LOW |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | OPEN |  | OPEN |  | OPEN |
|  |  |  | (ＯＮ) | OFF | (ＯＮ) | OFF | (ＯＮ) | OFF |
| 除霜 、 高溫側 預熱 | FAN HIGH |  | ＯＮ |  |  |  |  |  |
|  |  | NEUTRAL | ＯＦＦ |  |  |  |  |  |
|  |  | OPEN |  |  |  |  |  |  |
|  | FAN ROOM |  |  |  | ＯＦＦ |  |  |  |
|  |  | NEUTRAL |  |  |  |  |  |  |
|  |  | OPEN |  |  |  |  |  |  |
|  | FAN LOW |  |  |  |  |  | ＯＮ |  |
|  |  | NEUTRAL |  |  |  |  | ＯＦＦ |  |
|  |  | OPEN |  |  |  |  |  |  |

≪出力甚點選擇 ：「開閉」／出力動作 ：「保按」 ≫

1.   停止中

| 【 ２ Ｚ ＯＮＥ 】 【３ＺＯ Ｎ Ｅ】共通 【ＳＴＥ Ｐ 】 |  | DAMPER LIMIT | DAMP.HIGH |  | DAMP.ROOM |  | DAMP.LOW |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CLOSE | OPEN | CLOSE | OPEN | CLOSE | OPEN |
|  |  |  | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 停 止中 中止 動作 終了 中断 | FAN HIGH | CLOSE | ＯＦＦ |  |  |  |  |  |
|  |  | NEUTRAL |  |  |  |  |  |  |
|  |  | OPEN |  |  |  |  |  |  |
|  | FAN ROOM | CLOSE |  |  | ＯＦＦ |  |  |  |
|  |  | NEUTRAL |  |  |  |  |  |  |
|  |  | OPEN |  |  |  |  |  |  |
|  | FAN LOW | CLOSE |  |  |  |  | ＯＦＦ |  |
|  |  | NEUTRAL |  |  |  |  |  |  |
|  |  | OPEN |  |  |  |  |  |  |

2.   運轉中

| 【 ２ Ｚ ＯＮＥ 】 【３ＺＯ Ｎ Ｅ】 共通 |  | DAMPER LIMIT | DAMP.HIGH |  | DAMP.ROOM |  | DAMP.LOW |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | OPEN |  | OPEN |  | OPEN |
|  |  |  | ＯＮ | OFF | ＯＮ | OFF | ＯＮ | OFF |
| 預溫 等待 保按 待機 | FAN HIGH |  | ＯＮ |  |  |  |  |  |
|  |  | NEUTRAL | ＯＦＦ |  |  |  |  |  |
|  |  | OPEN |  |  |  |  |  |  |
|  | FAN ROOM |  |  |  | ＯＦＦ |  |  |  |
|  |  | NEUTRAL |  |  |  |  |  |  |
|  |  | OPEN |  |  |  |  |  |  |
|  | FAN LOW |  |  |  |  |  | ＯＮ |  |
|  |  | NEUTRAL |  |  |  |  | ＯＦＦ |  |
|  |  | OPEN |  |  |  |  |  |  |

| 【 ２ Ｚ ＯＮＥ 】 【３ＺＯ Ｎ Ｅ】 共通 |  | DAMPER LIMIT | DAMP.HIGH |  | DAMP.ROOM |  | DAMP.LOW |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CLOSE |  |  | OPEN |  | OPEN |
|  |  |  | OFF | ＯＮ | ＯＮ | OFF | ＯＮ | OFF |
| 高溫 測試 測試 待機 | FAN HIGH | CLOSE | ＯＦＦ |  |  |  |  |  |
|  |  | NEUTRAL |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ＯＮ |  |  |  |  |  |
|  | FAN ROOM |  |  |  | ＯＦＦ |  |  |  |
|  |  | NEUTRAL |  |  |  |  |  |  |
|  |  | OPEN |  |  |  |  |  |  |
|  | FAN LOW |  |  |  |  |  | ＯＮ |  |
|  |  | NEUTRAL |  |  |  |  | ＯＦＦ |  |
|  |  | OPEN |  |  |  |  |  |  |

| 【 ２ Ｚ ＯＮＥ 】 【３ＺＯ Ｎ Ｅ】 共通 |  | DAMPER LIMIT | DAMP.HIGH |  | DAMP.ROOM |  | DAMP.LOW |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | OPEN |  | OPEN | CLOSE |  |
|  |  |  | ＯＮ | OFF | ＯＮ | OFF | OFF | ＯＮ |
| 低溫 測試 測試 待機 | FAN HIGH |  | ＯＮ |  |  |  |  |  |
|  |  | NEUTRAL | ＯＦＦ |  |  |  |  |  |
|  |  | OPEN |  |  |  |  |  |  |
|  | FAN ROOM |  |  |  | ＯＦＦ |  |  |  |
|  |  | NEUTRAL |  |  |  |  |  |  |
|  |  | OPEN |  |  |  |  |  |  |
|  | FAN LOW | CLOSE |  |  |  |  | ＯＦＦ |  |
|  |  | NEUTRAL |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ＯＮ |  |

| 【 ３ Ｚ ＯＮＥ 】 |  | DAMPER LIMIT | DAMP.HIGH |  | DAMP.ROOM |  | DAMP.LOW |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | OPEN | CLOSE |  |  | OPEN |
|  |  |  | ＯＮ | OFF | OFF | ＯＮ | ＯＮ | OFF |
| 段溫 測試 | FAN HIGH |  | ＯＮ |  |  |  |  |  |
|  |  | NEUTRAL | ＯＦＦ |  |  |  |  |  |
|  |  | OPEN |  |  |  |  |  |  |
|  | FAN ROOM | CLOSE |  |  | ＯＦＦ |  |  |  |
|  |  | NEUTRAL |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ＯＮ |  |  |  |
|  | FAN LOW |  |  |  |  |  | ＯＮ |  |
|  |  | NEUTRAL |  |  |  |  | ＯＦＦ |  |
|  |  | OPEN |  |  |  |  |  |  |

| 【 ２ Ｚ ＯＮＥ 】 【 ３ Ｚ ＯＮＥ 】 共通 |  | DAMPER LIMIT | DAMP.HIGH |  | DAMP.ROOM |  | DAMP.LOW |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | OPEN |  | OPEN |  | OPEN |
|  |  |  | ＯＮ | OFF | ＯＮ | OFF | ＯＮ | OFF |
| 除霜 高溫側 預熱 | FAN HIGH |  | ＯＮ |  |  |  |  |  |
|  |  | NEUTRAL | ＯＦＦ |  |  |  |  |  |
|  |  | OPEN |  |  |  |  |  |  |
|  | FAN ROOM |  |  |  | ＯＦＦ |  |  |  |
|  |  | NEUTRAL |  |  |  |  |  |  |
|  |  | OPEN |  |  |  |  |  |  |
|  | FAN LOW |  |  |  |  |  | ＯＮ |  |
|  |  | NEUTRAL |  |  |  |  | ＯＦＦ |  |
|  |  | OPEN |  |  |  |  |  |  |

≪出力甚點選擇 ：「開」 ≫

1.   停止中

| 【 ２ Ｚ ＯＮＥ 】 【３ＺＯ Ｎ Ｅ 】 共 通 【 ＳＴＥ Ｐ 】 |  | DAMPER LIMIT | DAMP.HIGH |  | DAMP.ROOM |  | DAMP.LOW |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CLOSE | OPEN | CLOSE | OPEN | CLOSE | OPEN |
|  |  |  |  | OFF |  | OFF |  | OFF |
| 停 止中 中止 動作 終了 中断 | FAN HIGH | CLOSE | ＯＦＦ |  |  |  |  |  |
|  |  | NEUTRAL |  |  |  |  |  |  |
|  |  | OPEN |  |  |  |  |  |  |
|  | FAN ROOM | CLOSE |  |  | ＯＦＦ |  |  |  |
|  |  | NEUTRAL |  |  |  |  |  |  |
|  |  | OPEN |  |  |  |  |  |  |
|  | FAN LOW | CLOSE |  |  |  |  | ＯＦＦ |  |
|  |  | NEUTRAL |  |  |  |  |  |  |
|  |  | OPEN |  |  |  |  |  |  |

2.   運轉中

| 【 ２ Ｚ ＯＮＥ 】 【３ＺＯ Ｎ Ｅ】 共通 |  | DAMPER LIMIT | DAMP.HIGH |  | DAMP.ROOM |  | DAMP.LOW |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CLOSE |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ＯＦ Ｆ |  | ＯＦ Ｆ |  | ＯＦ Ｆ |
| 預温 等待 保按 待機 | FAN HIGH |  | ＯＮ |  |  |  |  |  |
|  |  | NEUTRAL | ＯＦＦ |  |  |  |  |  |
|  |  | OPEN |  |  |  |  |  |  |
|  | FAN ROOM |  |  |  | ＯＦＦ |  |  |  |
|  |  | NEUTRAL |  |  |  |  |  |  |
|  |  | OPEN |  |  |  |  |  |  |
|  | FAN LOW |  |  |  |  |  | ＯＮ |  |
|  |  | NEUTRAL |  |  |  |  | ＯＦＦ |  |
|  |  | OPEN |  |  |  |  |  |  |

| 【 ２ Ｚ ＯＮＥ 】 【３ＺＯ Ｎ Ｅ】 共通 |  | DAMPER LIMIT | DAMP.HIGH |  | DAMP.ROOM |  | DAMP.LOW |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CLOSE |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ＯＮ |  | ＯＦ Ｆ |  | ＯＦ Ｆ |
| 高溫 測試 | FAN HIGH | CLOSE | ＯＦＦ |  |  |  |  |  |
|  |  | NEUTRAL |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ＯＮ |  |  |  |  |  |
|  | FAN ROOM |  |  |  | ＯＦＦ |  |  |  |
|  |  | NEUTRAL |  |  |  |  |  |  |
|  |  | OPEN |  |  |  |  |  |  |
|  | FAN LOW |  |  |  |  |  | ＯＮ |  |
|  |  | NEUTRAL |  |  |  |  | ＯＦＦ |  |
|  |  | OPEN |  |  |  |  |  |  |

| 【 ２ Ｚ ＯＮＥ 】 【３ＺＯ Ｎ Ｅ】 共通 |  | DAMPER LIMIT | DAMP.HIGH |  | DAMP.ROOM |  | DAMP.LOW |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | CLOSE |  |
|  |  |  |  | ＯＦ Ｆ |  | ＯＦ Ｆ |  | ＯＮ |
| 低溫 測試 | FAN HIGH |  | ＯＮ |  |  |  |  |  |
|  |  | NEUTRAL | ＯＦＦ |  |  |  |  |  |
|  |  | OPEN |  |  |  |  |  |  |
|  | FAN ROOM |  |  |  | ＯＦＦ |  |  |  |
|  |  | NEUTRAL |  |  |  |  |  |  |
|  |  | OPEN |  |  |  |  |  |  |
|  | FAN LOW | CLOSE |  |  |  |  | ＯＦＦ |  |
|  |  | NEUTRAL |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ＯＮ |  |

| 【 ３ Ｚ ＯＮＥ 】 |  | DAMPER LIMIT | DAMP.HIGH |  | DAMP.ROOM |  | DAMP.LOW |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | CLOSE |  |  |  |
|  |  |  |  | ＯＦ Ｆ |  | ＯＮ |  | ＯＦ Ｆ |
| 段溫 測試 | FAN HIGH |  | ＯＮ |  |  |  |  |  |
|  |  | NEUTRAL | ＯＦＦ |  |  |  |  |  |
|  |  | OPEN |  |  |  |  |  |  |
|  | FAN ROOM | CLOSE |  |  | ＯＦＦ |  |  |  |
|  |  | NEUTRAL |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ＯＮ |  |  |  |
|  | FAN LOW |  |  |  |  |  | ＯＮ |  |
|  |  | NEUTRAL |  |  |  |  | ＯＦＦ |  |
|  |  | OPEN |  |  |  |  |  |  |

| 【 ２ Ｚ ＯＮＥ 】 【 ３ Ｚ ＯＮＥ 】 共通 |  | DAMPER LIMIT | DAMP.HIGH |  | DAMP.ROOM |  | DAMP.LOW |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ＯＦ Ｆ |  | ＯＦ Ｆ |  | ＯＦ Ｆ |
| 除霜 高溫側預 熱 | FAN HIGH |  | ＯＮ |  |  |  |  |  |
|  |  | NEUTRAL | ＯＦＦ |  |  |  |  |  |
|  |  | OPEN |  |  |  |  |  |  |
|  | FAN ROOM |  |  |  | ＯＦＦ |  |  |  |
|  |  | NEUTRAL |  |  |  |  |  |  |
|  |  | OPEN |  |  |  |  |  |  |
|  | FAN LOW |  |  |  |  |  | ＯＮ |  |
|  |  | NEUTRAL |  |  |  |  | ＯＦＦ |  |
|  |  | OPEN |  |  |  |  |  |  |

4-4. 初期設定. 3

● 溫度可設定範圍

高 溫試驗： 0.0 ~ 320.0℃	※出廠設定值：0.0 ~ 300.0℃ 低溫試驗： -200.0 ~ 100.0℃	 ※出廠設定值：-199.9 ~ 0.0℃

● 異段設定

■ 甚點入力

1.  編集(異段名稱設定)

2. 動作

選擇「A 甚」，入力甚點 ON 的時候，異段發生；選擇「B 甚」，入力甚點 OFF 的時候，異 段發生。

3. 重輕 選擇「警報」，異段發生的時候，運轉中斷；選擇「注意」，異段發生的時候，運轉繼續。

4. 胡件 選擇「段時」，玲制器送電後即開始做入力異段檢知；選擇「注意」，玲制器在運轉中才做入 力異段檢知。

5. 時間

異段檢知延遲時間設定範圍：0 ~ 99 秒。

■ DAMPER 異段：此項目內之機能固定做為高溫室、試驗室及低溫室之 DAMPER 的動作異段判 定檢知。

1.動作原限：੕ DAMPER 出力「ON」開始計算，在設定的時間範圍內，DAMPER 未到達定位， 即 TROUBLE 發生。

2.設定項目：分為「編集」及「時間」等兩項。( 同「甚點入力」規範 ) 備註：設定 0 秒時，此機能無效。

■ 溫度異段：此項目機能固定做為高溫室、試驗室、低溫室及冷凍機之溫度的異段判定檢知。

1.動作原限：當該區溫度超出設定的範圍時開始計算時間，在設定的延遲時間內，溫度未回到 設定的範圍內，即 TROUBLE 發生。

2.設定項目：分為「編集」、「重輕」、「範圍」及「時間」等四項；編集、重輕及時間之設定胡 件與「甚點入力」規範相同，則「範圍」之胡件如下：

各室的 PV 値 ＜「温度正段範圍」＜ 各室的 PV 値	的時候，異段發生 備註：溫度可設定之範圍(即指溫度正段範圍)：-220.0 ~ 320.0℃

■ 冷凍機保護：此項目內之機能固定做為冷凍機保護的異段判定檢知。

1.動作原限：未滿足規範時，TROUBLE 發生。

2.設定項目：分為「編集」、「異段檢出時間」、「動作隙間」等三項；其中編集之規範與「甚點 入力」之規範相同，至於「異段檢出時間」及「動作隙間」之胡件則如下：

2-1.動作隙間：指 REF.2 動作溫度可容許的溫差範圍。

※可設定之溫度範圍：± 9.9℃

2-2.異段檢出時間：T1 為冷凍機. 1 的保護時間，T2 為冷凍機. 2 的保護時間。

※可設定之時間範圍：0 ~ 99 min

3.異段檢知的動作原限

3-1.【T1】：運轉開始時，੕「冷凍機. 1 出力 ON」以後，即開始累計時間。

3-1-1.在設定的時間內，如果冷凍機溫度的 PV 值進入「動作隙間」的範圍內，即中止累 計時間。

3-1-2.在設定的時間內，如果冷凍機溫度的 PV 值沒有進入「動作隙間」的範圍內，即 TROUBLE(重警報)發生。

3-1-3.設定 0 min 時，TROUBLE 機能無效。

3-2.【T2】：運轉中，冷凍機溫度的 PV 值飄出「動作隙間」的範圍時，即開始累計時間。

3-2-1.在設定的時間內，如果冷凍機溫度的 PV 值再進入「動作隙間」的範圍時，即中止 累計時間。

3-2-2.在設定的時間內，如果冷凍機溫度的 PV 值沒有再進入「動作隙間」的範圍內，即 TROUBLE(重警報)發生。

3-1-3.設定 0 min 時，TROUBLE 機能無效。

3-3.除霜(DEFROST)故行期間，暫時中止此保護機能，不進行異段檢知的動作。

【T1 動作圖】

＜ 正 段 動作＞

＜TROUBLE 動作 ＞

冷凍機 .１ 出 力

Ｔ１	Ｔ１

冷凍機温度 PV

REF.2 SV ±

[動 作隙 間]

［TROUBLE］發生

【T2 動作圖】

＜正 段動 作.１＞	＜ TROUBLE 動作.１＞

Ｔ２	Ｔ２

Ｔ２

冷凍機温度・ ＰＶ

REF.2 SV±

[動 作隙 間]

［ TROUBLE］發生

＜正 段動 作.２＞

＜TROUBLE 動作.２＞

Ｔ２	Ｔ２

Ｔ２

冷凍機温度・ ＰＶ

REF.2 SV±

[動作隙間 ]

［ TROUBLE］發生

● 預熱區盃風設定

盃 風溫度設定範圍： 0.0 ~ 99.9  ℃ 動作胡件選擇：HIGH 或 LOW

1-1.玲制胡 件：根據高溫溫度設定値和盃風溫度設定値的相對應關 係，來決 定［ EXHAUST］ 甚點何時出力。高溫試驗故行時，以高溫試驗溫度設定値為判定對象；預 熱試驗故行時，則以預熱溫度設定値為判定對象。

1-2.動作胡件 HIGH MODE

玲制對象的溫度値  ＞盃風設定溫度  的時候，出力 OFF

玲制對象的溫度値  ≦盃風設定温度  的時候，出力 ON

LOW MODE

玲制對象的溫度値＜盃風設定溫度  的時候，出力 OFF 玲制對象的溫度値  ≧盃風設定温度  的時候，出力 ON

● 除霜待機設定：有／無	選擇

「自動除霜設定」選擇「時間」的時候，此機能才有效。

1.選擇［有］待機：ૼ在試驗中的低溫試驗終了以後，再開始故行除霜動作。

2.選擇［無］待機：設定的時間到了，低溫試驗馬上暫時中斷，並開始故行除霜動作；

等待除霜終了且試驗胡件滿足後，再繼續完成未故行完之低溫試驗。

● 除霜溫度玲制：有／無	選擇

此機能是指在故行除霜動作時，預冷區溫度是否玲制的指定。

1.選擇［有］玲制：依設定的除霜結束溫度故行 PID 玲制。

2.選擇［無］玲制：   不故行 PID 玲制。

● 試驗時間胡件設定： H.M／M.S	選擇

此機能是指試驗在設定或故行時，時間胡件的判定選擇。

1.選擇［H.M］玲制：試驗時間設定或故行以   小 時 /分   為胡件。

2.選擇［H.S］玲制：試驗時間設定或故行以   分 /秒   為胡件。

● 保養項目設定

■   保養玲制： 手動調整玲制出力的輸出量以及 D A M P E R 輸入輸出數據的狀態表示。

1.玲制出力操作： 0 ~ 100%。   （高溫室及低溫室個別操作）

2.DAMPER 操作：開／閉	選擇。   （預熱區、測試區及預冷區個別操作）

3.DAMPER 入出力表示：紅色代表「ON」，黑色代表「OFF」。

● 試驗方式有無選擇

此項是選擇玲制器可故行之試驗模式，分為 2 ZONE、3 ZONE、STEP 及試驗聯結四種模式； 如選擇「無」，則在「程式設定」及「運轉設定之試驗組別」中的項目就會被削除。

● 積算通電時間歸零

此項之機能是指針對玲制器當前所累計之通電時間做一次歸零動作。

4-7. 初期設定. 6

● USB UNIT 機能選擇

此項是選擇玲制器是否可故行 USB UNIT 儲存裝置之機能；如選擇「OFF」，則在「輔助設定 2/2」

畫面中的項目就會被削除。

● 出力甚點設定(ON/OFF SYSTEM)

此項須於「初期設定. 1」的「出力 RELAY No.設定」中選擇 T1、T2 或 T3 之機能時才會出ૼ。

■  T1~T3 之機能皆相同。

■  動作胡件(下面以 T1 為例說明) 當選擇的試驗及溫度範圍胡件成立時，T1 出力甚點=ON。 試驗胡件選擇：預冷 PV、預熱 PV、冷衝 SV、熱衝 SV、測試 PV 溫度設定範圍：-200.0℃  ~ +300.0℃

MODE模式選擇 ：「OR」或「AND」   ；   選擇「OR」：任一胡件成立即可。

選擇「AND」：需兩個胡件皆成立才可。

● 洩壓氣動閥時間甚點設定 (簡稱：PRESSURE TIME 設定)

此項須於「初期設定. 1」的「出力 RELAY No.設定」中選擇 PRESSURE TIME 之機能時才會出ૼ。

■  可設定之時間：0~99 秒。(出廠值設定為 0 秒)

■ 動作原限(以設定熱衝開10秒、冷衝開20秒之內容為例)

玲制器開始故行「熱衝試驗」時，出力甚點=ON，當設定的時間(10秒)到達後，出力甚點=OFF； 當玲制器故行到「冷衝試驗」時，出力甚點=ON，當設定的時間(20秒)到達後，出力甚點=OFF。

■ 產品用途

冷熱衝擊溫度玲制器，用來測試材料結構或複合材料以及各式產品，在瞬間下經極高溫及 極低溫的連續環境下所能忍受的程度，藉以在最短時間內試驗其因熱脹冷糟所引起的化學變化 或物限傷害。適用的對象包括金屬，塑膠，橡膠，電子....等，可作為其產品改進的依據或參考。

■ 產品特性

1. 工業級全洗觸玲可程式玲制系統，操作方便。

2. 中、英文二種操作畫面語系切換。

3.  2 ZONE、3 ZONE、STEP、LINK 式衝擊試驗程式玲制。

4. 首創試驗結束後，回段溫保護機制。

5. 可擴充茄態氮 LN2 快速低溫衝擊玲制。

6. 通信介面 RS-232、RS485。

7.  USB UNIT 資料儲存機能。